ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (2.4)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 | Χειρουργικός προβολέας σύγχρονης τεχνολογίας. Πρόσφατης κυκλοφορίας. Δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |  |
| 2. | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από : Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED 2(Δύο) Δορυφόρους χειρουργικού προβολέα τεχνολογίας LED 2 (Δύο) Συστήματα ανάρτησης επί της οροφής Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες Δύο Βραχίονες Μόνιτορ για μέχρι 24’’ monitor Vesa 75 / 100. (ο ένας στο δικό του σύστημα στήριξης μόνος του ή με έναν προβολέα δορυφόρο) Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη μόνιτορ ή κάμερα. Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |  |  |
| 3. | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |  |
| 3.1 | Εφαρμογές για την κάλυψη ειδικοτήτων Χειρουργικής Ιατρικής: Γενική χειρουργική, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις κλπ. |  |  |  |
| 4. | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |  |  |
| 4.1 | Ένταση κύριου προβολέα: ≥150.000 Lux |  |  |  |
| 4.2 | Ένταση δορυφόρου προβολέα (έκαστος): ≥110.000 Lux |  |  |  |
| 4.3 | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων: 360° |  |  |  |
| 4.4 | Συνολικό μήκος βραχιόνων για κάθε προβολέα: 1,50m |  |  |  |
| 4.5 | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα: 360° |  |  |  |
| 4.6 | Κλίση της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο: > 90° |  |  |  |
| 4.7 | Πεδίο λειτουργίας d10: 22 – 29cm Ρυθμιζόμενο |  |  |  |
| 4.8 | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής: Από 50 έως 100% |  |  |  |
| 4.9 | Θερμοκρασία χρώματος: ≥4500 Κelvin |  |  |  |
| 4.10 | Απόκριση χρωμάτων Ra: ≥93 |  |  |  |
| 4.11 | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού: ≥110 cm |  |  |  |
| 4.12 | Εγγυημένος χρόνος ζωής LED: >30.000 ώρες (στο 80% της αρχικής ισχύος). |  |  |  |
| 4.13 | Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών. |  |  |  |
| 4.14 4.15 | 2 (Δύο) Βραχίονες για στήριξη monitor Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα. |  |  |  |
| 5. | Επιπλέον στοιχεία |  |  |  |
| 5.1 | Τεχνολογία LED. |  |  |  |
| 5.2 | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα. |  |  |  |
| 5.3 | Κάτοπτρα ή κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED. |  |  |  |
| 5.4 | Αφαιρούμενη και αποστειρώσιμη χειρολαβή. |  |  |  |
| 5.5 | Ενεργή συνεργασία με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτοματοποίησης χειρουργείων (Olympus, Stortz, Wolf, Stryker). |  |  |  |
| 6. | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) Εναπομείνουσα ακτινοβολία |  |  |  |
| 6.1 | Με μία μάσκα: ≥ 65% |  |  |  |
| 6.2 | Με δύο μάσκες: ≥ 50% |  |  |  |
| 6.3 | Με σωλήνα: ≥ 85% |  |  |  |
| 6.4 | Με σωλήνα και μία μάσκα: ≥ 65% |  |  |  |
| 6.5 | Με σωλήνα και δύο μάσκες: ≥ 45% |  |  |  |
| 7. | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) Εναπομείνουσα ακτινοβολία |  |  |  |
| 7.1 | Με μία μάσκα: ≥50% |  |  |  |
| 7.2 | Με δύο μάσκες: ≥45% |  |  |  |
| 7.3 | Με σωλήνα: ≥85% |  |  |  |
| 7.4 | Με σωλήνα και μία μάσκα: ≥50% |  |  |  |
| 7.5 | Με σωλήνα και δύο μάσκες: ≥45% |  |  |  |
| 8. | Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |  |
| 8.1 | Αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου. |  |  |  |
| 9. | Προς επιλογή (Δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του εξοπλισμού). |  |  |  |
| 9.1 | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |  |
| 9.2 | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080 |  |  |  |
| 10. | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |  |
| 10.1 | Ηλεκτρική-Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 IEC 60601-2-41 |  |  |  |
| 10.2 | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |  |