ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (2.5)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 | Χειρουργικός προβολέας σύγχρονης τεχνολογίας. Πρόσφατης κυκλοφορίας. Δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |  |
| 2. | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από : Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED Δύο δορυφόρους χειρουργικούς προβολείς τεχνολογίας LED Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες Ένα βραχίονα Μόνιτορ για μέχρι 24’’ monitor Vesa 75 / 100. Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη μόνιτορ ή κάμερα. Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |  |  |
| 3. | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |  |
| 3.1 | Εφαρμογές για την κάλυψη ειδικοτήτων Χειρουργικής Ιατρικής: Γενική χειρουργική, πολύπλοκες Ορθοπεδικές επεμβάσεις, κλπ. |  |  |  |
| 4. | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |  |  |
| 4.1 | Ένταση κύριου προβολέα: ≥150.000 Lux |  |  |  |
| 4.2 | Ένταση δορυφόρων προβολέων (έκαστος): ≥110.000 Lux |  |  |  |
| 4.3 | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων: 360° |  |  |  |
| 4.4 | Συνολικό μήκος βραχιόνων για κάθε προβολέα: 1,50m |  |  |  |
| 4.5 | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα: 360° |  |  |  |
| 4.6 | Κλίση της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο: > 90° |  |  |  |
| 4.7 | Πεδίο λειτουργίας d10: 22 – 29cm Ρυθμιζόμενο |  |  |  |
| 4.8 | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής: Από 50 έως 100% |  |  |  |
| 4.9 | Θερμοκρασία χρώματος: ≥4500 Κelvin |  |  |  |
| 4.10 | Απόκριση χρωμάτων Ra: ≥93 |  |  |  |
| 4.11 | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού: ≥110 cm |  |  |  |
| 4.12 | Εγγυημένος χρόνος ζωής LED: >30.000 ώρες (στο 80% της αρχικής ισχύος). |  |  |  |
| 4.13 | Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών. |  |  |  |
| 4.14 4.15 | 1 (Ένας) Βραχίονας για στήριξη monitor Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα. |  |  |  |
| 5. | Επιπλέον στοιχεία |  |  |  |
| 5.1 | Τεχνολογία LED. |  |  |  |
| 5.2 | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα. |  |  |  |
| 5.3 | Κάτοπτρα ή κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED. |  |  |  |
| 5.4 | Αφαιρούμενη και αποστειρώσιμη χειρολαβή. |  |  |  |
| 5.5 | Ενεργή συνεργασία με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτοματοποίησης χειρουργείων (Olympus, Stortz, Wolf, Stryker). |  |  |  |
| 6. | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) Εναπομείνουσα ακτινοβολία |  |  |  |
| 6.1 | Με μία μάσκα: ≥ 65% |  |  |  |
| 6.2 | Με δύο μάσκες: ≥ 50% |  |  |  |
| 6.3 | Με σωλήνα: ≥ 85% |  |  |  |
| 6.4 | Με σωλήνα και μία μάσκα: ≥ 65% |  |  |  |
| 6.5 | Με σωλήνα και δύο μάσκες: ≥ 45% |  |  |  |
| 7. | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρων προβολέων) Εναπομείνουσα ακτινοβολία |  |  |  |
| 7.1 | Με μία μάσκα: ≥50% |  |  |  |
| 7.2 | Με δύο μάσκες: ≥45% |  |  |  |
| 7.3 | Με σωλήνα: ≥85% |  |  |  |
| 7.4 | Με σωλήνα και μία μάσκα: ≥50% |  |  |  |
| 7.5 | Με σωλήνα και δύο μάσκες: ≥45% |  |  |  |
| 8. | Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |  |
| 8.1 | Αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου. |  |  |  |
| 9. | Προς επιλογή (Δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του εξοπλισμού). |  |  |  |
| 9.1 | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |  |
| 9.2 | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080 |  |  |  |
| 10. | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |  |
| 10.1 | Ηλεκτρική-Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 IEC 60601-2-41 |  |  |  |
| 10.2 | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |  |