ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (3.1)

ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Στήλη αναισθησιολόγου κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο με δυνατότητα ανύψωσης αναισθησιολογικού μηχανήματος. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Νέας τεχνολογίας. Υλικά κατάλληλα για χειρουργείο. Να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Ανύψωση βάρους 180 κιλά στην κεφαλή. |  |  |  |
| 2. | Κεφαλή |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.2 | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής: ≥ 1000 χιλ. |  |  |  |
| 2.2 | Με ράφι και βραχίονα για μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια. |  |  |  |
| 3. | Βραχίονες |  |  |  |
| 3.1 | Οριζόντιοι βραχίονες: Συνολικού μήκους: ≥ 1700 χιλ. |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα ή τηλεσκοπική καθ’ ύψος:600 mm Αποφυγή τραβήγματος καλωδίων κατά την κάθετη κίνηση. Παράλληλη κίνηση συσκευών με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. |  |  |  |
| 3.3.1 3.3.2 | Περιστροφική κίνηση 330° Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15°. |  |  |  |
| 3.4 | Δυνατότητα ανύψωσης: 180 κιλών στην κεφαλή. |  |  |  |
| 4. | Παροχές |  |  |  |
| 4.1 | Κατάλληλη τοποθέτηση λήψεων ώστε να είναι αποτελεσματική η ταυτόχρονη χρήση του συνόλου των προβλεπομένων λήψεων. |  |  |  |
| 4.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Η/Ζ-πράσινες και 6 από UPS-κόκκινες) |  |  |  |
| 4.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |
| 4.4.1 | Αέρας 4 bar τύπου ANFOR: 3 |  |  |  |
| 4.4.2 | Οξυγόνο τύπου ANFOR: 3 |  |  |  |
| 4.4.3 | Ν2Ο τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.4 | Κενό τύπου ANFOR: 3 |  |  |  |
| 4.4.5 | Ρυθμιζόμενη απαγωγή αναισθητικών αερίων:1 |  |  |  |
| 4.5 | Δίκτυο (RJ45) cat.6: 4 |  |  |  |
| 4.6 | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων σε όλο το ύψος της κεφαλής. |  |  |  |
| 4.7 | Ασφαλής ανυψώσει του αναισθησιολογικού μηχανήματος που θα επιλεγεί. |  |  |  |
| 5. | Φρένα |  |  |  |
| 5.1 | Ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. |  |  |  |
| 6. | Εξαρτήματα |  |  |  |
| 6.1 | Στατό ορού με βραχίονα στήριξης. |  |  |  |
| 7. | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |  |  |
| 7.1 | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις). |  |  |  |
| 7.2 | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) |  |  |  |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) |  |  |  |
| 7.3 | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ |  |  |  |
| 7.4 | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά (Να κατατεθεί αντίστοιχη τεκμηρίωση με ελέγχους δοκιμών). |  |  |  |