ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (3.4)

ΣΤΗΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | Στήλη χειρουργού για Λαπαροσκοπικά χειρουργεία. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Νέας τεχνολογίας. Υλικά κατάλληλα για χειρουργείο. Να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Ανύψωση βάρους 120 κιλά/κεφαλή. Να αποτελείται από δύο κεφαλές αναρτημένες σε διπλά συστήματα βραχιόνων. Οι βραχίονες θα έχουν κοινό σημείο στήριξης επί της οροφής. Τα συστήματα οριζόντιων βραχιόνων να διαθέτουν αποστάτη μεταξύ τους ώστε να μην συγκρούονται κατά την περιστροφή τους. |  |  |  |
| Α | Το αριστερό σύστημα να αποτελείται από: |  |  |  |
| Α2. | Κεφαλή |  |  |  |
| Α2.1.1 Α2.1.2 | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής: ≥ 1000 χιλ. |  |  |  |
| Α2.2 | Με 2 ράφια και βραχίονα για μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια . |  |  |  |
| Α3. | Βραχίονες |  |  |  |
| Α3.1 | Οριζόντιοι βραχίονες για κάθε κεφαλή: Συνολικού μήκους: ≥ 1700 χιλ. |  |  |  |
| Α3.2.1 Α3.2.2 Α3.2.3 | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα ή τηλεσκοπική καθ’ύψος:600mm Αποφυγή τραβήγματος καλωδίων κατά την κάθετη κίνηση του δεύτερου βραχίονα. Παράλληλη κίνηση συσκευών με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. |  |  |  |
| Α3.3.1 Α3.3.2 | Περιστροφική κίνηση 330° Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15°. |  |  |  |
| Α3.4 | Δυνατότητα ανύψωσης: 120 κιλών / κεφαλή. |  |  |  |
| Α4. | Παροχές |  |  |  |
| Α4.1 | Κατάλληλη τοποθέτηση λήψεων ώστε να είναι αποτελεσματική η ταυτόχρονη χρήση του συνόλου των προβλεπομένων λήψεων. |  |  |  |
| Α4.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Η/Ζ-πράσινες και 6 από UPS κόκκινες) |  |  |  |
| Α4.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |
| Α4.4.1 | Αέρας 4 bar τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| Α4.4.2.1 | Αέρας 8 bar τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| Α4.4.2.2 | Αέρας 10 bar τύπου ANFOR: 2 (αφορά Νευροχειρουργικά χειρουργεία) |  |  |  |
| Α4.4.3 | Κενό τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| Α4.4.4 | Οξυγόνο τύπου AFNOR: 1 |  |  |  |
| Α4.5 | Δίκτυο (RJ45) cat.6: 4 |  |  |  |
| Α4.6 | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων σε όλο το ύψος της κεφαλής. |  |  |  |
| Α5. | Ράφι |  |  |  |
| Α5.1 | Δύο ράφια με γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Το ένα με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. |  |  |  |
| Α6. | Φρένα |  |  |  |
| Α6.1 | Ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. |  |  |  |
| Β | Το δεξί σύστημα να αποτελείτε από: |  |  |  |
| Β2. | Κεφαλή |  |  |  |
| Β2.1.1 Β2.1.2 | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής: ≥ 1000 χιλ. |  |  |  |
| Β2.2 Β2.3 | Με ράφι και βραχίονα για μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση ύψους. |  |  |  |
| Β3. | Βραχίονες |  |  |  |
| Β3.1 | Οριζόντιοι βραχίονες: Συνολικού μήκους: ≥ 2000 χιλ. |  |  |  |
| Β3.2.1 Β3.2.2 Β3.2.3 | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα ή τηλεσκοπική καθ’ ύψος:600mm Αποφυγή τραβήγματος καλωδίων κατά την κάθετη κίνηση του δεύτερου βραχίονα. Παράλληλη κίνηση συσκευών με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. |  |  |  |
| Β3.3.1 Β3.3.2 | Περιστροφική κίνηση 330° Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15°. |  |  |  |
| Β3.4 | Δυνατότητα ανύψωσης: 120 κιλών/κεφαλή |  |  |  |
| Β4. | Παροχές |  |  |  |
| Β4.1 | Κατάλληλη τοποθέτηση λήψεων ώστε να είναι αποτελεσματική η ταυτόχρονη χρήση του συνόλου των προβλεπομένων λήψεων. |  |  |  |
| Β4.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Η/Ζ-πράσινες και 6 από UPS-κόκκινες) |  |  |  |
| Β4.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |
| Β4.4.1 | Αέρας 4 bar τύπου ANFOR: 1 |  |  |  |
| Β4.4.2.1 | Αέρας 8 bar τύπου ANFOR: 1 |  |  |  |
| Β4.4.2.2 | Αέρας 10 bar τύπου ANFOR: 1 (αφορά Νευροχειρουργικά χειρουργεία) |  |  |  |
| Β4.4.3 | Κενό τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| Β4.4.4 | Οξυγόνο τύπου AFNOR: 1 |  |  |  |
| Β4.4.5 | CO2 τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| Β4.5 | Δίκτυο (RJ45) cat.6: 4 |  |  |  |
| Β4.6.1 | Video BNC για HD σήμα: 4 |  |  |  |
| Β4.6.2 | Σήμα DVI: 2 |  |  |  |
| Β4.7 | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων σε όλο το ύψος της κεφαλής. |  |  |  |
| Β5. | Σύστημα ανάρτησης πύργου |  |  |  |
| Β5.1 Β5.2 | Ανύψωση λαπαροσκοπικού ή ενδοσκοπικού πύργου 4 ραφιών. Χρήση πύργου και ως τροχήλατου για γρήγορη εναλλαγή εντός της αίθουσας. |  |  |  |
| Β6. | Φρένα |  |  |  |
| Β6.1 | Hλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. |  |  |  |
| Β7. | Εξαρτήματα |  |  |  |
| Β7.1 | Σύστημα Λαπαροσκοπικής ανάρτησης πύργου με ροδάκια και 4 ράφια. |  |  |  |
| 8. | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |  |  |
| 8.1 | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις). |  |  |  |
| 8.2 | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα). |  |  |  |
| 8.3 | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών). |  |  |  |
| 8.4 | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. |  |  |  |
| 8.5 | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά.(Να κατατεθεί αντίστοιχη τεκμηρίωση με ελέγχους δοκιμών). |  |  |  |