ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (3.3)

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | Στήλη χειρουργού κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Νέας τεχνολογίας. Υλικά κατάλληλα για χειρουργείο. Να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Ανύψωση βάρους 120 κιλά στην κεφαλή. Προ-εγκατάσταση για μελλοντική προσθήκη και δεύτερης στήλης (λαπαροσκοπική) από το ίδιο σημείο ανάρτησης οροφής με τις ίδιες απαιτήσεις ανύψωσης βάρους. |  |  |  |
|  | Το κάθε ένα από τα συστήματα κεφαλής να αποτελείτε από: |  |  |  |
| 2. | Κεφαλή |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.2 | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής: ≥ 1000 χιλ. |  |  |  |
| 2.2 | Με ράφι και βραχίονα για μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια. |  |  |  |
| 3. | Βραχίονες |  |  |  |
| 3.1 | Οριζόντιοι βραχίονες: Συνολικού μήκους: ≥ 2000 χιλ. |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα καθ’ ύψος:600 mm Αποφυγή τραβήγματος καλωδίων κατά την κάθετη κίνηση του δεύτερου βραχίονα. Παράλληλη κίνηση συσκευών με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. |  |  |  |
| 3.3.1 3.3.2 | Περιστροφική κίνηση 330° Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15°. |  |  |  |
| 3.4 | Δυνατότητα ανύψωσης: 120 κιλών στην κεφαλή. |  |  |  |
| 4. | Παροχές |  |  |  |
| 4.1 | Κατάλληλη τοποθέτηση λήψεων ώστε να είναι αποτελεσματική η ταυτόχρονη χρήση του συνόλου των προβλεπομένων λήψεων. |  |  |  |
| 4.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Η/Ζ-πράσινες και 6 από UPS-κόκκινες) |  |  |  |
| 4.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |
| 4.4.1 | Αέρας 4 bar γαλλικού τύπου (ANFOR): 2 |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Αέρας 8 bar τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.2.2 | Αέρας 10 bar τύπου ANFOR: 2 (αφορά Νευροχειρουργικά χειρουργεία) |  |  |  |
| 4.4.3 | Κενό τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.4 | Οξυγόνο τύπου AFNOR: 1 |  |  |  |
| 4.5 | Δίκτυο (RJ45) cat.6: 4 |  |  |  |
| 4.6 | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων σε όλο το ύψος της κεφαλής. |  |  |  |
| 5. | Ράφι |  |  |  |
| 5.1 | Δύο ράφια με γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Το ένα με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. |  |  |  |
| 6. | Φρένα |  |  |  |
| 6.1 | Hλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. |  |  |  |
| 7. | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |  |  |
| 7.1 | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις). |  |  |  |
| 7.2 | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα). |  |  |  |
| 7.3 | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών). |  |  |  |
| 7.4 | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. |  |  |  |
| 7.5 | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά. (Να κατατεθεί αντίστοιχη τεκμηρίωση με ελέγχους δοκιμών). |  |  |  |