ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (3.2)

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΔΙΠΛΗ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | Στήλη για υβριδικά χειρουργεία κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Νέας τεχνολογίας. Υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και υβριδικό χειρουργείο. Να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Ανύψωση βάρους 120 κιλά ανά κεφαλή. Να αποτελείται από δύο κεφαλές αναρτημένες σε διπλά συστήματα βραχιόνων. Οι βραχίονες θα έχουν κοινό σημείο στήριξης επί της οροφής. Τα συστήματα οριζόντιων βραχιόνων να διαθέτουν αποστάτη μεταξύ τους ώστε να μην συγκρούονται κατά την περιστροφή τους. |  |  |  |
|  | Το κάθε ένα από τα συστήματα κεφαλής να αποτελείται από: |  |  |  |
| 2. | Κεφαλή |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.2 | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής: ≥ 1000 χιλ. |  |  |  |
| 2.2 | Με 2 ράφια και βραχίονα μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια / κεφαλή. |  |  |  |
| 3. | Βραχίονες |  |  |  |
| 3.1 | Οριζόντιοι βραχίονες: Συνολικού μήκους: ≥ 2000 χιλ. |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα ή τηλεσκοπική καθ’ ύψος: 600mm Αποφυγή τραβήγματος καλωδίων κατά την κάθετη κίνηση. Παράλληλη κίνηση συσκευών με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. |  |  |  |
| 3.3.1 3.3.2 | Περιστροφική κίνηση 330° Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15°. |  |  |  |
| 3.4 | Δυνατότητα ανύψωσης: 120 κιλών/κεφαλή |  |  |  |
| 4. | Παροχές |  |  |  |
| 4.1 | Κατάλληλη τοποθέτηση λήψεων ώστε να είναι αποτελεσματική η ταυτόχρονη χρήση του συνόλου των προβλεπομένων λήψεων. |  |  |  |
| 4.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Η/Ζ-πράσινες και 6 από UPS κόκκινες). |  |  |  |
| 4.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |
| 4.4.1 | Αέρας 4 bar τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Αέρας 8 bar τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.2.2 | Αέρας 10 bar τύπου ANFOR: 2 (αφορά Νευροχειρουργικά χειρουργεία) |  |  |  |
| 4.4.3 | Κενό τύπου ANFOR: 2 |  |  |  |
| 4.4.4 | Οξυγόνο τύπου AFNOR: 1 |  |  |  |
| 4.5 | Δίκτυο (RJ45) cat. 6: 4 |  |  |  |
| 4.6 | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων σε όλο το ύψος της κεφαλής. |  |  |  |
| 5. | Ράφι |  |  |  |
| 5.1 | Δύο ράφια με γωνιώδη προστατευτικά και ράγες / κεφαλή. Το ένα με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. |  |  |  |
| 6. | Φρένα |  |  |  |
| 6.1 | Ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης. |  |  |  |
| 7. | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |  |  |
| 7.1 | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις). |  |  |  |
| 7.2 | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα). |  |  |  |
| 7.3 | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών). |  |  |  |
| 7.4 | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. |  |  |  |
| 7.5 | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά. (Να κατατεθεί αντίστοιχη τεκμηρίωση με ελέγχους δοκιμών). |  |  |  |