- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (6.1)

- ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12STU, ΔΥΟ ΘΥΡΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ / ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | - ΑΠΑΝΤΗΣΗ | - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Κλίβανος Αποστείρωσης: Πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας. Να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται. Να συνοδεύεται με: Κατάλληλο εσωτερικό φορέα φόρτωσης χωρητικότητας 12 (STU). Δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα φόρτωσης. Κατάλληλο ανοξείδωτο διαχωριστικό μεταξύ χώρου συσκευασίας υλικών και χώρου αποστειρωμένου υλικού με θύρες επίσκεψης από την πλευρά της συσκευασίας για επίσκεψη τεχνικών. (Σύμφωνα με σχέδιο κάτοψης κεντρικής αποστείρωσης). |  |  |  |
| 1.5 1.6 | Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Κατάλληλος για υγρή αποστείρωση ιματισμού, χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών. Θερμοκρασίες αποστείρωσης 134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες. |  |  |  |
| 2. | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |
| 2.1 | Ο θάλαμος να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα δώδεκα (12) αποστειρωτικών μονάδων (STU). |  |  |  |
| 3. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 3.1 | Τα συστήματα του κλιβάνου να στηρίζονται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποτροπή δημιουργίας σκουριάς ή διάβρωσης. |  |  |  |
| 3.2 3.3 | Θάλαμος και μανδύας κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής. Πιστοποίηση θαλάμου και μανδύα. Κάλυψη απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δοχείων υπό πίεση ¨Pressure Equipment directive:93/23/EE |  |  |  |
| 3.4 3.4.1 3.4.2 | Ο κλίβανος να διαθέτει δύο κατακόρυφα ολισθαίνουσες θύρες. Πόρτες κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένος ο θάλαμος Να καλύπτονται από μονωτικό υλικό προς αποφυγή εγκαυμάτων. |  |  |  |
| 3.5 | Περιμετρικά θερμομονωμένος μανδύας για εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. |  |  |  |
| 3.6 3.6.1 | Περιμετρικά στο άνοιγμα θαλάμου να υπάρχει κατάλληλη εσοχή η οποία να υποδέχεται φλάντζα στεγανοποίησης, των προωθούμενων με ατμό θυρών. Φλάντζα στεγανοποίησης κατασκευασμένη από σιλικονούχο υλικό. |  |  |  |
| 3.7 | Να παρέχεται εργονομικός χώρος επισκεψιμότητας για συντήρηση. |  |  |  |
| 3.8 | Όλες οι ηλεκτρικές και πνευματικές βαλβίδες υψηλής τεχνολογίας, κατάλληλες για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες ατμού. |  |  |  |
| 4. | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| 4.1 | Σύστημα προστασίας σε περιπτώσεις παρεμβολής εμποδίου μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματός της. |  |  |  |
| 4.2.1 4.2.2 | Το ασφαλές κλείσιμο των θυρών να επισημαίνεται με οπτική ένδειξη στους πίνακες ελέγχου. Να μην είναι δυνατή η εκτέλεση προγράμματος αν δεν έχουν κλείσει οι πόρτες. |  |  |  |
| 4.3 | Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις αυτοπροστασίας: Έλλειψη νερού στο δίκτυο. Χαμηλή πίεση πεπιεσμένου αέρα. Σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. |  |  |  |
| 5. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 5.1 | Λειτουργία με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου και να διαθέτει δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια. |  |  |  |
| 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 | Ατμογεννήτρια κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Να διαθέτει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ασφαλείας. Να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α. Ο κλίβανος θα πρέπει να φέρει ηλεκτρική αντλία πλήρωσης της ατμογεννήτριας. β. Να διαθέτει θάλαμο παραγωγής ατμού θερμικά μονωμένο με υλικό κατάλληλου πάχους. γ. Η στάθμη του νερού στην ατμογεννήτρια να επισημαίνεται οπτικά και να διαθέτει αυτόματη διάταξη ελέγχου της στάθμης του νερού. δ. Η ατμογεννήτρια να είναι ενσωματωμένη πλήρως στον σκελετό του κλιβάνου ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο χώρο. |  |  |  |
| 5.3 | Τα προγράμματα αποστείρωσης να εκτελούνται μέσω ενσωματωμένου μικροϋπολογιστή. Ο κύκλος να εκτελείται από τον μικροϋπολογιστή και το τέλος θα επισημαίνεται από ακουστική και οπτική ένδειξη. |  |  |  |
| 5.4 | Να διαθέτει δεύτερο ανεξάρτητο του κυρίως μικροϋπολογιστή σύστημα ελέγχου ως επιπρόσθετο ελεγκτή της διαδικασίας (ελεγκτής μικροϋπολογιστής ) σύμφωνα με πρότυπο EN-285. |  |  |  |
| 5.5 | Από πλευρά φόρτωσης ο κλίβανος να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού και έγχρωμη οθόνη αφής, η οποία να δίνει τις απαραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση του προγράμματος. Το μενού της οθόνης να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζονται ψηφιακά η πίεση και θερμοκρασία του θαλάμου αποστείρωσης. Να διαθέτει επίσης κομβίο έκτακτης ανάγκης. |  |  |  |
| 5.6 | Από την πλευρά εκφόρτωσης ο κλίβανος να διαθέτει πληκτρολόγιο των βασικών τουλάχιστον χειρισμών και ενδείξεις λειτουργίας σε οθόνη. |  |  |  |
| 5.7 5.7.1 5.7.2 | Να διαθέτει αναλογικά μανόμετρα ένδειξης πίεσης : Στην πλευρά φόρτωσης για τον θάλαμο, μανδύα και ατμογεννήτρια. Στην πλευρά εκφόρτωσης για τον θάλαμο. |  |  |  |
| 5.8 | Να διαθέτει σύστημα με το οποίο να μην επιτρέπεται η λειτουργία του κλιβάνου από μη αρμόδια άτομα (κωδικό χειριστή). |  |  |  |
| 5.9 | Να εμφανίζει επί της οθόνης τις προγραμματισμένες συνθήκες λειτουργίας και ταυτόχρονα τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου. |  |  |  |
| 5.10 | Να διαθέτει έτοιμα προεγκατεστημένα και πιστοποιημένα βασικά προγράμματα αποστείρωσης υλικών καθώς και κενές θέσεις προς προγραμματισμό νέων κύκλων αποστείρωσης. |  |  |  |
| 5.11 5.11.1 5.11.2 5.11.3 | Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις : α. Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, επαναλαμβανόμενη έως τρεις φορές. β. Αποστείρωση, με χρόνο αποστείρωσης ανάλογο με τα προς αποστείρωση υλικά και την θερμοκρασία αποστείρωσης. γ. Ξήρανση και αποκατάσταση. Η ξήρανση να επιτυγχάνεται μέσω αντλίας κενού και η αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσω ειδικού αντιμικροβιακού φίλτρου. |  |  |  |
| 5.12 | Να διαθέτει τα απαραίτητα προγράμματα ελέγχου δοκιμής (π.χ. Bowie Dick test, Vacuum Test, κλπ). |  |  |  |
| 5.13 | Να υπάρχει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους αποστείρωσης που έχουν εκτελεσθεί. |  |  |  |
| 5.14 | Ο κλίβανος να διαθέτει κωδικό πρόσβασης για τεχνικούς, μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η αλλαγή παραμέτρων του προγράμματος, ο έλεγχος των συστημάτων του κλιβάνου καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων. |  |  |  |
| 5.15 | Να δίνει (στην οθόνη) πληροφορίες τεχνικής φύσης όπως π.χ. για την ανάγκη συντήρησης κλπ. |  |  |  |
| 6. | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| 6.1 | Ο κλίβανος να διαθέτει καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει υπό μορφή συνάρτησης του χρόνου την θερμοκρασία και την πίεση του θαλάμου. Ταυτόχρονα να καταγραφεί την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του προγράμματος. Να καταγράφονται επίσης και όλες οι ενδείξεις δυσλειτουργίας. |  |  |  |
| 6.2 | Ο κλίβανος να διαθέτει τις απαραίτητες υποδοχές ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επικύρωσης φορτίου (validation). |  |  |  |
| 6.3 | Να διαθέτει σύστημα παραγωγής κενού με αντλία κενού υγρού δακτυλίου. |  |  |  |
| 6.4 | Να δύναται να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου. |  |  |  |
| 6.5 | Ο κλίβανος να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή (PC) και να αναφερθούν οι δυνατότητες του software. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του κλιβάνου και ενσωμάτωσής του σε σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού. (Λογισμικό και υπολογιστής δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση του εξοπλισμού). |  |  |  |
| 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 | Ο προμηθευτής υποχρεούται - με την παράδοση του κλιβάνου σε πλήρη λειτουργία - να παραδώσει επικύρωση φορτίου (validation) στον χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ ISO 17665, η οποία θα περιλαμβάνεται στο κόστος του κλιβάνου). Η επικύρωση θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως από αποδεδειγμένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επικύρωση φορτίου. Να κατατεθεί οπωσδήποτε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία θα δεσμεύεται για την εν λόγω επικύρωση με την παράδοση του μηχανήματος, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει στον διαγωνισμό αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει εμπειρία στην επικύρωση φορτίου ή αν έχει συμβληθεί με άλλη εταιρία ότι ο συμβαλλόμενος έχει τέτοια εμπειρία καθώς και υπεύθυνη δήλωση του συμβαλλομένου ότι θα πραγματοποιήσει τις εν λόγω μετρήσεις. |  |  |  |
| 7. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 7.1 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |  |  |  |
| 7.2 | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |  |  |  |