ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (6.2)

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | - ΑΠΑΝΤΗΣΗ | - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 - 1.2 - 1.3 | Κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού. Να συνοδεύεται με: Εσωτερικό φορέα φόρτωσης τουλάχιστον 5 επιπέδων. Δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα φόρτωσης. |  |  |  |
| - 2. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| - 2.1 - 2.2.1 - 2.2.2 | Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον: 700 x 700 x 2000 mm (ΜxΒxΥ). Χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης: ≥220 lt Ή Χωρητικότητα για τουλάχιστον δέκα (10) δίσκους κατά DIN). |  |  |  |
| - 3. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| - 3.1 | Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. |  |  |  |
| - 3.2 | Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά. |  |  |  |
| - 3.3 - 3.4 - 3.5 | Να διαθέτει δύο (2) θύρες αυτόματης λειτουργίας, συρόμενες (ολισθαίνουσες καθέτως). Αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης. Οι θύρες να είναι από ενισχυμένο γυαλί και να επιτρέπουν την πλήρη επίβλεψη του κύκλου. |  |  |  |
| - 3.6 - 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 | Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας: ≥500 l/min Σύστημα στεγνώματος μέσω τουρμπίνας υψηλής πίεσης ή άλλου μέσου ικανής δυνατότητας: ≥200 m3/h Στέγνωμα υλικών (εξωτερικά και εσωτερικά), με σύστημα φιλτραρίσματος με: Ρυθμιζόμενο χρόνο. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. |  |  |  |
| - 3.7 | Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης. |  |  |  |
| - 3.8 | Να διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος στο υδραυλικό κύκλωμα, προς αποφυγή επιμολύνσεων. |  |  |  |
| - 3.9.1 - 3.9.2 | Να διαθέτει τρεις (3) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. |  |  |  |
| - 3.10 | Ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού στο χώρο πλύσης. |  |  |  |
| - 3.11 | Nα παρέχεται χώρος για την αποθήκευση τουλάχιστον τριών (3) δοχείων απολυμαντικών. |  |  |  |
| - 4. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| - 4.1 | Η διαδικασία πλύσης – απολύμανσης – στεγνώματος να εκτελείται αυτόματα μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή μέσω σειριακής εξόδου RS232 για τεκμηρίωση – αρχειοθέτηση. |  |  |  |
| - 4.2 | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες και ψηφιακή οθόνη, στην οποία παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιούμενο πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών. |  |  |  |
| - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 | Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης προγραμμάτων πλύσης για διάφορες ανάγκες. Δέκα τουλάχιστον (10) προγράμματα να είναι προεγκατεστημένα ενώ στα υπόλοιπα να παρέχεται μέσω κωδικού η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους. Να διαθέτει γρήγορο πρόγραμμα με χρόνο πλήρους κύκλου όχι μεγαλύτερο των 40λεπτών. |  |  |  |
| - 4.4 - 4.4.1 - 4.4.2 - 4.4.3 | Να φέρει μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει: Στην πόρτα να ανοίγει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, Την έναρξη του κύκλου όταν η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη, Το ταυτόχρονο άνοιγμα και των δύο θυρών για τον πλήρη διαχωρισμό καθαρής – ακάθαρτης ζώνης. |  |  |  |
| - 5. | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| - 5.1 | Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή. |  |  |  |
| - 5.2 | Να φέρει θύρα RS 232 ή θύρα USB για την σύνδεση με Η/Υ και γρήγορη μεταφορά δεδομένων αντίστοιχα. |  |  |  |
| - 6. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| - 6.1 | Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 15883) και να φέρει σήμανση CE. |  |  |  |
| - 6.2 | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |  |  |  |