ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (7.1)

ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (TECHNICAL PANEL)

| Α/Α | ΓΕΝΙΚΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Πίνακας χειρισμού χειρουργείου κατάλληλος για χειρουργική αίθουσα, ειδικός για τη συγκέντρωση όλου του εξοπλισμού και των ελέγχων σε ένα τοίχο. Στον ίδιο πίνακα συνδυασμός ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, γειώσεων, επιτήρηση μόνωσης γραμμής, επιτήρηση κλινικών συναγερμών ιατρικών αερίων, χειρισμός Η/Μ υποδομών αίθουσας. Σχεδιασμένο για εντοιχισμό, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό το οποίο θα είναι κατάλληλο για άσηπτους χώρους. Εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του πάνελ από το εμπρόσθιο μέρος (εντός της χειρουργικής αίθουσας). |  |  |  |  |
| 1.5 | Διαστάσεις (MxYxB): 1,90x1,80m |  |  |  |  |
| 1.6 | Θύρες πρόσβασης: ≥Δύο (2) |  |  |  |  |
| 2. | Παροχές |  |  |  |  |
| 2.1 | Μέγιστη συνολική δυνατότητα λήψεων: 40 τεμάχια |  |  |  |  |
| 2.2 | Ρευματολήπτες με καπάκι: 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |  |  |  |  |
| 2.3 | Ισοδυναμικές γειώσεις: 12 |  |  |  |  |
| 2.4.1 2.4.2 | Ρευματολήπτης τριφασικός (32Α) Ρευματολήπτης Schuko (16Α)για τροχήλατο ακτινολογικό ή ακτινοσκοπικό. |  |  |  |  |
| 2.5 | Αέρας 4 bar τύπου AFNOR: 1 |  |  |  |  |
| 2.6.1 2.6.2 | Αέρας 8 bar τύπου AFNOR:1 Αέρας 10 bar τύπου ANFOR: 1 (αφορά Νευροχειρουργικά χειρουργεία) |  |  |  |  |
| 2.7 | Κενό τύπου AFNOR: 2 |  |  |  |  |
| 2.8 | Ν2Ο τύπου AFNOR: 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Οξυγόνο τύπου AFNOR: 2 |  |  |  |  |
| 2.10 | Ρυθμιζόμενη απαγωγή αναισθητικών αερίων: 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | Δίκτυο (RJ45): 2 |  |  |  |  |
| 3. | Οπτικές Ενδείξεις |  |  |  |  |
| 3.1 | Αναλογικό ρολόι: 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Χρονόμετρο ψηφιακό: 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Μέτρηση θερμοκρασίας: 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Μέτρηση υγρασίας: 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Χειρισμός χειρουργικών προβολέων για Φόρτιση μπαταρίας , χειρισμό καμερών. |  |  |  |  |
| 4. | Συναγερμοί |  |  |  |  |
| 4.1 | Αέρια: Μέχρι και 7 αέρια |  |  |  |  |
| 4.2 | Θερμοκρασία |  |  |  |  |
| 4.3 | Υγρασία |  |  |  |  |
| 5. | Επιπλέον Δυνατότητες |  |  |  |  |
| 5.1 | Διακόπτες χειρισμού γενικού φωτισμού: 3 |  |  |  |  |
| 5.2 | Διαφανοσκόπιο: 3 θέσεων |  |  |  |  |
| 5.3 | Υποδομή μόνιτορ: μόνιτορ 42΄΄ |  |  |  |  |
| 5.4 | Σύνδεση στις αναμονές των διατάξεων μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας. |  |  |  |  |
| 5.5 | Ενδοεπικοινωνία. |  |  |  |  |
| 5.6 | Πρόβελψη υποδομής PACS/cloud-για ψηφιακή λειτουργία αίθουσας |  |  |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ