ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας / Μονάδας αυξημένης φροντίδας

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα οροφής κατασκευασμένη από άριστα υλικά ειδική για χρήση σε μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Αποτελούμενη από αναρτώμενη από την οροφή οριζόντια κονσόλα διαφόρων μήκων (2,2 μέχρι 3,5 μέτρα περίπου ανάλογα τις χωροταξικές ανάγκες) και δύο καθέτως αναρτώμενες από αυτή κεφαλές με ενσωματωμένες λήψεις με τα κατάλληλα αέρια και ρευματολήπτες. Οι παροχές σύνδεσης αερίων και ρευμάτων των κεφαλών της υγρής και της ξηράς πλευράς είναι κρυφές χωρίς να κρέμονται τα καλώδια τροφοδοσίας. Οι κεφαλές κινούνται μέσω ραγών επί της κεντρικής οριζόντιας κονσόλας. |  |
|  | Υγρή πλευρά |  |
|  | Βραχίονας |  |
|  | Οριζόντιος βραχίονας τοποθετημένος επί της κονσόλας. Με δυνατότητα περιστροφής και εγκάρσιας κίνησης. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Ηλεκτροϋδραυλικά φρένα για την ακινητοποίηση της κεφαλής επί της κονσόλας και της περιστροφικής κίνησης της κεφαλής. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή πέντε ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλη για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Οριζόντια τοποθετημένη. | ΝΑΙ (μήκος 500 χιλ) |
|  | Με δύο ράγες στα πλαϊνά και έναν σωλήνα Φ38 για στήριξη αντλιών έγχυσης (με δύο επιπλέον βραχίονες για έκκεντρη τοποθέτηση αντλιών έγχυσης και ορών) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις. | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Δίκτυο (RJ45). | 2 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση. | 2 |
|  | Ξηρή πλευρά |  |
|  | Βραχίονας |  |
|  | Κάθετος βραχίονας στήριξης της κεφαλής. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Ηλεκτροϋδραυλικά φρένα για την ακινητοποίηση της κεφαλής επί της κονσόλας | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή τριών ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλη για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. | ΝΑΙ (ύψους 1000 χιλ) |
|  | Με δύο ράφια για τοποθέτηση εξοπλισμού. Το ένα ράφι να διαθέτει συρτάρι | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση | 2 |
|  | Φωτισμός / Παροχές επί της οριζόντιας κονσόλας |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Φωτισμός Εξεταστικός | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη επί της κονσόλας (2 x24W) |
|  | Φωτισμός Χώρου | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (2x 54W) |
|  | Φωτισμός Νύχτας | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (1x 7W) |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | ΝΑΙ |