ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη χειρουργού κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 180 κιλά. |  |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή πέντε ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1000 χιλ. περίπου | ΝΑΙ |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης ραφιού μπροστά από αυτήν και βραχιόνων μόνιτορ. Με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους εύκολα και γρήγορα. | ΝΑΙ |
|  | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιος βραχίονας | Μήκος 2200 χιλ περίπου |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ ηλεκτρική 600 χιλ. περίπου (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενη ανά 15° | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 180 κιλών |
|  | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 60 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | CO2 γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Σήμα βίντεο BNC για High definition σήμα | 4 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ σε όλο το ύψος της κεφαλής. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Ράφι |  |
|  | Ράφι με ενσωματωμένο συρτάρι γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. | NAI – 5 ράφια το ένα με συρτάρι και χειριστήριο (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | ΝΑΙ (Να κατατεθεί) |