ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| Χειρουργικός προβολέας αποτελoύμενος από : - Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής - Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες - Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μονιτορ ή κάμερα. - Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |  |
| Κλινικες Εφαρμογες |  |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής |  | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις, Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |  |
| Ένταση κύριου προβολέα | 160.000 Lux (περίπου) |  |
| Ένταση δορυφόρου προβολέα | 110.000 Lux (τουλάχιστον) |  |
| Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |  |
| Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |  |
| Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |  |
| Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ( άνω των 90°) |  |
| Πεδίο λειτουργίας d10 ρυθμιζόμενο | Από 22 έως 29 εκατοστά |  |
| Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 50 έως 100% |  |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4500 Κelvin (περίπου) |  |
| Απόκριση χρωμάτων Ra | 93 |  |
| Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | 110 εκατοστά |  |
| Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |  |
| Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών | ΝΑΙ |  |
| Βραχίονας για στήριξη ενός monitor | ΝΑΙ |  |
| Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα | ΝΑΙ |  |
| Επιπλέον στοιχεία |  |  |
| Τεχνολογία LED |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Να διαθέτει αφαιρούμενη και αποστειρώσιμη χειρολαβή |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 65% |
| Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 50% |
| Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 85% |
| Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 65% |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 50% |
| Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 50% |
| Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 45% |
| Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 85% |
| Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 50% |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 45% |
| Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |
| Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| Προς επιλογή |  |  |
| Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitors |  |  |
| Βραχίονας για στήριξη κάμερας |  |  |
| Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα |  |  |
| Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου |  |  |
| Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |
| Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080 |  |  |
| Πρότυπα ασφαλείας |  |  |
| Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 |  |  |
| CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |