ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ ΟΡΟΦΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα οροφής κατασκευασμένη από άριστα υλικά ειδική για χρήση σε χειρουργεία. Αποτελούμενη από τέσσερεις αναρτώμενες από την οροφή κονσόλες διαφόρων μήκων (2,5 περίπου μέχρι 3,5 μέτρα περίπου ανάλογα τις χωροταξικές ανάγκες) συνδεμένες μεταξύ τους με τις αντίστοιχες γωνίες σε ορθογώνιο σχηματισμό. Οι κονσόλες διαθέτουν ράγες για την μετακίνηση φορέων στήριξης διάφορου εξοπλισμού επί αυτών. Οι γωνίες διευκολύνουν την μετακίνηση των φορέων σε όλο το χώρο. |  |
|  | Χρήση σε χώρους που λειτουργούν κατά DIN 1946-4 περί εξαερισμού στα νοσοκομεία | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Συμβατό με συστήματα κάθετης νηματικής ροής | ΝΑΙ Να διευκολύνει την νηματική ροή. (Να περιγραφεί) |
|  | Μέγιστο φορτίο συστήματος | 300 κιλά |
|  | Μέγιστος αριθμός παροχών | >200 (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση χειρουργού |  |
|  | Φορέας |  |
|  | Φορέας με δύο ράφια με συρτάρι | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ επί των ραφιών. (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση Αναισθησιολόγου |  |
|  | Φορέας |  |
|  | Φορέας με θέσεις για αντλίες έγχυσης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση Αναισθησιολόγου |  |
|  | Φορέας Μόνιτορ | ΝΑΙ Δύο μόνιτορ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές – Κατανεμημένες περιμετρικά επί των κονσολών οροφής |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις | 40 (20 από Δίκτυο και 20 από UPS) |
|  | Ρευματολήπτης τριφασικού (υψηλής τάσης) | 1 |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου (ANFOR) | 6 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου (ANFOR) | 6 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου (ANFOR) | 6 |
|  | N2O γαλλικού τύπου (ANFOR) | 4 |
|  | Air 8 bar γαλλικού τύπου (ANFOR) * | 4 |
|  | Απαγωγή αναισθητικού αερίου | 2 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 8 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση | 12 |
|  | Φωτισμό επί της κονσόλας |  |
|  | Φωτισμός Χώρου | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (8x 54W) (Να περιγραφεί) |
|  | Ενδοσκοπικός Φωτισμός | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (4x 7W) (Να περιγραφεί) |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά | ΝΑΙ (Να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου) |