TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη χειρουργού κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις και όλη η στήλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 180 κιλά ανά βραχίονα στήριξης κεφαλής. Να αποτελείται από δύο κεφαλές αναρτημένες σε διπλά συστήματα βραχιόνων. Οι εν λόγω βραχίονες θα έχουν κοινό σημείο στήριξης επί της οροφής. Τα συστήματα οριζόντιων βραχιόνων να διαθέτουν αποστάτη μεταξύ τους ώστε να μην συγκρούονται κατά την περιστροφή τους. |  |
|  | Το αριστερό σύστημα να αποτελείται από: |  |
| 10 | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή πέντε ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1000 χιλ. περίπου | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης ραφιού μπροστά από αυτήν και βραχιόνων μόνιτορ. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 15 | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιοι βραχίονες συνολικού Μήκους 2200 χιλ. περίπου | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με της παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ 600 ηλεκτρική χιλ. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15° | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 180 κιλών |
| 10 | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 60 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου (ANFOR) | 2 |
|  | Αέρας 8 bar γαλλικού τύπου (ANFOR) * | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου (ANFOR) | 2 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου (AFNOR) | 1 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ σε όλο το ύψος της κεφαλής. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5 | Ράφι |  |
|  | Δύο ράφια με γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Το ένα με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. | ΝAI (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5 | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Το δεξί σύστημα να αποτελείται από: |  |
| 10 | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή πέντε ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1500 χιλ. περίπου | ΝΑΙ |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης ραφιού μπροστά από αυτήν και βραχιόνων μόνιτορ. Με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους εύκολα και γρήγορα. | ΝΑΙ |
| 15 | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιος βραχίονας | Μήκος 2200 χιλ περίπου |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση του δεύτερου βραχίονα καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ ηλεκτρική 600 χιλ. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής ανά 15° | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 180 κιλών |
| 10 | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 90 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | CO2 γαλλικού τύπου (ANFOR) | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου (ANFOR) | 2 |
|  | Σήμα βίντεο BNC για High definition σήμα | 4 |
|  | Σήμα DVI | 2 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου (ANFOR) | 1 |
|  | Αέρας 3.5 bar (ANFOR) | 1 |
|  | Αέρας 8 bar (ANFOR)* | 1 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ σε όλο το ύψος της κεφαλής. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5 | Σύστημα ανάρτησης πύργου |  |
|  | Να μπορεί να ανυψώσει λαπαροσκοπικό ή ενδοσκοπικό πύργο 4 ραφιών. Ο πύργος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τροχήλατος για γρήγορη εναλλαγή εντός της αίθουσας. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5 | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| 5 | Εξαρτήματα |  |
|  | Σύστημα λαπαροσκοπικής ανάρτησης πύργου με ροδάκια και τέσσερα ράφια. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| 5 | Πρότυπα συμμόρφωσης του συστήματος: |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της συμπεριφορά | ΝΑΙ (Να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου) |