ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

| Σ.Β (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
|  | Χειρουργικός προβολέας αποτελoύμενος από : - Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής - Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες - Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μονιτορ ή κάμερα. - Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις, Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| 40 | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |
|  | Ένταση κύριου προβολέα | 155.000 Lux (περίπου) |
|  | Ένταση δορυφόρου προβολέα | 110.000 Lux (τουλάχιστον) |
|  | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |
|  | Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |
|  | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |
|  | Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ ( άνω των 90°) |
|  | Πεδίο λειτουργίας d10, επιθυμητά ρυθμιζόμενο | Από 22 έως 29 εκατοστά περίπου |
|  | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 50 έως 100% |
|  | Θερμοκρασία χρώματος | 4500 Κelvin (περίπου) |
|  | Απόκριση χρωμάτων Ra | 93 περίπου |
|  | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | 110 εκατοστά |
|  | Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |
|  | Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών | ΝΑΙ |
|  | Βραχίονας για στήριξη ενός monitor | ΝΑΙ |
|  | Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα | ΝΑΙ |
| 35 | Επιπλέον στοιχεία |  |
|  | Τεχνολογία LED | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
|  | Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
|  | Να διαθέτει αφαιρούμενη και αποστειρώσιμη χειρολαβή | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
|  | Να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτοματοποίησης χειρουργείων (Olympus, Stortz, Wolf, stryker ). | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 5 | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
|  | Με μία μάσκα | Τουλάχιστον 65% |
|  | Με δύο μάσκες | Τουλάχιστον 50% |
|  | Με σωλήνα | Τουλάχιστον 85% |
|  | Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 65% |
|  | Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 48% |
| 5 | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
|  | Με μία μάσκα | Τουλάχιστον 50% |
|  | Με δύο μάσκες | Τουλάχιστον 45% |
|  | Με σωλήνα | Τουλάχιστον 85% |
|  | Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 50% |
|  | Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 45% |
| 5 | Αεροδυναμική ικανότητα |  |
|  | Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| 5 | Προς επιλογή |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitors |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη κάμερας |  |
|  | Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου |  |
|  | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |
|  | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080 |  |
| 5 | Πρότυπα ασφαλείας |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 |  |
|  | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |