ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

| Σ.Β. | Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αναπνευστήρας υψηλής συχνότητας σύγχρονης τεχνολογίας που να επιτυγχάνει τον επαρκή κυψελιδικό αερισμό μέσω υψίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις (HFO, High Frequency oscillation) κατάλληλος για να καλύψει τις κλινικές ανάγκες της ΚΕΘ, τροχήλατος και εύκολος στη χρήση διασφαλίζοντας την μέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τον ασθενή και τον χρήστη. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση του κατασκευαστικού οίκου, μίκτη Ο2 με συνδετικά στήριξης, ενσωματωμένη μπαταρία και κύκλωμα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων με την κατάλληλη διάταξη στήριξης. |  |
|  | Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
|  | - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας και καινούριος | Να αναφερθεί |
|  | - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
|  | - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
|  | - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
|  | - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
|  | - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
|  | - Ενσωματωμένη μπαταρία | Ναι, να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας (min) |
|  | - Είσοδος για παροχή πεπιεσμένου αερίου και είσοδος για παροχή πεπιεσμένου αέρα | 40-60 psi περίπου |
|  | - Μίκτης Ο2 /αέρα | ΝΑΙ. Να έχει συναγερμό για χαμηλή παροχή αερίων |
|  | Βασικές ρυθμίσεις |  |
|  | - Ροή (Bias flow) | 0-60 lpm περίπου |
|  | - Μέση πίεση αεραγωγών | 5-55 cmH2O περίπου |
|  | - Συχνότητα ταλάντωσης | 3-15 Hz περίπου |
|  | - Πλάτος ταλάντωσης | 90 cmH2O περίπου |
|  | - Χρόνος εισπνοής | 30-50 % της αναπνευστικής περιόδου |
|  | - Ψηφιακή απεικόνιση των βασικών παραμέτρων | ΝΑΙ (Ροή (Bias flow), Μέση πίεση αεραγωγών, Συχνότητα ταλάντωσης, Πλάτος ταλάντωσης, Χρόνος εισπνοής) |
|  | - Δυνατότητα άμεσης ρύθμισης για την έναρξη/ παύση της ταλάντωσης | ΝΑΙ |
|  | - Ψηφιακή απεικόνιση της άμεσης ρύθμισης για την έναρξη/ παύση της ταλάντωσης | ΝΑΙ |
|  | - Οπτικοακουστικού σύστημα συναγερμών συνοδευόμενο με πλήκτρο προσωρινής σίγασης των συναγερμών | ΝΑΙ. Για τις παρακάτω περιπτώσεις : - Πίεση αεραγωγών < 60 cmH2O - Πίεση αεραγωγών > 5 cmH2O - Χαμηλή πίεση αερίου τροφοδοσίας - Υπερθέρμανση - Πτώση τάσεως δικτύου και χαμηλή στάθμη της μπαταρίας που τροφοδοτεί τον συναγερμό |
|  | - Εύχρηστη διαδικασία ρυθμίσεων | Να αναλυθεί. |
|  | - Θερμαινόμενος servo-control υγραντήρας | Να προσφερθεί με όλα τα παρελκόμενα για τη σύνδεση με τον αναπνευστήρα |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ