ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΤΡΙΠΛΕΣ)

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Ογκομετρικές αντλίες τριπλής έγχυσης (ενιαίο συγκρότημα η ανεξάρτητες) με το όσο το δυνατό πιο αποδοτικό και εύχρηστο τρόπο κατάλληλες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν (όσο το δυνατό μικρού όγκου και βάρους). |
| - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
| - Αυτονομία μπαταρίας | Τουλάχιστον δυο ώρες |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
| - Στεγανότητα | Πιστοποίηση (IPx) |
| - Ογκομετρική, ταυτόχρονης χορήγησης ή εναλλάξ φαρμάκων, ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων αυτού | ΝΑΙ |
| - Να εξασφαλίζεται η απομάκρυνσης αέρα παρέχοντας ασφάλεια για τον ασθενή από πιθανές μολύνσεις Παγίδευση φυσαλίδων | ΝΑΙ να γίνει πλήρη ανάλυση της μεθοδολογίας να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία. Αν διατίθεται να περιγραφεί και θα αξιολογηθεί. |
| - Τριπλή έγχυση | Ο αριθμός των αναλωσίμων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η τριπλή χορήγηση να αναφερθεί και θα συνεκτιμηθεί οικονομοτεχνικά |
| - Ακρίβεια <=(±5%) για έγχυση σε 48ωρες και στη 1 ώρα λειτουργίας με τον μικρότερο δυνατό χορηγούμενο όγκο | Να αναφερθεί. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση του οίκου κατασκευής |
| - Δυνατότητα προγραμματισμού, εκ των προτέρων, των παραμέτρων της έγχυσης του χρόνου έναρξης της . | ΝΑΙ |
| - Ενδείξεις ψηφιακές | Να διαθέτει κατ ελάχιστο τα πιο κάτω : - Όγκου έγχυσης - Όγκου που έχει ήδη εγχυθεί - Ρυθμός έγχυσης - Δόση φαρμάκου - Κατάσταση μπαταρίας |
| - Αυτόματη διακοπή λειτουργίας της αντλίας με το άνοιγμα του καλύμματος των περιστρεφόμενων βραχιόνων και προστασία του ασθενούς από ελεύθερη ροή σε περίπτωση | ΝΑΙ |
| - Ρύθμιση ορίων πίεσης συναγερμού φραγής | Με εύκολο τρόπο Από 1- 15psi η αντίστοιχης |
| - Οπτικοακουστικοί συναγερμοί | ΝΑΙ Να διαθέτει το λιγότερο τους πιο κάτω συναγερμούς Αέρας στην γραμμή έγχυσης Για άδειο ορό έγχυσης Τέλος προγραμματισμένης έγχυσης Αποσύνδεση του σετ χορήγησης από την Αντλία. Απόφραξη γραμμής ή πίεσης άνω των 0,7 bar ή αντίστοιχης τιμής Κατάσταση Μπαταρίας Ηλεκτρονικό η Ηλεκτρικό πρόβλημα |
| - Σύστημα ρυθμού εγχύσεως διατήρησης ανοιχτής φλέβας, με εύρος ρυθμού εγχύσεως ρυθμιζόμενο | Αν διατίθεται, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί |
| - Δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης τριών διαλυμάτων με διαφορετικές ταχύτητες, σε συνεχή ή διακεκομμένη χορήγηση. | ΝΑΙ να δοθούν στοιχεία |
| - Κόστος σετ αναλωσίμου | Να είναι σταθερό για επτά έτη |
| - Δυνατότητα σετ έγχυσης μη αποκλειστικής διάθεσης | Αν διατίθεται θα βαθμολογηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ακριβής και ασφαλής χορήγηση με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ