ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟY

| Σ.Β. | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

Ψηφιακός ΗΕΓ/φος 32καναλιών, με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη 64 καναλιών {διπολικές και μονοπολικές}.

Ει δυνατόν να αναβαθμίζεται όσον αφορά τον αριθμό των καναλιών σε 128 ή 196 κανάλια.

Να είναι λειτουργικός και φιλικός προς τον χρήστη

Οι λειτουργίες του να είναι εφικτές με όσο το δυνατόν λιγότερα πατήματα πλήκτρων

| % |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τροφοδοσία | 220 V / 50 Hz |
|  | Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών | ΝΑΙ .Να αναφερθούν: Λειτουργικό (έκδοση Windows) , Σκληρός δίσκος Οδηγό CD-R / RW. Κάρτα γραφικών Κάρτα δικτύου. Μνήμη εκτυπωτής |
|  | Μέγεθος οθόνης | τουλάχιστον 22 ιντσών |
|  | Να έχει την δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης του ΗΕΓραφήματος σε πραγματικό χρόνο και ΗΕΓραφήματος προηγούμενης καταγραφής. | ΝΑΙ |
|  | Η αποθήκευση των στοιχείων – κυματομορφών να γίνεται είτε στο σκληρό δίσκο του συστήματος, είτε σε οπτικό μέσο. | ΝΑΙ |
|  | Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας της εξέτασης σε οποιοδήποτε υπολογιστή χωρίς την ανάγκη επιπλέον προγράμματος. | ΝΑΙ (να αναφερθεί ) |
|  | Η ανάκληση στοιχείων και κυματομορφών, για περαιτέρω ανάλυση, να είναι εύκολη και γρήγορη | ΝΑΙ |
|  | Να είναι εφοδιασμένος με βαθμίδα μέτρησης χρόνου και επισήμανσης επεισοδίων | ΝΑΙ |
|  | Λειτουργία ZOOM για τμήματα κυματομορφών ώστε ο χρήστης να μεγεθύνει και να μετρά τις συχνότητες, τα δυναμικά και το λανθάνοντα χρόνο | ΝΑΙ |
|  | Πρόγραμμα χαρτογράφησης 3D | ΝΑΙ |
|  | Προγράμματα βιντεομετρίας και holter ΗΕΓγραφήματος με τα αντίστοιχα εξαρτήματα | να προσφερθούν προς επιλογή |
|  | Βάση δεδομένων στην οποία να αποθηκεύονται τα reports για κάθε ασθενή και να δύναται να ανακαλούνται από διάφορα κριτήρια όπως π.χ ονοματεπώνυμο, μετρήσεις κλπ. | ΝΑΙ |
|  | Συχνότητα δειγματοληψίας | Τουλάχιστον 10ΚΗz |
|  | Λόγος κοινής απόρριψης (CMRR) | ≥105 db |
|  | Σύνθετη αντίσταση εισόδου | ≥100 ΜΩ |
|  | Eυαισθησία εισόδου | Από 1 έως 200 μV/mm |
|  | Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων | 0,03 έως 100 Hz περίπου |
|  | Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων | έως 150 Hz περίπου |
|  | Εσωτερική στάθμη θορύβου INL | <1,5 μVp-p περίπου |
|  | Αντιπαρασιτικό φίλτρο 50 και 60 Hz | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης για ασύρματη μεταφορά ΗΕΓραφήματος (μέχρι 64 καναλιών) καθώς και άλλων παραμέτρων . | ΝΑΙ να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης για ασύρματη μεταφορά ΗΕΓραφήματος (μέχρι 64 καναλιών) καθώς και άλλων παραμέτρων . | ΝΑΙ να αναφερθεί |
|  | Φωτοερεθιστής |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας | 0,5-60 Ηz περίπου |
|  | Περίοδος ερεθισμού | 1 - 90 sec περίπου |
|  | Χρόνος παύσης | 2 - 30 sec περίπου |
|  | Να δέχεται την δημιουργία προγραμμάτων φωτεινών ερεθισμών | ΝΑΙ (να αναφερθούν) |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                           ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ          ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ