ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

| ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Υπερηχοτομογράφος ενδοβρογχικού συστήματος με: Α. Mονάδα υπερηχοτομογράφου ενδοβρογχικής χρήσης B. Video- βρογχοσκόπιο υπερήχων επεμβατικού τύπου |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ |  |
| - Κατάλληλη για εξετάσεις | Πνευμονολογικές, ενδοβρογχοσκοπικές συνδεόμενη με το ζητούμενο Video Βρογχοσκόπιο υπερήχων επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψη βιοψιών |
| - Δυνατότητα απεικόνισης στις τεχνικές υπερηχογραφίας | B-mode, Color Flow Mode, Power Flow Mode |
| - Μέθοδοι απεικόνισης | Ηλεκτρονικής σάρωσης, Electronic curved Linear Array |
| - Συμβατή με συχνότητες εκπομπής | 5-11 Mhz περίπου . Να δοθούν στοιχεία |
| - Σύνδεση με Color CCD Video-Υπερηχοβρογχοσκόπιο | ΝΑΙ Με δυνατότητα λήψη βιοψιών (ενδοσκοπικά) για ιστολογική ανάλυση. |
| - Gain Control για την ενίσχυση του σήματος των υπερήχων | Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία ρυθμίσεων |
| - Ρυθμιστή του contrast της εικόνας | ΝΑΙ |
| - Σύστημα μέτρησης αποστάσεων ή επιφανείας, περιμέτρου οποιοσδήποτε περιοχής ενδιαφέροντος | ΝΑΙ το οποίο να ελέγχεται είτε από δρομείς σημάδευσης στο πληκτρολόγιο, είτε από track ball. |
| - επιλογέας για την εναλλαγή υπερηχοτομογραφικής και ενδοσκοπικής εικόνας. | Αν διατίθεται να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί |
| - Δυνατότητα μεγέθυνσης, παγώματος και εκτύπωσης της εικόνας | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα αναστροφής απεικόνισης της εικόνας στην οθόνη | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα περιστροφής της εικόνας σε διαφορετικές θέσεις, χωρίς να απαιτείται αλλαγή θέσης του οργάνου παρατήρησης στην εξεταζόμενη περιοχή | ΝΑΙ |
| - Σύγχρονο πληκτρολόγιο | ΝΑΙ, έτσι ώστε το σύνολο των ρυθμίσεων – επιλογών να γίνεται από αυτό καθώς και (ποδοδιακόπτη κατ’ επιθυμία) |
| - Κυλιόμενη μνήμη για την αποθήκευση και ανάκληση εικόνων. | Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία (αριθμός εικόνων κλπ). Το μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. |
| - Έξοδοι σύνδεσης με εκτυπωτές και Video. | Να αναφερθούν |
| - Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους USB κλπ . | Να αναφερθούν |
| - Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης υλικού και λογισμικού | ΝΑΙ |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟ Video-Βρογχοσκόπιο Υπερήχων με ενσωματωμένη ηχοβόλο κεφαλή |  |
| - Πλατφόρμα νεότατης τεχνολογίας και να παράγει εικόνες της καλύτερης δυνατής ευκρίνειας και ποιότητας. | Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα ζητούμενα τα οποία θα αποδεικνύονται από πρωτότυπα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. |
| - Πλήρης και απόλυτη συνεργασία με την μονάδα υπερήχων, τον Video – Επεξεργαστή, την πηγή φωτισμού, οθόνη κλπ. | ΝΑΙ |
| - Πλήρως εύκαμπτο και απολύτως στεγανό σε πλήρη εμβύθιση για καθαρισμό πολύωρης διάρκειας. | ΝΑΙ. Επίσης να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και καθαρισμό σε αυτόματο πλυντήριο ενδοσκοπίων |
| - Ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα λήψης βιοψιών μέσω ειδικής βελόνας βιοψίας για ιστολογική εξέταση | ΝΑΙ |
| - Οπτικό πεδίο εύρους | ≥ 80º κατάλληλο για εξετάσεις του βρογχικού δέντρου |
| - Βάθος πεδίου | 3 έως 50 mm περίπου |
| - Να διαθέτει ολικό μήκος περίπου 900 mm και ωφέλιμο 600 mm περίπου | ΝΑΙ |
| - Εξωτερική διάμετρος ευκάμπτου τμήματος | ≤ 6,8 mm περίπου |
| - Αυλό εργασίας | ≥ 2 mm κατάλληλο για την λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών. |
| - Να είναι ικανό για τις εξής γωνιώσεις: | προς τα πάνω 120º περίπου προς τα κάτω 90º περίπου |
| - Διάταξη πέδησης γωνιώσεων | Να περιγραφεί |
| - Οι γωνιώσεις να επιτυγχάνονται με την μικρότερη δυνατή μυϊκή δύναμη, το μικρότερο τόξο και με μεγάλη σταθερότητα | Να δοθούν στοιχεία, ή να γίνει σχετική επίδειξη εάν αυτό ζητηθεί |
| - Πλήρης μόνωση χειριστηρίου και κάτω άκρου, σε περίπτωση χρήσης διαθερμίας και συστήματος Laser. | ΝΑΙ |
| - Κατάλληλος σχεδιασμός κάτω οπτικού άκρου, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο του θαμπώματος από υγρασία. | ΝΑΙ |
| - Απόσταση ασφαλείας μεταξύ χειριστηρίου και καναλιού εργασίας (βιοψίας). | ΝΑΙ |
| - Να διαθέτει διάταξη για την μέσω πλήκτρων, ενεργοποίηση και έλεγχο βιντεοεπεξεργαστή και περιφερειακών. | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα σάρωσης τουλάχιστον 45 º σε παράλληλη με την διεύθυνση εισαγωγής του βρογχοσκοπίου | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα λειτουργίας σε πολλαπλές συχνότητες | από 5 έως 10 ΜΗΖ περίπου. Να αναφερθούν. |
| - Μέθοδος απεικόνισης Electrical curved linear array. | ΝΑΙ |
| - Να προσφερθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εργαλεία. Να γίνει σχετική αναφορά και σύντομη περιγραφή τους. |  |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |
| - Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει τους κατάλληλους αντάπτορες για την σύνδεση του ανωτέρω προσφερόμενου συστήματος με τον υπάρχοντα στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας εξοπλισμό: Video – Επεξεργαστή, πηγή ψυχρού φωτισμού, Μόνιτορ, εκτυπωτές κλπ. |  |
| - Η συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στη ΚΕΘ (Video – Επεξεργαστή, πηγή, μόνιτορ, εκτυπωτές κλπ) να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα και θα εκτιμηθεί. |  |
| - Σε περίπτωση μη συμβατότητας δύναται ο προμηθευτής να προσφέρει τις απαραίτητες συσκευές για την ολοκλήρωσή τους όπως: α. Ψηφιακό Video – Επεξεργαστή β. Πηγή ψυχρού φωτισμού Xenon 300WATT περίπου. γ. Video – Εκτυπωτή. δ. Μόνιτορ TFT. |  |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ