ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Φορητό Μόνιτορ Παρακολούθησης Φυσιολογικών λειτουργιών κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| - Να είναι κατάλληλο για μεταφορά ασθενούς | NAI |
| - Βάρος | 5 kg περίπου |
| - Να διαθέτει χειρολαβή | ΝΑΙ |
| - Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες | Αυτονομία ≥ 3 ωρών |
| - Οθόνη | TFT έγχρωμη με διαγώνιο ≥ 10 ιντσών περίπου, ανάλυση ≥800 x 600 dots τουλάχιστον και ρύθμιση ταχύτητας 12,5 – 25 και 50 mm/sec |
| - Να παρακολουθεί τα ακόλουθα φαινόμενα | - ΗΚΓ μέσω τριπολικού καλωδίου - Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο με χρόνο 10 – 40 sec - Οξυμετρία μέσω probe δαχτύλου - Αναίμακτης πίεσης - Θερμοκρασίας |
| - Μνήμη αποθήκευσης | Επεισοδίων-Συναγερμών-Αρρυθμιών όλων των τύπων για τις τελευταίες 48 ώρες παρακολούθησης περίπου |
| - Αποθήκευση ΗΚΓ | Αποθήκευση ΗΚΓ υπό μορφή πυκνογραφήματος (Full disclosure). Να αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση . |
| - Να εκτελεί trends για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους | ≥48 ωρών περίπου |
| - Oπτικοακουστικούς συναγερμούς | ΝΑΙ Με ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις παραμέτρους με αυτόματη τοποθέτηση των ορίων από το monitor αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς οι συναγερμοί να έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης της κατηγορίας του alarm καθοριζόμενη από τον χρήστη |
| - Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από θερμικό καταγραφικό 3 καναλιών ενσωματωμένο στο monitor | ΝΑΙ |
| - Η λειτουργία του να είναι απλή | ΝΑΙ με βοηθητικά μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη |
| - Έξοδος δεδομένων | Επιθυμητό να διατίθεται με συμβατότητα με το πρωτόκολλο HL7 για σύνδεση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή (ΕΗR). |
| - Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών με παραπομπές στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ