ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ανάγκης υγειονομικής περίθαλψης όπως επείγοντα, ανάνηψη, μεταφορά εντός ή εκτός Νοσοκομείου. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους | <8 kg |
| - Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένδειξη φόρτισης και κατάσταση λειτουργίας | Τουλάχιστον 4 ώρες |
| - Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο | 5 ώρες περίπου |
| - Να λειτουργεί με εξωτερική παροχή οξυγόνου | ΝΑΙ |
| - Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη στην οποία να απεικονίζονται οι αριθμητικές τιμές των ρυθμιζόμενων και μετρούμενων παραμέτρων καθώς και μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του αναπνευστήρα. | Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της |
| Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
| - Ελεγχόμενο και ελεγχόμενο/υποβοηθούμενο αερισμό (A/CMV) | ΝΑΙ |
| - Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) | ΝΑΙ |
| - SPONT | ΝΑΙ |
| - Αναπνευστική υποστήριξη πίεσης (Pressure Support) | ΝΑΙ |
| Δ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  |
| - Όγκος αναπνοής | 100-2000 ml τουλάχιστον |
| - Συχνότητα αναπνοών | περίπου 60 bpm |
| - Πίεση εισπνοής | Έως 60 cmH2O |
| - Χρόνος εισπνοής | 0.1 sec περίπου -3.0 sec περίπου |
| - Λόγος Ι:Ε | 1:1 - 1:3 |
| - trigger | ΝΑΙ |
| - Συγκέντρωση χορηγούμενου Οξυγόνου | 100% και 60% τουλάχιστον |
| - PEEP | 0-15 cmH2O |
| Ε. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ |  |
| - Υψηλή πίεση αεραγωγών | ΝΑΙ (ρυθμιζόμενη) |
| - χαμηλή πίεση αεραγωγών | ΝΑΙ |
| - Άπνοια | ΝΑΙ |
| - Αποσύνδεση παροχής Οξυγόνου | ΝΑΙ |
| - Διακοπή παροχής ρεύματος | ΝΑΙ |
| - Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας | ΝΑΙ |
| - Τεχνικό πρόβλημα-αυτοδιάγνωση | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ