ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Πλυντήριο απολύμανσης ενδοσκοπίων με υπεροξικό οξύ σύγχρονης τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών  Μονάδας  Εντατικής Θεραπείας .

| ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πλήρως αυτοματοποιημένο | ΝΑΙ |
| 2 | Υψηλής ποιότητας κατασκευής | Ανοξείδωτο μέταλλο |
| 3 | Τάση λειτουργίας | 220V/50Hz |
| 4 | Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| 5 | Καταναλισκόμενη ισχύς | Να αναφερθεί |
| 6 | Διαστάσεις πλυντηρίου (mm) | Να αναφερθούν |
| 7 | Βάρος (Kg) | Να αναφερθεί |
| 8 | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| 9 | Πιστοποίηση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια | Βάσει ISO 15883 |
| 10 | Συμβατότητα ενδοσκοπίων | Να δύναται να απολυμαίνει όλων των εταιρειών τα ενδοσκόπια. Να τεκμηριωθεί με τα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή |
| 11 | Αριθμός ενδοσκοπίων ανά κύκλο απολύμανσης | Ένα |
| 12 | Έλεγχος στεγανότητας (leak test) για την προστασία των ενδοσκοπίων | ΝΑΙ. Nα κατατεθεί το διάγραμμα και να περιγραφεί αναλυτικά |
| 13 | Πλήρης κύκλος απολύμανσης ενδοσκοπίου | Να αναφερθεί ο συνολικός χρόνος σε min (≤ 30 min περίπου) και να κατατεθεί το διάγραμμα του πλήρη κύκλου απολύμανσης |
| 14 | Διαδικασία απολύμανσης | Να γίνεται με υπεροξικό διάλυμα. Να κατατεθεί η χημική σύνθεση των απολυμαντικών προς αξιολόγηση. |
| 15 | Μέγιστη θερμοκρασία στο στάδιο της απολύμανσης του κύκλου απολύμανσης (ºC) | Να αναφερθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ενδοσκοπίου (≤ 40 oC περίπου) |
| 16 | Διαδικασία επεξεργασίας του νερού | Να περιγραφεί αναλυτικά. Σε περίπτωση χρήσης αναλώσιμου υλικού να αναφερθεί ο χρόνος ζωής |
| 17 | Αυτό-αποστείρωση του πλυντηρίου | ΝΑΙ. Να περιγραφεί |
| 18 | Σύστημα ασφαλείας που να ελέγχει: - Το επίπεδο των διαφόρων υγρών στον κάδο - Τη ροή των υγρών κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος - Τη στεγανότητα και την πίεση - Τη θερμοκρασία αέρα - νερού | ΝΑΙ |
| 19 | Σύστημα ιχνηλασιμότητας | - Να διαθέτει εκτυπωτή (να εκτυπώνει στο τέλος κάθε κύκλου λεπτομερή στοιχεία-να αναλυθεί), το οποίο και να προσφερθεί προς επιλογή - Να δύναται να δεχθεί σύστημα Barcode (να αναλυθεί) |
| 20 | Πίνακας ενδείξεων και ρυθμίσεων | Να περιγραφεί |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                           ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ