ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| Σ.Β1 | ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση στους χώρους των Κ.Ε.Θ., αποτελούμενο από: - Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). - Ηχοβόλος κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2 -3, 5 MHz), κατάλληλη για καρδιολογικές και διακρανιακές εξετάσεις. - Διοισοφάγειος (TEE probe) multiplane ενηλίκων 3 -7 MHz .Να λειτουργεί με όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικονίσεις όπως B-Mode, M-Mode, Color Doppler, PW Doppler, PW HiPRF, CW Doppler, DTI/TDI/TVI/THI. - Έγχρωμο Laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4.Ασπρόμαυρο καταγραφικό. |  |
| 15% | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |
|  | Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία |
|  | ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής | Αγγειολογία & Καρδιολογία |
| 12% | ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |
|  | Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. |  |
|  | SECTOR Array | 2 -8 MHz |
|  | LINEAR Array | 3 – 12 MHz |
|  | Διοισοφάγειος (TEE probe) multiplane ενηλίκων | 3 -7 MHz Να λειτουργεί με όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικονίσεις όπως B-Mode, M-Mode, Color Doppler, PW Doppler, PW HiPRF, CW Doppler, DTI/TDI/TVI/THI. |
|  | Pencil Probe | 2 MHz |
|  | Άλλες ηχοβόλες κεφαλές | Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. |
| 15% | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |
|  | B-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | M-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Color Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Συχνότητα / Ταχύτητα Doppler | Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη |
|  | PW Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | PW Doppler HiPRF | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | CW Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Φασματικό Ιστικό Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Έγχρωμο Ιστικό Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Tissue Harmonic Imaging | ΝΑΙ Να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες διαθωρακικές & διοισοφάγειες Sector καθώς και τις Linear κεφαλές (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Triplex Mode (Ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και έγχρωμου Doppler) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid Scan) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Contrast Harmonic Imaging | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Stress Echo | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 15% | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
|  | Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με την συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο Pixel για την μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) |
|  | Σημεία ή ζώνες εστίασης (Focus Points or Focal Zones) | ≥ 7 Focus Points ή ≥ 3 Focal Zones |
|  | Υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic Range) | ≥ 100 db |
|  | Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame rate) | ≥ 450 f/sec |
|  | Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών | ≥ 3 |
|  | Βάθος σάρωσης | ≥ 28 cm |
|  | Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της κλίμακας του γκρι | ΝΑΙ (Να αναφερθούν) |
|  | Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης | Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση |
|  | Έγχρωμη TFT οθόνη | ≥17’’ |
|  | Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | Αναβαθμισιμότητα σε Hardware και Software | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης | Δυνατότητα απεικόνισης μονής και διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς:B-Mode+M-Mode,B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler |
|  | Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) | ≥8 |
| 3% | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |
|  | Μονάδα σκληρού δίσκου | ΝΑΙ, ενσωματωμένος (να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Οδηγός DVD/CD | ΝΑΙ, ενσωματωμένος (να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | USB/Flash drive | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2% | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ |  |
|  | Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (Εκτύπωση Α4) | ΝΑΙ, (να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Έγχρωμο καταγραφικό | ΝΑΙ, (να προσφερθεί προς επιλογή) |
| 8% | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |
|  | Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ ( Βασικό-Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ (Πλήρες-Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Άλλες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες) |
|  | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας DICOM , Υπηρεσίες | Full DICOM |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
|  | ONLINE UPS | Η μονάδα του UPS να είναι κατάλληλη για υπερηχοτομογράφο |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |
| Η επιλογή των κλινικών πακέτων θα ανταποκρίνεται στις κλινικές απαιτήσεις ,βάσει των τεκμηριωμένων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε νοσοκομείου |  |  |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ