ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. |  |
| 2. Να είναι στιβαρής κατασκευής κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. |  |
| 3. Η σχεδίαση της να διευκολύνει τον καθαρισμό της για περιορισμό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. |  |
| 4. Να διευκολύνει την ρουτίνα νοσηλείας και τον ασθενή. |  |
| 5. Να κάνει ηλεκτρικά τις βασικές κινήσεις (ρύθμιση ύψους, Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg, ρύθμιση πλάτης και μηρών). |  |
| 6. Να καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας 60 -601-2 52 |  |
| 7. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να συνοδεύεται από στρώμα κατάλληλο αερόστρωμα. Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του κρεβατιού και του στρώματος. |  |
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Επιφάνεια κατάκλισης | Επιφάνεια κατάκλισης διαστάσεων 200X 85 εκ. περίπου με δυνατότητα επέκτασης. Αν διατίθεται δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης για την προέκταση, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί. (να συμπληρωθεί : κατά την προέκταση, το στρώμα να ακολουθεί την προέκταση του κρεβατιού έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κατακλίσεις στις φτέρνες). Ακτινοδιαπερατή στο τμήμα πλάτης-λεκάνης με εύκολη πρόσβαση για ακτινογραφία θώρακος αλλά και την χρήση σύγχρονων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων. 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό για όλα τα τμήματα της επιφάνειας. Να εξασφαλίζεται ο εύκολος καθαρισμός και απολύμανση των τμημάτων της επιφάνειας. |
| Μετώπες κεφαλής ποδιών | Από πλαστικό υλικό, προσθαφαιρούμενες για εύκολη πρόσβαση. |
| Υποδοχή για κλινοσκεπάσματα | Αν διατίθεται να αναφερθεί και θα αξιολογηθεί |
| Τμήμα πλάτης | Να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. Να αναφερθεί το συνολικό μήκος ανοίγματος. |
| Στιβαρής κατασκευής ασφαλές φορτίο λειτουργίας ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ≥ 250 Kgr ΝΑΙ, να αναφερθεί η χρονική διάρκεια πλήρους φόρτισης, οι κινήσεις που επιτυγχάνονται με την μπαταρία. Να αναφερθούν τα χαρακτιριστικά των μπαταριών. |

| Σχεδίαση-καθαρισμός |  | Η σχεδίασή του να διευκολύνει τον καθαρισμό για τον περιορισμό των λοιμώξεων. Να περιγραφτεί. |
| --- | --- | --- |
| Πλαϊνά κιγκλιδώματα |  | Ζεύγος αναδιπλούμενων πλαϊνών κι από τις 2 πλευρές της κλίνης με ενσωματωμένα χειριστήρια ασθενή/νοσηλευτή. Να αναφερθεί το ύψος τους (περίπου 35 εκ) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του ασθενή από πτώση Να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας από ατυχής κινήσεις. |
| Τροχοί |  | Μεταλλικοί 150 χιλ περίπου, με κεντρικό κλείδωμα από 2 σημεία. Να υπάρχει δυνατότητα 5ου τροχού για διευκόλυνση κατά τις μετακινήσεις (προς επιλογή). |
| Ζυγός |  | ΝΑΙ,( σε δέκα κλίνες ) με δυνατότητα μέτρησης σε όλες τις θέσεις. Να προσφέρει διάγραμμα αποθηκευμένων μετρήσεων ανά εβδομάδα/μήνα. (πιστεύουμε ότι όλα τα κρεβάτια πρέπει να έχουν ζυγαριά γιατί είναι απαραίτητη κατά την νοσηλεία στην ΜΕΘ. Επίσης πρέπει να προστεθεί να κρατάει ιστορικό μετρήσεων βάρους και ιστορικό θεραπευτικών λειτουργιών στην οθόνη λειτουργιών της κλίνης ) |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ |  |  |
| 1.Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενή. |  | Από 45-80 cm περίπου. |
| 2.Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης |  | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση. |
| 3.Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος μηρών |  | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση |
| 4.Ηλεκτρική ρύθμιση Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg |  | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση τουλάχιστον +/- 12 |
| 5.Καρδιολογική καρέκλα (πρέπει να αλλάξει και να γίνει: κανονική καρέκλα με θέση έγερσης έτσι ώστε, να μπορεί να ξεκινήσει ο ασθενής ασκήσεις βαδίσεως.) |  | ΝΑΙ , να αναφερθεί να γίνει πλήρης περιγραφή να κατατεθούν τα σχετικά έντυπα του οίκου κατασκευής. |
| 6.CPR |  | Ηλεκτρικά και μηχανικά με ειδική εμφανή λαβή στο τμήμα της πλάτης ή στο κέντρο του κρεβατιού. (πρέπει να προσθέσετε: η ειδική λαβή να μην «κρύβεται», και να είναι πάντα διαθέσιμη όταν είναι κατεβασμένα τα προστατευτικά πλαίσια ) |
| Πλάγια Κλίση |  | ΝΑΙ : τουλάχιστον 30 μοιρών από κάθε πλευρά (αριστερά - δεξιά) να μπορεί να επιτυγχάνεται με το κρεβάτι ή το στρώμα. (πρέπει να αφαιρεθούν οι μοίρες γιατί: πρώτον δεν υπάρχει μελέτη που να αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό μοιρών και δεύτερον κατά την πλευρική κλίση άλλες μοίρες παίρνει το σώμα ενός ασθενή βάρους 60 κιλών και άλλες ενός 120 κιλών). Επίσης όταν η πλάγια κλίση γίνεται από το κρεβάτι και όχι από το στρώμα τότε αυξάνεται ο κίνδυνος των κατακλίσεων και υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο ασθενής από το κρεβάτι όταν δεν είναι σηκωμένα τα πλευρικά πλαίσια. Γι αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται μόνο από το στρώμα. ) Να υπάρχει πρόγραμμα που να εξασφαλίζει την συνεχή κίνηση του ασθενή. Να περιγραφεί και να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου που θα αποδεικνύονται τα αναφερόμενα. |
| Δυνατότητα για Αυτόματες κινήσεις |  | ΝΑΙ , να αναφερθούν οι δυνατότητες που απαιτούν λιγότερες κινήσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό, εις όφελος και του ασθενή. |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ |  |  |
| Κεντρικό χειριστήριο |  | Να ρυθμίζονται όλες οι κινήσεις και να έχει επιλογή κλειδώματος χειρισμού κινήσεων από άλλα χειριστήρια. Για άμεση πρόσβαση να έχει με το πάτημα ενός πλήκτρου την δυνατότητα επίτευξης κινήσεων όπως CPR, καρδιολογικής θέσης να αναφερθούν περαιτέρω επιλογές. Να υπάρχει δικλείδα ασφαλείας (πέρα του κλειδώματος ορισμένων κινήσεων) που να προστατεύει από ατυχείς χειρισμούς και να περιγραφεί. |
| Ποδοδιακόπτες |  | Για χειρισμό υπό άσηπτες συνθήκες (π.χ. εξέταση από ιατρό κτλ έχοντας "ελεύθερα" τα χέρια). Να αναφερθούν οι κινήσεις που πραγματοποιούν |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
| Στατώ ορού και 4 θέσεις για στήριξη διαφόρων παρελκομένων (ουροκαθετήρα κλπ) |  | ΝΑΙ |
| Στρώμα | Να λαμβάνει τις θέσεις της κλίνης, (να ακολουθεί και την επέκταση της κλίνης) με αδιάβροχο και αντιβακτηριακό, αεροδιαπερατό κάλυμα, εξασφαλίζοντας τις χαμηλότερες ως μηδαμινές πιέσεις στον ασθενή για αποφυγή και θεραπεία κατακλίσεων και να μην χρειάζεται επιπλέον στρώμα. Όταν η πλάγια κλίση πραγματοποιείται από το στρώμα (και από το κρεβάτι), να κατατεθεί βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητά της. Να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό του και της επιφάνειας κατάκλισης. (Να πραγματοποίει τεχνική επίκρουσης και δόνησης για την κάθαρση των αεραγωγών ) Να περιγραφτεί. |  |
| Έλξη ανέγερσης ασθενή | Να προσφερθεί προς επιλογή |  |
| Επίδειξη λειτουργίας | Επίδειξη δείγματος πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή |  |