ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 1.1 | Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, και κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να περιλαμβάνει στρώμα και κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα. |  |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1 | Επιφάνεια κατάκλισης |  | Να αποτελείται από τα εξής τέσσερα (4) τμήματα : |  |
| 2.1.1 | Τμήμα πλάτης |  | ΝΑΙ |  |
| 2.1.2 | Τμήμα πυέλου |  | ΝΑΙ |  |
| 2.1.3 | Τμήμα μηρών |  | ΝΑΙ |  |
| 2.1.4 | Τμήμα ποδιών |  | ΝΑΙ |  |
| 2.2 | Κατασκευασμένα από ειδικό υλικό υψηλής αντοχής, εύκολα αποσπώμενα για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση |  | ΝΑΙ, να κατατεθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία. |  |
| 2.3 | Μήκος επιφάνειας κατάκλισης |  | Ρυθμιζόμενο μηχανικά σε εύρος από 190 έως 230 εκατοστά περίπου ώστε να μπορεί να καλύψει όλο το εύρος ασθενών χωρίς περιορισμούς. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μη ξεπερνούν τα 100 cm (πλάτος) για να μπορούν να διακινούνται στους χώρους του νοσοκομείου |  |
| 24 | Προσκρουστήρες |  | ΝΑΙ, στις 4 γωνίες της. |  |
| 2.5 | Ενσύρματα πληκτρολόγια |  | ΝΑΙ, δύο (2) ενσύρματα πληκτρολόγια, ένα του ασθενή και ένα του νοσηλευτικού προσωπικού κεντρικό χειριστήριο εκτέλεσης των ηλεκτρικών κινήσεων τα οποία να προσαρμόζονται πάνω στη κλίνη.Το χειριστήριο νοσηλευτή να αποθηκεύεται σε ειδική συρταρωτή υποδοχή κάτω από τη μετόπη των ποδιών ώστε να μην είναι προσβάσιμο από συνοδούς και να προστατεύεται κατά τη μεταφορά της κλίνης. |  |
| 2.6 | Χειριστήριο ασθενή |  | Να εκτελεί οπωσδήποτε κινήσεις για το τμήμα πλάτης, μηρών του ύψους της κλίνης, autocontour |  |
| 2.7 | Χειριστήριο νοσηλευτή/τρια |  | Να εκτελεί κινήσεις για το τμήμα πλάτης, μηρών του ύψους της κλίνης, autocontour, και με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από δικλείδες ασφαλείας από απρόσκοπτη ενεργοποίηση (να περιγραφτεί ) Trendelenburg / CPR, καρδιολογική καρέκλα και οπωσδήποτε θέση οριζοντίωσης / εξέτασης ώστε άμεσα ανεξαρτήτου προηγούμενης θέσης κλίνης να οριζοντιώνεται και ταυτόχρονα να ανυψώνεται για να διευκολύνεται (γρήγορα) και να μη καταπονείται (σκύβει) ο νοσηλευτής/ιατρός (προστασία προσωπικού από καταπόνηση). Επίσης να προσφέρει την επιλεκτική απενεργοποίηση (κλείδωμα) ρυθμίσεων στο χειριστήριο ασθενή (ασφάλεια ασθενή). Επιθυμητό να διαθέτει πλήκτρο ταυτόχρονης ανύψωσης πλάτης και ποδιών με θέση κλίνης στο χαμηλότερο ύψος ( θέση εξόδου του ασθενή ). |  |
| 2.8 | Αποσπώμενες μετόπες |  | Κεφαλής και ποδιών για την άμεση αφαίρεση τους σε περίπτωση ανάγκης και την ευκολότερη πρόσβαση στον ασθενή |  |
| 2.9 | Μετόπες των ποδιών και της κεφαλής |  | Να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος |  |
| 2.10 | Φορτίο λειτουργίας |  | Μέχρι και 250 κιλά |  |
| 2.11 | Τροχοί |  | 4 μεγάλους (κατ΄ελάχιστον ο ένας αντιστατικός) απαραιτήτως 150 χιλιοστών ωστε διευκολύνεται η μεταφορά του ασθενή με την κλίνη και ταυτόχρονα να αφήνει κενό χώρο (>15 εκ) κάτω από το κρεβάτι (δάπεδο-σασσί) για διευκόλυνση καθαρισμού χώρου αλλά και είσοδο τροχήλατων θεραπευτικών/διαγνωστικών μηχανημάτων. Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα |  |
| 2.12.1 | Ηλεκτρικές κινήσεις |  | Να εκτελεί τις εξής κινήσεις: |  |
| 2.12.1.1 | Ρύθμιση του ύψους |  | Τουλάχιστον από 35 ±3 cm ( μικρότερο ύψος αν διατίθεται να αναφερθεί ) ώστε να εξυπηρετείται με ασφάλεια η έγερση μικρόσωμων ασθενών και ανώτερο υψος >=80 cm ώστε να μη σκύβει (προστασία προσωπικού από καταπόνηση) το προσωπικό κατά την εξέταση/φροντίδα ασθενή |  |
| 2.12.1.2 | Κίνηση Trendelenburg/Anti-trendelenburg |  | ±12ο τουλάχιστον |  |
| 2.12.1.3 | Ρύθμιση τμήματος πλάτης |  | έως και +70ο(αυστηρώς όχι παραπάνω για προστασία ασθενή από πτώση) |  |
| 2.12.1.4 | Ρύθμιση τμήματος μηρών |  | έως και + 30ο τουλάχιστον ώστε να γίνεται σωστή έκταση των ισχίων όπου απαιτείται |  |
| 2.12.1.5 | Ρύθμιση για CPR θέση |  | ΝΑΙ |  |
| 2.13 | Υποδοχές για την προσάρτηση εξαρτημάτων |  | ΝΑΙ, τουλάχιστον 2 υποδοχές στις γωνίες της για την προσάρτηση εξαρτημάτων (έλξη ορθοπεδική, στατώ ορού, φιάλης οξυγόνου κ.α). |  |
| 2.14 | Θέση CPR |  | Να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά αλλά και μηχανικά με λαβές εκατέρωθεν της κλίνης οι οποίες θα είναι τοποθετημένες σε σημείο που να μη παρεμποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά όταν αυτά βρίσκονται κατεβασμένα. |  |
| 2.15 | Δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων στα χειριστήρια |  | ΝΑΙ,των κινήσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση.Να αναφερθούν και να περιγραφτούν αναλυτικά οι δικλείδες ασφαλείας για προστασία από απρόσκοπτη ενεργοποίηση κινήσεων |  |
| 2.16 | Λειτουργία κλίνης με μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή της μεταφοράς του ασθενή. |  | ΝΑΙ, να αναφερθούν να χαρακτηριστικά τους. |  |
| 2.17 | Στατώ ορού |  | ΝΑΙ, να συνοδεύεται για την ανάρτηση τουλάχιστον δύο ασκών. |  |
| 2.18 | Στρώμα πολυουρεθάνης και σε συνδυασμό στο πάνω μέρος με στρώση viscoelastic |  | ΝΑΙ, για τη πρόληψη των κατακλίσεων,να αναφερθεί ο βαθμός και να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις του οίκου κατασκευής.Aπαραιτήτως να εχει κατά μήκος του κι από τις δυο πλευρές ενισχυτικές ζώνες στρώματος που να λειτουργούν ως προφύλαξη κατά την έγερση του ασθενή (ώστε να μη χάνει τον έλεγχο/σταθερότητα και να μη γλιστρά-προστασία από πτώση ασθενή) |  |
| 2.19 | Στρώσεις διανομής της πίεσης στο στρώμα |  | ΝΑΙ, προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη άνεση και προστασία από τις κατακλίσεις. |  |
| 2.20 | Πάχος στρώματος |  | 13-15 εκ και σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνάει τα 15εκατοστά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με επίστρωμα αέρος εναλλασσόμενης πίεσης. Για τον ασφάλεια του ασθενή από πτώση τα κάγκελα να έχουν ικανό προς αυτό ύψος να αναφερθεί και θα εκτιμηθεί |  |
| 2.21 | Στρώμα |  | ΝΑΙ, βραδύκαυστο και να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις ευρωπαικές οδηγίες |  |
| 2.22 | Κάλυμμα στρώματος |  | ΝΑΙ, αποσπώμενο για τον εύκολο καθαρισμό του με αντιμικροβιακές και βακτηριοστατικές ιδιότητες |  |
| 2.23 | Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-2-52:2010 |  | ΝΑΙ, που αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών |  |
| 2.24 | Ενσωματωμένα κάγκελα κάλυψη της επιφάνειας κατάκλισης |  | ΝΑΙ, από κάθε πλευρά της κλίνης, που να επιτρέπουν ταυτόχρονα την οπτική παρακολούθηση του ασθενή. Απαραιτήτως όταν ανεβοκατεβαίνουν να μην καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο. Να περιλαμβάνει ράγα/υποδομή στήριξης εξαρτημάτων (ουροσυλλεκτών κτλ) η οποία πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν της κλίνης |  |
| 2.26 | Η κλίνη να συνοδεύεται από κομοδίνο με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα, από τον ιδιο κατασκευαστικό οίκο ετσι ώστε στο σύνολο να προσδίδει την ιδια αισθητική |  | ΝΑΙ, να διαθέτει 2 συρτάρια, ένα μικρό πάνω κι ένα μεγαλύτερο στο κάτω μέρος να κατατεθούν τα πλήρη στοιχεία και θα εκτιμηθούν |  |
| 2.26.1 | Λειτουργικό και μικρών διαστάσεων |  | ΝΑΙ, περίπου 550 χ450χ880χιλ. |  |
| 2.26.2 | Ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα |  | ΝΑΙ, κατάλληλη για ανασήκωση φορτίου 10 κιλών τουλάχιστoν, διαστάσεων περίπου 380 x 550 9 |  |
| 2.26.3 | Αυξομείωσης ύψους τραπεζοτουαλέτας |  | ΝΑΙ, από 750 – 1000χιλ περίπου. |  |
| 2.26.4 | Χώρους για εναπόθεση αντικειμένων |  | ΝΑΙ,να γινει πλήρη ανάλυση προς αξιολόγηση σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου |  |
| 2.26.5 | Χρήση κι από τις δυο πλευρές της κλίνης αναλόγως |  | ΝΑΙ, αναλόγως διαρρύθμισης και χώρου κάθε δωματίου |  |
| 2.26.6 | Ρόδες |  | Διπλές, διαμέτρου περίπου 50 εκ, με φρένο σε 2 από αυτές |  |
| 2.26.7 | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  | Ν α διαθέτει ηχητικό σήμα που να προειδοποιεί εάν το φρένο εχει απενεργοποιηθεί ενώ η κλίνη είναι στη πρίζα (προστασία ασθενή από πτώση, προστασία πρόκλησης βλαβών από απροσεξία όταν η κλίνη πρόκειται να μετακινηθεί και δεν εχει βγει από τη πρίζα) |  |