# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                              ΑΘΗΝΑ  02 – 09 - 2010

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  1884

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ : ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι το τεχνολογικά κορυφαίο σύστημα της κάθε εταιρίας και οπωσδήποτε της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει και να αναβαθμίζεται με τεχνικές και τεχνολογίες που αφορούν την υπερηχοκαρδιογραφία σε όλο το φάσμα του καρδιαγγειακού συστήματος. Να είναι σχετικά μικρού όγκους και βάρους (να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου. Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας και το έτος τελευταίας αναβάθμισης αναλυτικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να είναι κατάλληλος για καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων, παίδων και νεογνών, διοισοφάγειες εξετάσεις καθώς και εξετάσεις περιφερικών αγγείων, εν τω βάθει οργάνων και αγγείων, γενικής παθολογίας.

Να λειτουργεί με τεχνικές σύγχρονης απεικόνισης: B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), συνεχούς και κατευθυνόμενου (steerable) Doppler (CW), εγχρώμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Colour Angio και αρμονικής απεικόνισης (Tissue Harmonics), τεχνική απεικόνισης της κίνησης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης των ιστών του μυοκαρδίου (Doppler Tissue Imaging / Tissue Velocity Imaging / Tissue Doppler Imaging) με το έγχρωμο Doppler και φασματικό Doppler, έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων της καρδιάς, καμπύλες χρονισμού, Curve M Mode, Strain, Strain rate, 2D Strain, Doppler χαμηλών ταχυτήτων δια υπολογισμό της ροής των στεφανιαίων αγγείων τόσον σε έγχρωμο Doppler όσο και σε φασματική μορφή (PW).

Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική διαθωρακικής ογκομετρικής απεικόνισης της καρδίας και της αιματικής ροής σε πραγματικό χρόνο . Να δέχεται ειδικευμένες ηλεκτρονικές ογκομετρικές ηχοβόλες κεφαλές συστοιχίας κρυστάλλων Matrix Array με τις κατάλληλες συχνότητες για διαθωρακική απεικόνιση ενηλίκων.

- Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με διαφορετικές επιλογές περιοχών συχνοτήτων και η οποία να λειτουργεί σε όλους τους διαθέσιμους ηχοβολείς όλων των τύπων για διαθωρακικές και διοισοφάγειες εξετάσεις, Convex και Linear.

Να διαθέτει αρμονική απεικόνιση σκιαγραφικών μέσω υψηλού και χαμηλού μηχανικού δείκτη. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτει ειδική τεχνολογία απεικόνισης 2ης αρμονικής η οποία να αναλύεται και επιθυμητό είναι να λειτουργεί δε με ηχοβολείς 2D και 3D για διαθωρακική και διοισοφάγεια καρδιολογική χρήση.

- Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Matrix Αrray ή Volume Sector, Phased Array Sector, Linear και Convex Array σε ονομαστικές συχνότητες λειτουργίας από 2.0 MHz και άνω μέχρι 11 MHz τουλάχιστον και να δέχεται νεότερης τεχνολογίας ηχοβόλες κεφαλές (να αναφερθεί αναλυτικά).

- Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να προσφερθούν οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές και ειδικότερα ο υπερηχοκαρδιογράφος να διαθέτει:

- Διαθωρακικές ηχοβόλες κεφαλές της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, σάρωσης Matrix Phased Array Sector & Phased Array Sector ή Volume sector για καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων, και απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων.

- Θα αξιολογηθεί η προσφορά κεφαλής 4D με δυνατότητα 3D wall Motion Tracking μέσω του real time 3D cardiac volume όπως επίσης θα αξιολογηθεί και η προσφορά, εφόσον διατίθεται διοισοφάγειας ογκομετρικής κεφαλής που να καλύπτει όλο το φάσμα εφαρμογών στις 2D και 3D απεικονίσεις πραγματικού χρόνου.

- Διοισοφάγειες ηχοβόλες κεφαλές Phased Array Sector πολλαπλών επιπέδων (multiplane), για εφαρμογές σε όλες τις ομάδες ασθενών που νοσηλεύει το Νοσοκομείο. Να διαθέτει ειδικές τεχνικές για απρόσκοπτη λειτουργία εντός χειρουργείου.

- Να διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης τουλάχιστον 50.000 καναλιών επεξεργασίας. Ο αριθμός των καναλιών να αναφέρεται στο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου.

- Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης ως 28 cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. Μεγαλύτερο Βάθος θα εκτιμηθεί θετικά.

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση Zoom οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης σε πραγματικό χρόνο και σε παγωμένες εικόνες. Η δυνατότητα υψηλότερου συντελεστή μεγέθυνσης θα εκτιμηθεί θετικά.

- Να διαθέτει ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση (B+B Mode) εικόνας στην οθόνη στην Sector Phased Array, Convex Array και Linear Array σάρωση έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική εκτίμηση δύο διαφορετικών εικόνων του σώματος. Να διαθέτει διπλής πραγματικού χρόνου απεικόνισης (dual imaging) B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας B-mode με και χωρίς έγχρωμο Doppler ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση τόσο ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής ροής.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς 2000 τουλάχιστον ασπρόμαυρων και εγχρώμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler.

- Να έχει ανανέωση της εικόνας με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 500 εικόνες / δευτερόλεπτο (Frame rate) στο 2D και σε μεικτές απεικονίσεις συμπεριλαμβανομένων CFM Doppler & έγχρωμου TDI για μεγάλα βάθη και ευρεία γωνία σάρωσης.

- Να διαθέτει μήτρα απεικόνισης τουλάχιστον 512x512x8 bits καθώς και 256 διαβαθμίσεις του γκρι, τόσο στην ασπρόμαυρη δισδιάστατη (2D), μονοδιάστατη (M-Mode) όσο και στην φασματική ανάλυση Doppler.

- Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές της καρδιολογίας, αγγειολογίας, κλπ τόσο της κεντρικής μονάδας όσο και του σταθμού εργασίας (να αναφερθούν αναλυτικά )ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εφ΄ όσον αγοραστεί μελλοντικά ο σταθμός.

- Στις καρδιολογικές εφαρμογές να περιλαμβάνεται πλήρες λογισμικό καρδιολογικών μετρήσεων σε όλες τις τεχνικές απεικόνισης και συγκεκριμένα:

Στην τεχνική B-Mode για υπολογισμό διαμέτρων, επιφανειών, όγκου, Wall Scoring Index κλπ. Στην τεχνική M-Mode για μελέτη αριστερής / δεξιάς κοιλίας κατά τη διαστολή και συστολή και έλεγχο των βαλβίδων (μιτροειδούς, αορτικής, πνευμονικής τριγλώχινης κλπ). Στην τεχνική Doppler για μελέτη των βαλβίδων και υπολογισμό μέσω του φάσματος των παραμέτρων επιτάχυνσης, πίεσης, κλίσης, cardiac output, ανεπαρκειών με τη μέθοδο PISA, εξίσωση συνέχειας στομίου βαλβίδων κλπ. Στις αγγειολογικές εφαρμογές να περιλαμβάνεται πλήρες λογισμικό μετρήσεων και αναλύσεων αγγειολογικών δεικτών. Στο ιστικό Doppler, όλες τις εφαρμογές και ποσοτικοποιήσεις για τον έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων, καμπύλες χρονισμού, Curve M Mode, Strain, Strain rate, στο CRT και στο 2D Strain. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα πακέτων ποσοτικοποίησης των τρισδιάστατων απεικονίσεων που να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών συνολικών και τμηματικών όγκων με ταυτόχρονη γραφική παράσταση των κυματομορφών μεταβολής τους, όπως του κλάσματος εξώθησης, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου και μάζας αριστερής και δεξιάς κοιλίας κοιλίας, E.F, SV, ανεξαρτήτως από αρρυθμίες και το HR κλπ. Για κάθε ένα από τα παραπάνω να εξάγεται Report από το σύστημα.

- Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόματη και πραγματικού χρόνου (σε Real Time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler και των μεταβολών όγκου των κοιλοτήτων.

- Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα Stress Echo που να είναι ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του συστήματος. Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί του monitor, κατά τη διάρκεια stress, της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη σύγκριση και την ακρίβεια της τομής. Να διαθέτει κατά την διάρκεια της εξέτασης όλες τις ζητούμενες τεχνικές οι οποίες και ν’ αναφερθούν για ν’ αξιολογηθούν. Να περιλαμβάνει πλήρη πρωτόκολλα εξετάσεων για φυσιολογικά και φαρμακευτικά stress-test καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων από τους χρήστες που να περιλαμβάνουν απεικονίσεις από όλες τις 2D & 3D διαγνωστικές μεθόδους και δυνατότητα Contrast Echo με διαφορετικό ΜΙ.

- Να διαθέτει στη βασική σύνθεση σύγχρονο ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς για τήρηση αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου μεγάλης χωρητικότητας (να αναφερθεί χωρητικότητα), καθώς και οπτικού δίσκου CD ή DVD. Οι εικόνες από τα CD ή DVD να δύνανται άμεσα να αναπαραχθούν από οποιοδήποτε σύγχρονο Η/Υ.

- Να έχει δυνατότητα δημιουργίας τελικών αναφορών στην οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν και απεικονίσεις. Ο Υπερηχοτομογράφος να μπορεί άμεσα και χωρίς παρεμβολή άλλων εξωτερικών μονάδων, να συνδεθεί με κοινό έγχρωμο εκτυπωτή (Laser Printer) για φθηνό κόστος εκτύπωσης σε χαρτί Α4 με απλό τρόπο.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη στη βασική μονάδα απεικονιστική μέθοδο εκτίμησης της κινητικότητας, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του μυοκαρδίου παρέχοντας απεικόνιση της κίνησης του καρδιακού μυ, μέσω της τεχνικής του εγχρώμου Doppler (DTI/TVI/TDI) και τεχνικής ελέγχου του συγχρονισμού των καρδιακών τοιχωμάτων, καμπύλες ταχύτητας χρονισμού, Curve M Mode, strain rate, 2D STRAIN, CRT (δίδεται προτεραιότητα σε αυτήν την εφαρμογή), τόσο κατά την ώρα της εξέτασης όσο και σε δεύτερο χρόνο off line.

- Να έχει τουλάχιστον τρεις ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ηλεκτρονικών απεικονιστικών ηχοβόλων κεφαλών (B-Mode/PW-CW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 19’’ και άνω, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού εργονομικά τοποθετημένο και ρυθμιζόμενο κατ΄ ύψος αλλά και κατά κατεύθυνση αριστερά – δεξιά ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα την εξέταση και την εκάστοτε θέση του χειριστή. Θα εκτιμηθούν όλες οι παραμετροποιήσεις του πληκτρολογίου και/ή της οθόνης αφής που οδηγούν στην ευκολότερη και γρηγορότερη χρήση του συστήματος.

- Να διαθέτει ψηφιακά Wall Filters μεγάλου εύρους συχνοτήτων για αποκοπή των χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες, κλπ) και ευκρινή απεικόνιση των αιματικών ροών κοντά στα τοιχώματα του αγγείου.

- Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

- Να διαθέτει ειδικούς χρωματικούς χάρτες στο Colour Doppler / Power Doppler / Energy Doppler / Colour Angio για ταυτόχρονη και πραγματικού χρόνου απεικόνιση της κατεύθυνσης ροής στα αγγεία και του περιβάλλοντος ενδοθηλίου και παρεγχυματικού ιστού στην περιοχή ενδιαφέροντος. Να διαθέτει έγχρωμους χάρτες απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση Directional Power Doppler και Variance.

- Να αναφερθούν αναλυτικά οι επιπλέον προσφερόμενες νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που διατίθενται οι οποίες και θα αξιολογηθούν. Να διαθέτει τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου διαθωρακική απεικόνιση όλου του όγκου της καρδιάς σε ένα κύκλο (Full Volume), σε δύο και τέσσερεις καρδιακούς κύκλους, με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης και της ροής του αίματος και αυτόματη εξαγωγή του συνολικού κλάσματος εξώθησης. Να διαθέτει ενσωματωμένα πλήρη πακέτα ποσοτικοποίησης των τρισδιάστατων και δισδιάστατων απεικονίσεων για την εκτίμηση της συνολικής και τμηματικής λειτουργίας των τοιχωμάτων, του χρονισμού και της παραμόρφωσής τους με ταυτόχρονες γραφικές παραστάσεις.

- Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ηχοβολέας της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, που να καλύπτει εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 MHz. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D διαθωρακικών ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών χωρίς την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών τύπων ηχοβόλων κεφαλών. Θα αξιολογηθούν και να προσφερθούν εφόσον διατίθενται και άλλοι ηχοβολείς τρισδιάστατης διαθωρακικής και διοισοφάγειας ηχοκαρδιογραφίας για ενδεχόμενη αγορά.

- Ο ηχοβολέας τρισδιάστατης απεικόνισης να λειτουργεί εκτός από την απεικόνιση 3D με τις εξής τεχνικές : Δυο διαστάσεων (2D), M-Mode, color, TVI, TDI, Strain, Doppler PW, CW, HPRF.

- Να δέχεται πλήρες πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM με δυνατότητα αποστολής εικόνων προς αποθήκευση, εκτύπωση, modality worklist, perform procedure step, structured reporting κλπ, το οποίο να αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του ξένου οίκου.

- Να διαθέτει οπωσδήποτε ενσωματωμένο ψηφιακό κασετόφωνο DVR καθώς και Video εκτυπωτές (ασπρόμαυρο και έγχρωμο) των οποίων ο χειρισμός να γίνεται από το πληκτρολόγιο του Υπερήχου.

- Να διαθέτει πρόγραμμα πυκνομέτρησης των ιστών που να παρέχει γραφική παράσταση της μεταβολής της πυκνότητας του μυοκαρδίου μέσω της εξασθένισης ή της ενίσχυσης των ακουστικών πληροφοριών που προέρχονται από τις δισδιάστατες εικόνες, τις εικόνες με σκιαγραφικά, τις εικόνες με έγχρωμο Doppler. Να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση.

- Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα συστήματα και όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνύονται από τα επίσημα ξενόγλωσσα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες) ή επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια.

- Να επισυναφθεί (με ποινή αποκλεισμού) αντίγραφο του πιστοποιητικού CE mark για το προσφερόμενο μηχάνημα που να περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις επεκτάσεις και τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος.

###### ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Να προσφερθούν σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοκαρδιογράφος με την ακόλουθη σύνθεση :

- Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα

απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή Matrix Array με τεχνολογία διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 1.5 έως 4.0 MHz τουλάχιστον, για την πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των δυσδιάστατων και των τρισδιάστατων (3D) πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικών εξετάσεων ενηλίκων και δύσκολων τεχνικά ασθενών με την ίδια ηχοβόλο κεφαλή

Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης της απαίτησης αυτής, να προσφερθούν δύο διαθωρακικές ηχοβόλες κεφαλές, μίας δυσδιάστατης και μίας τρισδιάστατης. Εξ αυτών, η δυσδιάστατη ηχοβόλος κεφαλή Phased Array η άλλης τεχνολογίας, να είναι διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων στο 2D από 1,5 έως 4,5 MHz τουλάχιστον, για εξετάσεις ρουτίνας που να καλύπτει όλες τις ζητούμενες τεχνικές.

- Διοισοφάγειος πολυεπίπεδη  ηχοβόλος κεφαλή σύγχρονης τεχνολογίας.

- Εκτυπωτής Laser Printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4.

- Σύστημα καταγραφής DVR και ασπρόμαυρο Video Printer των οποίων ο χειρισμός να γίνεται από το πληκτρολόγιο του Υπερήχου.

- Να προσφερθεί προς επιλογή δεύτερος σταθμός εργασίας με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά :

Ο ζητούμενος σταθμός εργασίας να έχει άμεση επικοινωνία με τον υπερηχοκαρδιογράφο και να διαθέτει όλα τα προγράμματα ποσοτικοποίησης των διαθωρακικών, διοισοφαγείων και τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων.

Να δημιουργείται πλήρης φάκελος με ιστορικό ασθενούς ανά ημερομηνία εξέτασης, για σύγκριση μετρήσεων παλαιοτέρων με νεότερες εξετάσεις, από όλες τις τεχνικές απεικόνισης, με δυνατότητα εισαγωγής σχολίων. Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών αποτελεσμάτων που να περιλαμβάνουν υπερηχογραφικές κινούμενες εικόνες, γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα μετρήσεων και σχόλια ιατρού, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης στις αποθηκευμένες εξετάσεις και διενέργεια εκ νέου μετρήσεων, χωρίς να αλλοιώνονται οι προϋπάρχουσες.

Να διαθέτει τα πιο κάτω προγράμματα μετρήσεων και ποσοτικοποιήσεων :

- Ανάλυση και επεξεργασία του stress echo, η οποία να λειτουργεί και στις ογκομετρικές απεικονίσεις.

- Ανάλυση και επεξεργασία του Contrast Harmonic η οποία να λειτουργεί και στις ογκομετρικές απεικονίσεις.

- Ανάλυση και επεξεργασία του Strain/Strain Rate ανεξαρτήτως των πληροφοριών που προέρχονται από την απεικόνιση του εγχρώμου Doppler. Να λειτουργεί στην δισδιάστατη υπερηχογραφία ( και αν διατίθεται και στην τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία η οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ).

- Υπολογισμοί όγκων αριστερής και δεξιάς κοιλίας

- Υπολογισμός της μάζας της αριστερής κοιλίας

- Υπολογισμοί και αναλύσεις του συγχρονισμού της αριστερής κοιλίας μέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων και μέσω δισδιάστατων απεικονίσεων με δυνατότητα εξαγωγής των δεικτών συγχρονισμού και τον αυτόματο υπολογισμό της μέσης τιμής απόκλισης (standard deviation). Τα αποτελέσματα να εξάγονται αυτόματα μέσω αριθμητικών ενδείξεων και γραφικών παραστάσεων.

- Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά του σταθμού εργασίας όσον αφορά στις δυνατότητες υπολογισμού και τα διαθέσιμα προγράμματα.

- Όλα τα δεδομένα μετρήσεων και αποτελεσμάτων να εξάγονται υπό μορφή αρχείου excel.

Τέλος, να διαθέτει απαραίτητα δύο διαφορετικές θέσεις εργασίας, με τις ίδιες απαιτήσεις.

- Στο όλο σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον .

- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, με λεπτομερείς απαντήσεις επί των ζητούμενων των προδιαγραφών, ακολουθώντας πιστά την σειρά των παραγραφών. Όπου γίνεται αναφορά σε φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να αναφέρεται αντίστοιχα ο αριθμός σελίδας και η παράγραφος της. Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις των κατασκευαστικών οίκων που δεν φέρουν κάποια επιπρόσθετη τεκμηρίωση.

- Επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η προμηθεύτρια Εταιρεία θα δεσμεύεται για τα πιο κάτω:

α.	με την παράδοση των μηχανημάτων θα κατατεθεί και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της αντίστοιχης κλάσης και κατηγορίας αυτών.

β.	δέσμευση για μετά από κάθε επισκευή η προγραμματισμένη συντήρηση που θα πραγματοποιείται, να εκδίδεται και αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

| ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΓΙΑ ΤΟ |
| --- | --- |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ …………………………..

Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

| ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΥΠΟΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων νάρκωσης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤ. | ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ΒΑΘΟΣ ΟΜΑΔΟΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |
| Α | Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές | 50% |  |  |  |  |  |
|  | Αναβαθμίσεις – Επιπλέον δυνατότητες | 20% |  |  |  |  |  |
| Β | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 10% |  |  |  |  |  |
|  | Στοιχεία Τεχν. Υποστήριξης (service – ανταλλακτικά) | 10% |  |  |  |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | 5% |  |  |  |  |  |
|  | Επίδειξη λειτουργίας – Εκπαίδευση προσωπικού | 5% |  |  |  |  |  |
| ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ : |  |  |  |  |  |  |  |
| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |  |  |  |  |  |  |