ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                              Αθήνα  21-3-2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

6.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Real-time PCR)

1. ΣΥΣΤΗΜΑ: Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει

Α. αυτόματη απομόνωση  νουκλεϊκών οξέων

Β. προετοιμασία δειγμάτων (PCR set-up)

Γ. ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων  σε πραγματικό χρόνο

Α. Σύστημα αυτόματης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

- Να παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία απομόνωσης, από τη μεταφορά και λύση του δείγματος μέχρι την έκλουση.

- Να διαθέτει πρωτόκολλα για απομόνωση γενωμικών, βακτηριακών και ιϊκών νουκλεϊκών οξέων

- Να είναι εφοδιασμένο με όλα τα προγράμματα και πρωτόκολλα που απαιτούνται για την εκχύλιση νουκλεϊκών οξέων από ευρύ φάσμα βιολογικών δειγμάτων (ολικό αίμα, ιστούς, κύτταρα, βιολογικά υγρά, κόπρανα).

- Να μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλους όγκους δειγμάτων και να αναφερθεί σε μL.

- Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας από 1-96 δείγματα στο ίδιο ¨τρέξιμο¨

- Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 2 διαφορετικών πρωτοκόλλων.

- Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων δειγμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

- Να επιτρέπει τη συλλογή του τελικού προϊόντος σε συμβατά σωληνάρια ή πλάκες με τον αναλυτή.

- Να διαθέτει σύστημα για την προστασία από επιμολύνσεις.

- Να διαθέτει πλήρες σύστημα ανάγνωσης και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή  και από το κατάλληλο λογισμικό. Λόγω περιορισμένου χώρου θα αξιολογηθεί ο όσο το δυνατό μικρότερος όγκος ΗΥ (π.χ φορητός υπολογιστής)

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης

B. Σύστημα προετοιμασίας δειγμάτων (PCR set-up)

  - Να εξασφαλίζει οικονομία στα αντιδραστήρια χρησιμοποιώντας τους μικρότερους δυνατούς όγκους

  - Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας σειράς αραιώσεων, που να καθορίζονται από το χρήστη

  - Να φέρει σύστημα για την αποστείρωση του.

  - Να φέρει σύστημα  για το φιλτράρισμα του αέρα

  - Να φέρει κατάλληλο λογισμικό για τον έλεγχο της λειτουργίας του

  - Να έχει τη δυνατότητα έκδοσης λεπτομερών αναφορών

  - Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιδράσεων PCR σε ποικιλία σωληναρίων , για Real-time αλλά και για end-point PCR

  - Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα για διαγνωστικά  κιτ, αλλά να παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού , είτε για    « in house» πρωτόκολλα , είτε για πρωτόκολλα που ενδέχεται να εφαρμόσει το εργαστήριο στο μέλλον.

Γ. Σύστημα ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων  σε πραγματικό χρόνο (απαιτείται η προσφορά 2 ίδιων οργάνων)

- Η αντίδραση της PCR να πραγματοποιείται σε σωληνάρια ή πλάκες ή περιέκτες κατάλληλους για ορθή χρήση στο προσφερόμενο σύστημα.

- Η διεξαγωγή της PCR και η ανίχνευση του προϊόντος να γίνεται ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο μίγμα της αντίδρασης.

- Ο χρόνος εκτέλεσης της PCR και ανάλυσης των αποτελεσμάτων να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

- Η ταχύτητα αυξομείωσης της θερμοκρασίας στο χώρο διεξαγωγής της PCR να είναι όσον το δυνατόν ταχύτερη .Να αναφερθεί η ταχύτητα.

- Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής του βέλτιστου όγκου αντίδρασης ανάλογα με την εφαρμογή

- Να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ της προγραμματισμένης και της πραγματικής θερμοκρασίας στο χώρο της PCR

- Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου αριθμού δειγμάτων στη μονάδα του χρόνου

- Η ποσοτικοποίηση του προϊόντος της PCR να βασίζεται στην κινητική της αντίδρασης

- Να αναφερθεί πώς γίνεται η ανίχνευση του σήματος/των για το /τα δείγματα (η δυνατότητα ανίχνευσης για κάθε δείγμα ξεχωριστά  θα βαθμολογηθεί).

- Να έχει μεγάλη ευαισθησία ποσοτικού προσδιορισμού ιδιαίτερα σε χαμηλές συγκεντρώσεις νουκλεϊκών οξέων του δείγματος.

- Το εύρος των μετρήσεων να είναι από 1 έως 1010 αντίγραφα νουκλεϊκού οξέος

- Να μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις διαθέσιμες χρωστικές  για Real-time PCR (SYBRGreen I, Hybridization Probes, TaqMan Probes, Molecular Beacon, Scorpions)

- Να διαθέτει φθοριόμετρο  με 6 φίλτρα ανίχνευσης

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός σήματος στο ίδιο δείγμα ταυτόχρονα.

- Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής καμπύλης τήξης, ή δυνατόν υψηλής διακριτικότητας

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση SNP’s

- Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών στόχων στο ίδιο δείγμα (multiplex PCR)

- Να αναφερθεί το μήκος ανάλυσης DNA σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο kit.

- Να μπορεί να δεχθεί εσωτερικά control

- Να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του προϊόντος, την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών χωρίς sequencing, και την ανάλυση της αλληλουχίας του προϊόντος της PCR με βάση τη μελέτη του σημείου τήξης του.

- Να έχει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης της συγκέντρωσης νουκλεϊκού οξέος.

- Το λογισμικό του να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ποσοτικοποίησης του προϊόντος.

- Να έχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης και αυτόματης ανάκλησης καμπυλών τήξης για αναγνώριση γονοτύπων.

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε server για διαχείριση των αποτελεσμάτων.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή  και από το κατάλληλο λογισμικό. Λόγω περιορισμένου χώρου θα αξιολογηθεί ο όσο το δυνατό μικρότερος όγκος ΗΥ (π.χ φορητός υπολογιστής)

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.

Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος

Κ. Φουντούλης