Έδρα: 21ο Χλμ. Λεωφόρο Λαυρίου, 194 00 Κορωπί – Τηλ: 210 6028409 – Fax: 210 6644886, email: sales@pzafiropoulos.gr
Υπ/μα Αθηνών: Κουμουνδούρου 10, 174 56 Άλιμος – Τηλ : 210 9967512 – Fax : 210 9961690, email: accounting@pzafiropoulos.gr
Υπ/μα Θεσ/νίκης: 7ο Χλμ. Λ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, 542 10 Θέρμη – Τηλ : 2310 472441 – Fax : 2310 472899 , email: pzthes@pzafiropoulos.gr

ΠΡΟΣ: 	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

τηλ.: 213-2045988

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

ΘΕΜΑ:	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ: 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ).

Αθήνα 20/07/2018

Αξιότιμη κύριοι/ες

Η εταιρία μας σε απάντηση του: 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA,  έχει να προτείνει τις συνημμένες αλλαγές/ προσθήκες:

Α. Σύστημα

- Ο αναλυτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένος και ανοιχτού τύπου, κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με πιστοποίηση  κατά ISO και να φέρει σήμανση CE.

- Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης ακόμη και διαφορετικών εξετάσεων σε τέσσερις μικροπλάκες ή και περισσότερες συγχρόνως, όσο το δυνατόν περισσότερες αναλύσεις εξετάσεις στην ίδια πλάκα.

- Να δέχεται όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα εξεταστέου δείγματος και δυνατότητα ελέγχου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αραίωση και σύστημα αποφυγής επιμολύνσεων (προς βαθμολόγηση η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ρύγχων για κάθε δείγμα και αντιδραστήριο).

Θεωρούμε σε αυτό το σημείο ότι επιμόλυνση μπορεί να υπάρξει όχι μόνο σε δείγμα, αλλά και σε αντιδραστήριο)

- Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις ανεξάρτητες θέσεις επώασης με επιλογή θερμοκρασίας και ανάδευσης στην κάθε μια.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη πλυστική μονάδα με δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες πλυστικών υγρών.

- Να δέχεται τουλάχιστον ενενήντα (90) δείγματα συγχρόνως και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αντιδραστηρίων.

- Τα αντιδραστήρια να είναι της ίδιας εταιρείας κατά το μέγιστο δυνατόν, ώστε να εξασφαλίζεται η αυξημένη λειτουργικότητα του συστήματος.

- Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης θρόμβων, μικροπηγμάτων  καθώς και εξουδετέρωσης φυσαλίδων με τη χρήση αγώγιμων tips, για την αποφυγή σφαλμάτων στην διαχείριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων. Να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία ελέγχου του συστήματος.

Θεωρούμε σε αυτό το σημείο ότι η ανίχνευση θρόμβων και μικροπηγμάτων, καθώς και η εξουδετέρωση φυσαλίδων όχι μόνο σε δείγμα, αλλά και σε αντιδραστήριο κρίνεται αναγκαία και πρέπει να εκτελείται.

- Να διαθέτει σύστημα γραμμωτού κώδικα (bar code)

- Το φωτόμετρο να διαθέτει τα 6 βασικά οπτικά φίλτρα στα 405nm, 450nm, 492nm, 550nm, 600nm, 630nm. Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον φίλτρων επιλογής στα 400 - 700nm.

- Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.

- Η λειτουργία και επεξεργασία του προγράμματος να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Β. Αντιδραστήρια

Αναζήτηση αντισωμάτων IgG-IgM-IgA και αντιγόνων για:

 Ιούς 15.000 TEST/ΕΤΟΣ

CMV, EBV, HSV1/2, VZV, Adenoviruses, hMetapneumonovirus , Bocavirus , Parvovirus B19, RSV, Enteroviruses, Coxsackie,Echo,TBEvirus, Influenza A, Influenza B, Measles virus,Parotitis , Parainfluenza virus, Rubella, Astrovirus Ag, Dengue fever virus, Hantavirus, Flavivirus (west nile), Rotavirus Ag, Adenovirus Ag

 Παράσιτα 4.000 TEST/ΕΤΟΣ

Entamoeba, Schistosoma, Taenia Solium, Trichinella spiralis, Toxocara canis, Toxoplasma Gondii, Echinococcus, Entamoeba Ag

 Βακτήρια 7.000TEST/ΕΤΟΣ

Bordetella pertussis, Borrellia, Brucella, Cambylobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnettii, Coxiella phase 1 &phase2, Helicobacter, Legionella, Leptospira, Mycoplasma, Yersinia, Tetanus, Chlamydia trachomatis, Francicella Tularensis

 Μύκητες 4.000TEST/ΕΤΟΣ

Aspergilus Fumigatus, Candida albicans, Candida albicans Ag , Aspergilus Fumigatus Ag, Histoplasma

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο

υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αριθμός δειγμάτων: 30.000 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και για να μη δημιουργηθούν αδικαιολόγητα εμπόδια, προτείνουμε τις παραπάνω αλλαγές/ προσθήκες.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης παρέχει τη δυνατότητα αναθεώρησης και βελτίωσης των αρχικών προδιαγραφών και είμαστε βέβαιοι ότι τα σχόλιά μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη διότι συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της διενέργειας και ολοκλήρωσης μίας σύγχρονης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή πιθανών διευκρινήσεων σχετικά με τις κατατιθέμενες προτάσεις μας.