Mary Anastassopoulou <manastassopoulou@analytical.gr>

Προς

'bioiatriki2002@yahoo.com'

Φεβ 15 τις 8:48 π.μ.

Στη συνέχεια των τεχνικών προδιαγραφών του μικροτόμου παραφίνης που αναρτήσατε για διαβούλευση, θέλουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Τεχνική προδιαγραφή 13 (Προσανατολισμός δείγματος)
Να υπάρχει ως επιθυμητή η ύπαρξη βαθμονομημένου βερνιέρου στον προσανατολισμό του δείγματος στους άξονες x-y (8o).

Τεχνική προδιαγραφή 19 (Παράθυρο φωτός)
Επειδή αυτή είναι συγκεκριμένη «φωτογραφική» τεχνική προδιαγραφή, να απαλοιφθεί εφόσον δεν προσφέρει και κάτι, αφού η λαμβανόμενη τομή δεν χρειάζεται ειδικό φως, εκτός του φυσικού για να διαπιστωθεί η ποιότητά της.  Εξάλλου, η τομή είναι άριστη, όταν επιτυγχάνεται λωρίδα τομών.

Τεχνική προδιαγραφή 25 (Μνήμη θέσης δείγματος)
Να είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη, γιατί τη διαθέτουν μόνο 1 ή 2 τύποι μικροτόμων και δεν έχει πρακτικό νόημα, καθόσον αφού αφαιρεθεί η κασέτα, σπάνια ξανατοποθετείται για επανακοπή.


Πρόθυμοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία, διατελούμε,


Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Ζιλλιερόν | Διευθυντής Πωλήσεων

Τζαβέλλα 9 & Μυκόνου |Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ. 210 67 48 973 |Εσωτ. 854 | Φαξ: 210 67 48 978

egillieron@analytical.gr  | www.analytical.gr<http://www.analytical.gr>



[Logo AI Ελληνικά2]

- 2 συνημμένα

- Προβολή όλων

- Λήψη όλων