Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 7 τις 3:59 μ.μ.

Aξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας μας και στα πλαίσια της σχετικής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΗΧΟΜΕΤΡΟ ,

παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

H προδιαγραφή 8. έχει σήμερα διαμορφωθεί ως εξής

| 8. | Σύστημα ελέγχου ακρίβειας μέτρησης | Αν διατίθεται να προσφερθεί και να περιγραφεί αναλυτικά |
| --- | --- | --- |

Επειδή  το όργανο αυτό δεν είναι δυνατόν να επανα-βαθμονομηθεί εντός της χώρας ( δεν υπάρχει κατάλληλο εργαστήριο) είναι σημαντικό

να μπορεί να ελεγχθεί  τακτικά και εύκολα η ακρίβεια του για σιγουριά στις μετρήσεις αλλά και για να διαπιστώνεται αν χρειάζεται να αποσταλλεί στο εξωτερικό προς βαθμονόμηση ή όχι.

Επομένως και με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, παρακαλούμε όπως η εν λόγω προδιαγραφή διατυπωθεί ως εξής:

| 8. | Σύστημα ελέγχου ακρίβειας μέτρησης | Na διατίθεται , να προσφερθεί και να περιγραφεί αναλυτικά |
| --- | --- | --- |

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350

From: Natasa Vlachou [mailto:avlachou@raymed.gr] 
Sent: Tuesday, March 08, 2016 10:08 PM
To: bioiatriki2002@yahoo.com
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ
Importance: High

Παρακαλούμε όπως η γενική προδιαγραφή

«Να είναι συμβατό με μαγνητικά πεδία», προσδιοριστεί περισσότερο και πιο συγκεκριμένα με την προσθήκη:

-Να διαθέτει μικρόφωνο από απολύτως μη μαγνητικά υλικά, που να μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο του μόμιμου μαγνήτη της μονάδας MRI, στην θέση της κεφαλής του ασθενούς.

Παρακαλούμε όπως προστεθούν και οι κάτωθι προδιαγραφές:

-Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου της ακρίβειας μέτρησης (calibrator) ώστε να είναι εύκολος και άμεσος ο έλεγχος λειτουργίας του.

-Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατασκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350