Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 7 τις 4:55 μ.μ.

Aξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας μας και στα πλαίσια της σχετικής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για OMOIΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (CTDI),

παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

H προδιαγραφή 6. έχει σήμερα διαμορφωθεί ως εξής

| 6. | Οπές ανιχνευτών δόσης | Ναι, με διαστάσεις κατάλληλες για την είσοδο των ανιχνευτών που διαθέτει το νοσοκομείο α. DCT10 του οίκου RTI β. CT Dose profiler του οίκου RTI γ. DCT10 του οίκου ΙΒΑ (Wellhofer) Να περιλαμβάνονται αντίστοιχοι προσαρμογείς για τους ανιχνευτές δόσης που διαθέτει το Νοσοκομείο. |
| --- | --- | --- |

Eπειδή για κάποιους από τους ανιχνευτές που διαθέτει το Νοσοκομείο σας ΔΕΝ απαιτούνται προσαρμογείς , παρακαλούμε να διαμορφωθεί η προδιαγραφή αυτή ως εξής:

| 6. | Οπές ανιχνευτών δόσης | Ναι, με διαστάσεις κατάλληλες για την είσοδο των ανιχνευτών που διαθέτει το νοσοκομείο α. DCT10 του οίκου RTI β. CT Dose profiler του οίκου RTI γ. DCT10 του οίκου ΙΒΑ (Wellhofer) Να περιλαμβάνονται αντίστοιχοι προσαρμογείς για τους ανιχνευτές δόσης που διαθέτει το Νοσοκομείο, όπου αυτό απαιτείται. |
| --- | --- | --- |

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350

From: Natasa Vlachou [mailto:avlachou@raymed.gr] 
Sent: Tuesday, March 08, 2016 10:12 PM
To: bioiatriki2002@yahoo.com
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών OMOIΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (CTDI)
Importance: High

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας ότι η πλήρης οριζοντίωση δεν έχει καμία έννοια κατά την χρήση του συγκεκριμένου ομοιώματος και άρα

η χρήση αλφαδιού δεν είναι συνήθης για το ομοίωμα αυτό.

Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η σχετική προδιαγραφή 9.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350