ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

## Αριθμός εξετάσεων     15000/ετησίως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πλήρως αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας με σύστημα γραμμικού κώδικα, κατάλληλο για τομές παραφίνης, κρυοστάτη και κυτταρολογικά επιχρίσματα και να απαρτίζεται από ικανό αριθμό μονάδων (δυο) ώστε να καλύπτεται η παραγωγικότητα του εργαστηρίου.

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σε οριζόντια θέση μέσω ειδικών στατώ (racks).

- Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα  χρώσης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πλακιδίων  ταυτόχρονα από ένα μηχάνημα.

- Χωρητικότητα 35 τουλάχιστον  αντισωμάτων με διαφορετική χωρητικότητα αντιδραστηρίου ανά φιαλίδιο, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. Θα βαθμολογηθεί το όσο μεγαλύτερο δυνατό εύρος  χωρητικότητας των φιαλιδίων

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σε οποιεσδήποτε θέσεις του μηχανήματος (Random Access).

- Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης  γραμμικού κώδικα (Barcode reader), τόσο για τα αντιδραστήρια, όσο και για τα πρωτόκολλα των πλακιδίων. Αν διατίθεται σύστημα 3D γραμμικού κώδικα, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί.

- Να διαθέτει ειδικό σύστημα διοχέτευσης αντιδραστηρίου μέσω ρύγχους κατασκευασμένου από ατσάλι με την κατάλληλη επίστρωση.

- Το εύρος του όγκου του αντιδραστηρίου που διοχετεύεται  να είναι  ρυθμιζόμενου όγκου, από 100- 400 μl  περίπου ανά πλακίδιο.

- Να διοχετεύει όλα τα επιβλαβή  απόβλητα σε ειδική φιάλη για σωστότερη και ευκολότερη απόρριψη.

- Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να παρέμβει σε οποιοδήποτε στάδιο της τεχνικής, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μη λειτουργίας του  UPS, για αποφυγή καταστροφής των εξετάσεων.

- Θα θεωρηθεί  ιδιαίτερο προσόν η δυνατότητα να εκτελεί οποιοδήποτε στάδιο της τεχνικής ξεχωριστά (μεμονωμένα), χωρίς να απαιτεί  όλα τα αντιδραστήρια. Επίσης βασικό πλεονέκτημα θα θεωρηθεί η δυνατότητα να δέχεται αντισώματα από όλους τους οίκους.

- Να συνοδεύεται από πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης ανοσοϊστοχημείας που να διαθέτει όλα τα αντιδραστήρια, κατάλληλο για όλα τα ανοιχτά μηχανήματα και για εξετάσεις στο χέρι(manual).
Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν και θα εκτιμηθεί  το κιτ  να  διαθέτει :               1) διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (  για το μπλοκάρισμα της ενδογενούς υπεροξειδάσης) , 2) αντιδραστήριο ανίχνευσης ενός σταδίου(πολυμερές σημασμένο  με ένζυμο την  υπεροξειδάση ), 3) δευτερογενές  σημασμένο με υπεροξειδάση αντιδραστήριο ενίσχυσης της έντασης της χρώσης -(εάν και εφόσον  αυτό κρίνεται απαραίτητο για κάποια ‘δύσκολα’ αντισώματα),4) ρυθμιστικά διαλύματα για την αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη επιτόπων ταυτόχρονα, 5) διαλύματα έκπλυσης για κάθε στάδιο ανοσοιστοχημειας και 6) διαλύματα χρωμογόνου DAB,το οποίο να είναι σταθερό για τουλάχιστον τρεις ημέρες.. Το αντιδραστήριο ανίχνευσης να είναι ενός σταδίου να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα ενζυμα επικολλημένα επι του πολυμερούς και να  είναι κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα. Κατ΄ αυτό  το τρόπο ο χρήστης και το νοσοκομείο θα είναι σε θέση να υπολογίζουν ακριβώς το κόστος του πλακιδίου ανοσοιστοχημειας, για δεδομένο αριθμό  πλακιδίων (και όχι ξεχωριστά τα διάφορα ειδικά ρυθμιστικά διαλύματα και άλλα ειδικά διαλύματα από το ανιχνευτικό σύστημα).

- Να εξακολουθεί να ενυδατώνει τα πλακίδια μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι την απομάκρυνσή τους από το χρήστη.

- Να παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης δυο διαφορετικών διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας στο ίδιο πλακίδιο (διπλή χρώση).

- Να συνοδεύεται από υπολογιστή, σαρωρή γραμμικού κώδικα, εκτυπωτή ετικετών, εκτυπωτή δεδομένων, ετικέτες πλακιδίων και ειδικό κιτ καθαρισμού του συστήματος.

- Αν διατίθεται η δυνατότητα να συνδέεται με αυτόματο μηχάνημα ιστοχημείας, με τη χρήση κοινού υπολογιστή και λογισμικού, ώστε να πραγματοποιούνται παράλληλα και ιστοχημικές χρώσεις, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί.

| ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΝΤΑΜΠΩΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θ.ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ |
| --- | --- |