ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠAΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αριθμός εξετάσεων: 25.000

Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 290.000 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα να απαρτίζεται από δύο μονάδες για την αυτόματη εν παραλλήλω ανοσοϊστοχημεία. Το κάθε επιμέρους σύστημα θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, κατάλληλο για τομές παραφίνης, κρυοστάτη και κυτταρολογικά επιχρίσματα.

Να έχει δυνατότητα χρώσης 48 πλακιδίων τουλάχιστον.

Να μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 42 διαφορετικά αντισώματα.

Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης των πλακιδίων σε οριζόντια θέση με ειδικά στατώ (racks).

Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης των πλακιδίων σε οποιεσδήποτε θέσεις του μηχανήματος (random access).

Να διαθέτει ειδικό σύστημα διοχέτευσης αντιδραστηρίου μέσω ρύγχους κατασκευασμένου από ατσάλι επικαλυμμένο με teflon. Το ρύγχος να πλένεται κατάλληλα μετά από κάθε στάδιο. Η ποσότητα του αντιδραστηρίου που διοχετεύεται ανά πλακίδιο να είναι 100, 150, 200, 400 ή 600μl.

Να χρησιμοποιεί φιαλίδια αντιδραστηρίων χωρητικότητας από 5 έως 40 ml, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.

Να χρησιμοποιεί πρωτοταγή αντισώματα καθώς και ανιχνευτικά αντισώματα (detectionsystems) από οποιονδήποτε οίκο.

Να έχει δυνατότητα χρόνου επώασης των πρωτοταγών αντισωμάτων από 1 έως 540 λεπτά.

Να εξακολουθεί να ενυδατώνει τα πλακίδια μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι την απομάκρυνσή τους από το χρήστη.

Να διοχετεύει όλα τα επιβλαβή απόβλητα σε ειδικά δοχεία για σωστότερη και ευκολότερη απόρριψη.

Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης 3D γραμμικού κώδικα (barcode reader), τόσο για τα αντιδραστήρια, όσο και για τα πρωτόκολλα των πλακιδίων.

Να διαθέτει λογισμικό υψηλών προδιαγραφών, που αναγνωρίζει τις ακριβείς ποσότητες των αντιδραστηρίων, τις ημερομηνίες λήξης και τον αριθμό παραγωγής (lot number).

Να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σταδίων της χρώσης μέσω του λογισμικού.

Να παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού της εκτέλεσης διαφορετικού πρωτοκόλλου για κάθε πλακίδιο.

Να παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης δυο διαφορετικών διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας στο ίδιο πλακίδιο (διπλή χρώση).

Να συνοδεύεται από υπολογιστή, σαρωτή χειρός τρισδιάστατων γραμμικών κωδικών (hand held barcode scanner) για την αναγνώριση πληροφοριών αντιδραστηρίων και πλακιδίων, εκτυπωτή ετικετών, εκτυπωτή δεδομένων,  ετικέτες πλακιδίων και ειδικό kit καθαρισμού του συστήματος.

Να μην απαιτεί αναλώσιμα.

Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18 - 26 °C).

Να λειτουργεί σε 220 /240 volt ( +- 10%), 50 Hz ( +-2Hz).

Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρηθεί η δυνατότητα να συνδέεται με αυτόματο μηχάνημα ιστοχημείας,με τη χρήση κοινού υπολογιστή και λογισμικού, ώστε να πραγματοποιούνται παράλληλα και ιστοχημικές χρώσεις.

Να συνοδεύεται από επίδειξη της λειτουργίας και του προγραμματισμού του από εξειδεικευμένο προσωπικό της εταιρείας, για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο από το εργαστήριο.