Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Μάρ 8 τις 10:37 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως η προδιαγραφή

| 7. | Moνάδες και τρόπος μέτρησης | ΝΑΙ, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους) ,θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : Average, RMS, Peak κλπ. |
| --- | --- | --- |

διαμορφωθεί ως εξής:

| 7. | Moνάδες και τρόπος μέτρησης | ΝΑΙ, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους) ,θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : συνεχής ένδειξη μαγνητικού πεδίου και Peak value τουλάχιστον |
| --- | --- | --- |

καθώς πολύ λίγα όργανα της αγοράς διαθέτουν όλους τους τρόπους μέτρησης που αναφέρετε.

Παρακαλούμε όπως προστεθεί και η κάτωθι προδιαγραφή ή γίνει αλλαγή της σχετικής προδιαγραφής 18 :

-          Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατασκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350