Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 7 τις 4:34 μ.μ.

Aξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας μας και στα πλαίσια της σχετικής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ mT, Gauss,

παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

H προδιαγραφή 7. έχει σήμερα διαμορφωθεί ως εξής

| 7. | Μονάδες και τρόπος μέτρησης | Ναι, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους), θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : Συνεχής μέτρηση του μαγνητικού πεδίου σε τρείς (3) διαστάσεις και RMS τουλάχιστον. Αν διαθέτει Average, Peak κλπ να προσφερθούν. |
| --- | --- | --- |

Επειδή  το όργανο αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις στατικών μαγνητικών πεδίων-μη χρονικά μεταβαλλόμενων (όπως υποδεικνύεται από τον τίτλο-γενική περιγραφή των σχετικών προδιαγραφών αλλά και από το Πρωτόκολλο  ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΕΑΕ, παράγραφος 2.1 σελ.3)

το να μετρά RMS δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα καθώς η έννοια της ενεργού τιμής (Root Mean Squared ή RMS) ενός σήματος ορίζεται μόνο για χρονικά μεταβαλλόμενα σήματα ή πεδία  .

Επομένως και με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, παρακαλούμε όπως η εν λόγω προδιαγραφή διατυπωθεί ως εξής:

| 7. | Μονάδες και τρόπος μέτρησης | Ναι, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους), θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : Συνεχής μέτρηση του μαγνητικού πεδίου σε τρείς (3) διαστάσεις και Peak τουλάχιστον. Αν διαθέτει Average, RMS κλπ για τυχόν άλλες εφαρμογές να προσφερθούν. |
| --- | --- | --- |

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350

From: Natasa Vlachou [mailto:avlachou@raymed.gr] 
Sent: Tuesday, March 08, 2016 10:38 PM
To: bioiatriki2002@yahoo.com
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ mT, Gauss
Importance: High

Παρακαλούμε όπως η προδιαγραφή

| 7. | Moνάδες και τρόπος μέτρησης | ΝΑΙ, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους) ,θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : Average, RMS, Peak κλπ. |
| --- | --- | --- |

διαμορφωθεί ως εξής:

| 7. | Moνάδες και τρόπος μέτρησης | ΝΑΙ, να αναφερθούν στοιχεία αναλυτικά. Μονάδες μέτρησης: Tesla ή Gauss (και οι υποδιαιρέσεις τους) ,θα εκτιμηθεί εάν το όργανο μετρά και στις 2 μονάδες. Τρόπος μέτρησης : συνεχής ένδειξη μαγνητικού πεδίου και Peak value τουλάχιστον |
| --- | --- | --- |

καθώς πολύ λίγα όργανα της αγοράς διαθέτουν όλους τους τρόπους μέτρησης που αναφέρετε.

Παρακαλούμε όπως προστεθεί και η κάτωθι προδιαγραφή ή γίνει αλλαγή της σχετικής προδιαγραφής 18 :

-          Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατασκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350