ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (DOSE CALIBRATOR)

( προϋπολογισμού 9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Δοσομετρητής σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για την μέτρηση τω καψουλών ιωδίου με εύκολο και γρήγορο τρόπο. |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| - Εύκολο στη χρήση | Να περιγραφεί η διαδικασία του ελέγχου (test) |
| - Τάση λειτουργίας | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα συμμόρφωσης | Να αναφερθούν |
| - Εγγύηση | Δυο έτη |
| - Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | ΝΑΙ |
| - Επίδειξη | ΝΑΙ, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| - Εκπαίδευση | Εκπαίδευση για τους χρήστες όπως και για τους τεχνικούς του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση), |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ |  |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| - Οθόνη | ΝΑΙ Να αναφερθεί η τεχνολογία, το μέγεθος και η ανάλυση |
| - Ανάγνωση σε | Curie/ Becquerel |
| - Εύρος μέτρησης | Να αναφερθεί (Tc-99m) σε Βq και σε Ci |
| - Καθορισμένα ισότοπα | >50 Να αναφερθούν τα στοιχεία ( π.χ.όνομα, συντελεστής βαθμονόμησης κ.α) |
| - Έξοδος δεδομένων | ΝΑΙ. Σύνδεση με ΗΥ και εκτυπωτή και επυθυμητή δυνατότητα σύνδεσης με οθόνη |
| - Λογισμικό | Να συνοδεύεται με το κατάλληλο λογισμικό . Να αναλυθεί. |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ |  |
| - Θάλαμος ιονισμού | Με αέριο argon (well type) |
| - Μέγεθος (mm) | Να αναφερθούν |
| - Ενεργειακό εύρος | 25 keV-3 MeV |
| - Χρόνος απόκρισης | 2 sec περίπου Να αναλυθεί ανάλογα με τη δόση |
| - Γραμμικότητα ηλεκτρόμετρου | ±1 % περίπου |
| - Ακρίβεια ηλεκτρόμετρου | ±1 % περίπου |
| - Επαναληψιμότητα | ±1 % περίπου |
| - Περίβλημα μολύβδου | 3 mm Pb τουλάχιστον |
| - Έξοδος | RS-232 |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) της συνολικής μονάδας | Να αναφερθούν |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                    ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ