ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

(προϋπολογισμός : 2.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Αντλία συνεχούς έγχυσης με την κατάλληλη θωράκιση για την ασφαλή χορήγηση θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων.

| 1 | Σύγχρονης τεχνολογίας |  | ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Σήμανση CE |  | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |  |
| 3 |  | Διαστάσεις (mm) και βάρος με την ενσωματωμένη μπαταρία (kg) ή ηλεκτρική φόρτιση |  | Nα αναφερθούν |  |
| 4 |  | Κατηγορία και κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας |  | Να αναφερθεί |  |
| 5 |  | Θωράκιση αντλίας: Η θωράκιση θα πρέπει να είναι περιμετρική |  | Πάχος μολύβδου: 1,3 cm |  |
| 6 |  | IPX1 |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Τάση δικτύου |  | 220V/50Hz |  |  |
| 8 | Μπαταρία |  | ΝΑΙ Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας(h) |  |  |
| 9 | Συνεχούς έγχυσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ρυθμός έγχυσης |  | 0,1-199,9 ml/h περίπου |  |  |
| 11 | Συμβατό με σύριγγες διαφόρων κατασκευαστών |  | ΝΑΙ Να αναφερθούν |  |  |
| 12 | Απόσβεση ακτινοβολίας > 99% |  | Για Ι-131, F-18, Y-90 |  |  |
| 13 | Παράθυρο παρατήρησης σύριγγας θωρακισμένο |  | Να αναφερθούν οι διαστάσεις (mm) και το ισοδύναμο πάχος θωράκισης |  |  |
| 14 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  | Δύο (2) έτη |  |  |
| 16 | Κόστος σετ αναλωσίμου |  | Να είναι σταθερό για επτά έτη |  |  |
| 17 | Δυνατότητα σετ έγχυσης μη αποκλειστικής διάθεσης |  | Αν διατίθεται θα βαθμολογηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ακριβής και ασφαλής χορήγηση με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία |  |  |