· hc_greece (Functional Account) <hc_greece@philips.com> 

· Αύγ 4 τις 6:01 μ.μ.

Προς

· 'bioiatriki2002@yahoo.com' 
Κοιν.

· Iesse, Yiannis 
· Athanasopoulou, Betty 
· Palaigeorgiou, Dimitra 
· Karagiorgou, Amalia 
Κύριο μέρος μηνύματος

Αξιότιμοι Κύριοι,
 
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών όσον αφορά στην προμήθεια ενός Στεφανιογράφου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας, η εταιρεία μας σας προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές:
 
Στην Ενότητα “2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ” και στην τεχνική προδιαγραφή 2.1. ζητείται:
 
	2.1.
	Τύπος επιδαπέδιο
	Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, με δύο (2), τουλάχιστον, εστίες.
Ισχύς ακτινολογικής λυχνίας ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γεννήτριας. Λειτουργία της γεννήτριας στα μέγιστα διαθέσιμα mA.
Η ακτινολογική λυχνία να καλύπτει την απόδοση της γεννήτριας.


 
Αιτούμεθα την διαγραφή της φράσης “ Ισχύς ακτινολογικής λυχνίας ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γεννήτριας”, γιατί η  ως άνω απαίτηση προέρχεται  ιστορικά από τα ακτινολογικά συστήματα παλαιοτέρας τεχνολογίας, τα οποία  δεν διέθεταν επαρκή συστήματα ασφαλείας για τον συγχρονισμό γεννήτριας – λυχνίας και λειτουργούσαν εν μέρει αυτόνομα.
Η προσφερόμενη από την εταιρεία Philips ακτινολογική λυχνία διαθέτει τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην κατηγορία της, παρά το γεγονός ότι η ισχύς της είναι μικρότερη της εν λόγω γεννήτριας ενώ είναι εξοπλισμένη με συστήματα ασφαλείας που δεν επιτρέπουν στην γεννήτρια να υπερκεράσει τις δυνατότητες της. 
Όλα τα εγκατεστημένα αγγειογραφικά συστήματα της εταιρείας Philips λειτουργούν κατ` αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμα και στο Νοσοκομείο σας.
Επίσης αιτούμεθα την επαναδιατύπωση της φράσης “ Η  ακτινολογική λυχνία να καλύπτει την απόδοση της γεννήτριας” ως εξής: 
“Η ακτινολογική λυχνία να καλύπτεται από την απόδοση της γεννήτριας.”
 
Ως εκ τούτου ζητάμε την συνολική επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	2.1.
	Τύπος επιδαπέδιο
	Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, με δύο (2), τουλάχιστον, εστίες.
Ισχύς ακτινολογικής λυχνίας ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γεννήτριας. Λειτουργία της γεννήτριας στα μέγιστα διαθέσιμα mA.
Η ακτινολογική λυχνία να καλύπτεται  από την απόδοση της γεννήτριας.


 
Στην Ενότητα “2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ” και στην τεχνική προδιαγραφή 2.3. ζητείται:
 
	2.3.
	Ρυθμός θερμοαπαγωγής
	Μέγιστος δυνατός (να αναφερθεί)


 
Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των εταιρειών με το καλύτερο τους σύστημα, ζητάμε να προσδιοριστεί ο ρυθμός θερμοαπαγωγής της εν λόγω ακτινολογικής λυχνίας.
 
Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	2.3.
	Ρυθμός θερμοαπαγωγής
	Να προσφερθεί ακτινολογική λυχνία από τις διαθέσιμες του κατασκευαστή με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό 


 
Στην Ενότητα “2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ” και στην τεχνική προδιαγραφή 2.4. ζητείται:
 
	2.4. 
	Τεχνικές ελαχιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας
	ΝΑΙ (να αναφερθούν αναλυτικά)
 


 
Ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	2.4. 
	Τεχνικές ελαχιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας
 
Να διαθέτει τεχνική διατρεπτού ηθμού τύπου switch grid ή αντίστοιχης τεχνολογίας
 
 
	ΝΑΙ (να αναφερθούν αναλυτικά)
 
 
 
ΝΑΙ


 
Στην Ενότητα “3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (μια για κάθε επίπεδο)” και στην τεχνική προδιαγραφή 3.11(β) ζητείται:
 
	3.11
	Ψηφιακός Ανιχνευτής
	α. Τεχνολογία Ανιχνευτή
	Να  αναφερθεί αναλυτικά

	
	
	β. Μέγεθος ανιχνευτή 
	≥19x19 cm, ιδανικά ≥30x30 cm

	
	
	γ. Μέγεθος πεδίου
	≥ 3 πεδία (να αναφερθούν οι διαστάσεις τους)

	
	
	δ. DQE (0) IEC62220
	≥65%

	
	
	ε. Βάθος μήτρας ψηφιακής λήψης
	8 bit

	
	
	ζ. Μέγεθος pixel
	≤200 μm

	
	
	η. Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης
	Να αναφερθεί


 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί εάν οι διαστάσεις του ανιχνευτή ≥19x19 cm αφορούν στο ωφέλιμο πεδίο θέασης (FOV) ή απλά στις εξωτερικές φυσικές διαστάσεις του ανιχνευτή.
Επίσης στην ίδια Ενότητα και στην τεχνική προδιαγραφή 3.11(ε) ζητείται βάθος μήτρας ψηφιακής λήψης βάθους 8  bit.
 
Η νέα γενιά ψηφιακών ανιχνευτών σε όλες τις εταιρείες αποδίδουν ανάλυση μήτρας ψηφιακής λήψης βάθους >14 bit.
 
Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	3.11
	Ψηφιακός Ανιχνευτής
	α. Τεχνολογία Ανιχνευτή
	Να  αναφερθεί αναλυτικά

	
	
	β. Μέγεθος ανιχνευτή 
	≥19x19 cm, ιδανικά ≥30x30 cm

	
	
	γ. Μέγεθος πεδίου
	≥ 3 πεδία (να αναφερθούν οι διαστάσεις τους)

	
	
	δ. DQE (0) IEC62220
	≥65%

	
	
	ε. Βάθος μήτρας ψηφιακής λήψης
	>14 bit

	
	
	ζ. Μέγεθος pixel
	≤200 μm

	
	
	η. Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης
	Να αναφερθεί


 
Στην Ενότητα “4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ” και στην τεχνική προδιαγραφή 4.5  ζητείται:
	 
Monitors στην αίθουσα εξετάσεων 
 
	Μεγάλη οθόνη ≥50” υψηλής ευκρίνειας στηριζόμενη σε βραχίονα οροφής με δυνατότητα εισόδου πολλαπλών σημάτων και συγχώνευσης στην ακτινοσκοπική εικόνα άλλων μορφών απεικόνισης (π.χ. υπερηχογραφικών, προερχόμενων από αξονική τομογραφία, κ.λ.π.) 


 
Ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
	Monitors στην αίθουσα εξετάσεων 
 
	Μεγάλη οθόνη ≥50” ή 3 Monitors 19” ανάλογης υψηλής ευκρίνειας στηριζόμενη σε βραχίονα οροφής με δυνατότητα εισόδου πολλαπλών σημάτων και συγχώνευσης στην ακτινοσκοπική εικόνα άλλων μορφών απεικόνισης (π.χ. υπερηχογραφικών, προερχόμενων από αξονική τομογραφία, κ.λ.π.) 


 
Στην Ενότητα “6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ” και στην τεχνική προδιαγραφή 6.6 ζητείται:
 
	Λογισμικό μετρήσεων αγγειογραφικών εικόνων 
 
	ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 
 


 
Ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	 Λογισμικό μετρήσεων αγγειογραφικών εικόνων στεφανιαίου δένδρου
	ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 
 


 
Στην Ενότητα “6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ” και στην τεχνική προδιαγραφή 6.8 ζητείται:
 
	Να διαθέτει εξειδικευμένο και αυτοματοποιημένο πρόγραμμα βελτιστοποίησης της απεικόνισης των stent για καρδιολογικές εξετάσεις. 
 
	ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 
 
 


 
Ζητάμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	Να διαθέτει εξειδικευμένο και αυτοματοποιημένο πρόγραμμα βελτιστοποίησης της απεικόνισης των stent για καρδιολογικές εξετάσεις τόσο στην αίθουσα εξέτασης όσο και στην αίθουσα ελέγχου
 
	ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 
 
 


 
Όσον αφορά στην Ενότητα “8. Πολυκαταγραφικό Σύστημα Αιμοδυναμικών και Ηλεκτροφυσιολογικών Παραμέτρων”  οι ενοποιημένες προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί στο ΕΚΕΒΥΛ και αφορούν το σχετικό είδος είναι γενικές και συγκεκριμένες, που επέτρεπαν την ευρεία συμμετοχή προμηθευτών ανεξαρτήτως του βασικού και κύριου προμηθευτή του εν λόγω Στεφανιογραφικού συγκροτήματος.
Σας επισυνάπτουμε κατωτέρω τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, ως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
 
	8.2
	Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας  αιμοδυναμικών & ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων (≥64 καναλιών) 
	Με μονάδα επεξεργασίας, καταγραφής, εκτύπωσης και monitor απακόνισης εντός της αίθουσας εξέτασης. Απακονιζόμενοι παράμετροι : ΗΚΓ με ST ανάλυση, αναίμακτη πίεση, αιματηρές πιέσεις, οξυμετρία, καρδιακή παροχή, αναπνοή. Να διαθέτει όλα τα παρελκόμενα για την μέτρηση των ζητούμενων παραμέτρων.


 
Με την ανάλυση την οποία έχετε παραθέσει κινδυνεύετε να χαρακτηρίσετε συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος εμμέσως διαθέτει και στεφανιογραφικό συγκρότημα.
Επομένως, επιβάλλοντας την προμήθεια συγκεκριμένου καταγραφικού και ηλεκτροφυσιολογικού συστήματος «κλειδώνεται» και η προμήθεια του συγκεκριμένου στεφανιογραφικού συστήματος.
Παρόλα αυτά σας δίνουμε αναλυτικά συγκεκριμένα σημεία στα οποία αποκλείεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών του εν λόγω είδους:
 
Παράγραφος 8.1. Α. Αιμοδυναμικός Ενισχυτής
 
	Α. Αιμοδυναμικό Ενισχυτή 
	i………………………………………………….. 
ii. Αναπνοή (Resp) 
iii.Ανάλυση ST και στις 12 απαγωγές (ST Analysis) 
iν……………………………………………. 
v. Καρδιακή παροχή (CO) 
vi. ………………………………………….. 
vii…………………………………………… 
Να είναι μικρού όγκου…………………………. συστήματος. 


 
Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: 
 
	Α. Αιμοδυναμικό Ενισχυτή 
	i………………………………………………….. 
ii. Αναπνοή (Resp), κατ` επιλογήν 
iii Ανάλυση ST και στις 12 απαγωγές (ST Analysis) 
in……………………………………………. 
v. Καρδιακή παροχή (CO), κατ` επιλογήν 
vi. ………………………………………….. 
vii…………………………………………… 
Να είναι μικρού όγκου…………………………. συστήματος. 


 
Στην Ενότητα 8.2. Β. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και στην τεχνική προδιαγραφή 8.2.β. ζητείται:
 
β. Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 2TB και δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων και σε SD card.
 
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε με την διαγραφή της ανωτέρω απαίτησης.
 
Στην Ενότητα 8.3. “Γ. Λογισμικό υπολογισμού και ανάλυσης των αιμοδυναμικών και ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων” και στις τεχνικές προδιαγραφές 8.3.(λ) και 8.3.(ξ) ζητούνται:
 
	Γ. Λογισμικό υπολογισμού και ανάλυσης των αιμοδυναμικών και ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων. 
	α. ………………………………………………………… 
β. ……………………………………………………….. 
γ. …………………………………………………………….. 
δ. ………………………………………………………………. 
ε. ……………………………………………………………. 
ζ………………………………………………………………. 
η……………………………………………………………… 
θ………………………………………………………………. 
ι……………………………………………………………… 
κ………………………………………………………………. 
λ. Να έχει την δυνατότητα cursor measurements επί της οθόνης σε ακίνητες και κινούμενες κυματομορφές με ταυτόχρονη εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέτρησης στην οθόνη. 
μ…………………………………………………………….. 
ν……………………………………………………………… 
ξ. Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και αυτόματες μετρήσεις όπως pullback, valve areas , resistance, shunts κ.λ.π.
 ο……………………………………………………………… 
π. ……………………………………………………………….
Να συμπεριλαμβάνει……………..ή τον υπέρηχο.
Να έχει δυνατότητα συγχρονισμού…………….του υπερήχου.


 
Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	Γ. Λογισμικό υπολογισμού και ανάλυσης των αιμοδυναμικών και ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων. 
	α. ………………………………………………………… 
β. ……………………………………………………….. 
γ. …………………………………………………………….. 
δ. ………………………………………………………………. 
ε. ……………………………………………………………. 
ζ………………………………………………………………. 
η……………………………………………………………… 
θ………………………………………………………………. 
ι……………………………………………………………… 
κ………………………………………………………………. 
λ. Να έχει την δυνατότητα cursor measurements επί της οθόνης σε ακίνητες και κινούμενες κυματομορφές με ταυτόχρονη εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέτρησης στην οθόνη. 
μ…………………………………………………………….. 
ν……………………………………………………………… 
ξ. Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και αυτόματες μετρήσεις όπως pullback, valve areas , resistance, shunts κ.λ.π.
 ο……………………………………………………………… 
π. ……………………………………………………………….
Να συμπεριλαμβάνει……………..ή τον υπέρηχο.
Να έχει δυνατότητα συγχρονισμού…………….του υπερήχου.


 
Στην Ενότητα 8.4. “Δ. Άλλες δυνατότητες” ζητείται:
 
	Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	Να ενσωματώνει τεχνολογίες FFR (ώστε να πραγματοποιείται αυτόματος υπολογισμός της τιμής FFR δίχως την ανάγκη χρήσης ανεξάρτητου αναλυτή) και να υπάρχει δυνατότητα να δεχτεί εικόνες άλλων τεχνικών απεικόνισης όπως IVUS και OCT (ιδανικά με δυνατότητα συγχώνευσης των εικόνων τους με την αγγειογραφική εικόνα).


 
Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:
 
	Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	Να ενσωματώνει τεχνολογίες FFR (ώστε να πραγματοποιείται αυτόματος υπολογισμός της τιμής FFR δίχως την ανάγκη χρήσης ανεξάρτητου αναλυτή) και Να υπάρχει δυνατότητα να δεχτεί εικόνες άλλων τεχνικών απεικόνισης όπως IVUS και OCT (ιδανικά με δυνατότητα συγχώνευσης των εικόνων τους με την αγγειογραφική εικόνα).


 
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Ιεσσαί στο κιν.: 6945-546006
 
 
PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3
15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 
Τηλ. 210 - 6162252
Fax.Νο.: 210 - 6162292
 
 


The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy all copies of the original message.
