ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

(προϋπολογισμός 160.000 Ευρώ)

| ΣΒ1 | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα ψηφιακό, σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση.

| 30% | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τύπος γεννήτριας | Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας η οποία να αναφερθεί |
|  | Ισχύς kW | ≥30 |
|  | Aνατομικά πακέτα | Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |
|  | Εύρος kVp | Τουλάχιστον 40-120 kVp |
|  | Εύρος mA | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
|  | Εύρος mAs | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
| 20% | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |
|  | Τύπος λυχνίας | Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & διπλοεστιακή |
|  | Μέγεθος εστιών, mm | Nα αναφερθούν προς αξιολόγηση |
|  | Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση | ΝΑΙ |
|  | Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
|  | Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
|  | Καθ΄ύψος κίνηση λυχνίας | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |
|  | Κλίση λυχνίας | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |
|  | Περιστροφή λυχνίας | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |
| 5% | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ |  |
|  | Διαστάσεις (Μ x B xY), cm | Να αναφερθούν |
|  | Συνολικό βάρος, kg | Να αναφερθεί |
|  | Χειριστήριο επιλογής ακτινογραφικών παραμέτρων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Ενδείξεις επιλεγμένων ακτινογραφικών παραμέτρων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Κεντρικό φρένο τροχών | ΝΑΙ |
|  | Περιστρεφόμενοι εμπρόσθιοι τροχοί | ΝΑΙ |
|  | Περιστρεφόμενοι οπίσθιοι τροχοί | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
| 20% | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ |  |
|  | Tεχνολογία flat panel | Να λεπτομερώς προς αξιολόγηση |
|  | Διαστάσεις ανιχνευτή (Μ x B xY), cm | Nα αναφερθούν προς αξιολόγηση |
|  | DQE @LP/mm | Nα αναφερθεί προς αξιολόγηση |
|  | Βάρος ανιχνευτή, kg | Να αναφερθεί |
|  | Μέγεθος pixel | Να αναφερθεί |
|  | Ψηφιακή μήτρα και βάθος λήψης | Να αναφερθεί |
| 10% | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |
|  | Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών | ΝΑΙ, ≥15 ‘’ περίπου |
|  | Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών | Να περιγραφεί λεπτομερώς |
|  | Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων & μετρήσεων | Να περιγραφεί λεπτομερώς |
|  | Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων | Να περιγραφεί λεπτομερώς |
|  | Δυνατότητα μεταφοράς εικόνων | Να περιγραφεί λεπτομερώς |
|  | Δυνατότητα επικοινωνία με PACS/ RIS | NAI |
|  | DICOM 3.0 | NAI |
| 5% | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |
|  | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
|  | Σύστημα μέτρησης DAP | ΝΑΙ |