ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WIDE-BORE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 3.0Τ

| Σ.Β.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |
|  | Το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο, τελευταίο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή |  |
|  | Τύπος μαγνήτη | Υπεραγώγιμος |
|  | Ένταση μαγνητικού πεδίου, Tesla | 3,0 |
|  | Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm V-RMS | Να αναφερθούν οι τιμές ομοιογένειας σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 10, 20, 30, 40 cm (DSV) |
|  | Θωράκιση | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση | Κλωβός θωράκισης (Faraday Cage) κατάλληλος για τον προσφερόμενο τύπο συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας, να δοθούν στοιχεία |
|  | Διόρθωση μαγνητικού πεδίου | Να αναφερθούν οι μέθοδοι |
|  | Ρυθμός αναγόμωσης κρυογόνων | Μηδενικός (Zero Boil-Off) |
|  | GANTRY |  |
|  | Διάμετρος στο ελάχιστο άνοιγμα, cm | ≥ 70 |
|  | Συνολικό μήκος και μήκος στο ελάχιστο άνοιγμα, cm | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συνολικό εύρος σάρωσης (Scan range), cm | ≥ 200 |
|  | Χαρακτηριστικά φιλικότητας προς τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της εξέτασης | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Τοποθέτηση ασθενούς head-first ή feet-first | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Εξεταστική τράπεζα |  |
|  | Διαστάσεις εξεταστική τράπεζας, cm | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης εξεταστικής τράπεζας, cm/sec | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ελάχιστο και μέγιστο ύψος εξεταστικής τράπεζας, cm | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Όριο βάρους, kg | ≥ 200 |
|  | Ακουστικός Θόρυβος |  |
|  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου στον ασθενή, σε μέγιστο πλάτος πεδίου και ρυθμό ανόδου, dB(A) | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Τεχνολογία/μέθοδος μείωσης ακουστικού θορύβου | ΝΑΙ, να περιγραφεί αναλυτικά |
|  | Σύστημα Βαθμιδωτών Πηνίων |  |
|  | Μέγιστη ένταση πεδίου (peak amplitude) στους άξονες Χ, Y, Z, μετρημένη σε mT/m | ≥ 44 |
|  | Μέγιστος ρυθμός ανόδου (peak slew rate) στους άξονες X, Y, Z, μετρημένος σε T/m/s | ≥ 200 |
|  | Διαστάσεις μέγιστου εξεταστικού πεδίου (FOV) στον άξονα X, Y, μετρημένες σε cm | ≥ 50 |
|  | Διάσταση μέγιστου εξεταστικού πεδίου (FOV) στον άξονα Z, μετρημένη σε cm | ≥ 45 |
|  | Σύστημα ψύξης νερού και βαθμιδωτών πηνίων | ΝΑΙ, να περιγραφεί αναλυτικά |
|  | Σύστημα Ραδιοσυχνοτήτων |  |
|  | Ισχύς, kW | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Τύπος ενισχυτή | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Σύστημα ψηφιοποίησης σήματος | ΝΑΙ, να περιγραφεί αναλυτικά |
|  | Mέθοδος αντιμετώπισης φαινομένου διηλεκτρικής σκίασης | ΝΑΙ, να περιγραφεί αναλυτικά |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης (Channels) | ≥ 32 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων Αναλογικών/Ψηφιακών Μετατροπέων (A/D Converters) | ≥ 32 |
|  | Εύρος συχνοτήτων για κάθε ανεξάρτητο κανάλι λήψης, ΜHz | ≥ 1 |
|  | Δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης 1D & 2D | NAI, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ελάχιστο πάχος τομής 2D/3D, mm | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ελάχιστος χρόνος επανάληψης (TR) και χρόνος ηχούς (TE) ακολουθίας Spin-Echo, σε μήτρα 256, ms | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ελάχιστος χρόνος επανάληψης (TR) και χρόνος ηχούς (TE) ακολουθίας Gradient-Echo σε μήτρα 256, ms | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ελάχιστος χρόνος επανάληψης (TR), χρόνος ηχούς (TE) και χρόνος Echo Spacing ακολουθίας EPI, σε μήτρα 256, ms | Να δοθούν στοιχεία |
|  | ΠΗΝΙΑ |  |
|  | Γενικά | Τα παρακάτω πηνία να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ή συνδυαστικά για την επίτευξη της κλινικής εφαρμογής. Τα προσφερόμενα πηνία να είναι τουλάχιστον δέκα (10). |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Κεφαλής/Αυχένα |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 20 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Σπονδυλικής Στήλης (Θωρακική, Οσφυϊκή) |  |
|  | Τύπος πηνίου | Δυνατότητα συνδυασμού με πηνίο Κεφαλής/Αυχένα για συνολική νευρολογική εξέταση, να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 32 (ενσωματωμένα στην εξεταστική τράπεζα) |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Κοιλίας, Θώρακος, Πυέλου, Καρδιάς |  |
|  | Τύπος πηνίου | Δυνατότητα συνδυασμού με τα ενσωματωμένα στοιχεία της εξεταστικής τράπεζας, να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 16 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Κάλυψη Superior/Inferior, cm | ≥ 45 |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Περιφερικής Αγγειογραφίας |  |
|  | Τύπος πηνίου | Δυνατότητα συνδυασμού με πηνία Κοιλίας, Σπονδυλικής Στήλης και Κεφαλής/Αυχένα για whole-body imaging χωρίς επανατοποθέτηση πηνίων και ασθενούς, να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 16 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Μαστού |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αμφιπλευρότητα | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 7 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Δυνατότητα πρόσβασης για βιοψία | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Ώμου |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 8 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Γόνατος |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 15 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 8 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αριθμός στοιχείων | ≥ 8 |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συμβατότητα με παράλληλη απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πηνίο για εξετάσεις δύσκολων επιφανειών και μικρών αρθρώσεων |  |
|  | Τύπος πηνίου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Τεχνικές απεικόνισης/Προγράμματα απεικόνισης |  |
|  | Βασικές τεχνικές απεικόνισης | Να περιληφθούν και να αναφερθούν οι βασικές οικογένειες ακολουθιών (spin echo, gradient echo, inversion recovery, echo planar imaging, time of flight, phase contrast, κτλ) και τα παράγωγά τους (turbo/fast, steady-state, single-shot, multi-shot, dual-echo, multi-echo, κτλ) |
|  | Χημική και Φασματική καταστολή λίπους | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Νευρολογικό πακέτο (Neurologic imaging) |  |
|  | Τεχνική διόρθωσης κίνησης για εγκεφαλικές μελέτες (ακτινική λήψη του k-space) | NAI, να δοθούν στοιχεία |
|  | 3D Απεικόνιση έσω ακουστικών ανατομιών | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση αιμάτωσης (Perfusion-weighted imaging) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | 3D Απεικόνιση αιμάτωσης χωρίς σκιαγραφικό (Arterial Spin Labeling) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση διάχυσης (Diffusion-weighted imaging) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση functional MRI (fMRI) με λήψη BOLD (Blood Oxygen Level-Dependent) σε πραγματικό χρόνο (real-time) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Φλεβογραφία εγκεφάλου με susceptibility-weighted τεχνική | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Φασματοσκοπία εγκεφάλου με single-voxel και multi-voxel (2D και 3D CSI) τεχνικές | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Αγγειολογικό πακέτο (MR angiography) |  |
|  | Δυναμική 4D αγγειογραφία με σκιαγραφικό | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Προχωρημένη τεχνική non-contrast-enhanced MRA για νεφρικά, εγκεφαλικά και περιφερικά αγγεία (πέραν των βασικών τεχνικών TOF, Phase contrast) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πρόγραμμα αυτόματης ανίχνευσης σκιαγραφικού (Bolus tracking) και αυτόματης κίνησης της εξεταστικής τράπεζας κατά την εξέταση περιφερικής αγγειογραφίας | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Καρδιολογικό πακέτο (Cardiac imaging) |  |
|  | Λειτουργική απεικόνιση (cine) σε πολλαπλά επίπεδα | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Μορφολογική απεικόνιση (black-blood) με double/triple IR | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων (Coronary artery) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση βιωσιμότητας μυοκαρδίου (delayed/late enhancement) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση αιμάτωσης μυοκαρδίου (cardiac perfusion) με multi-slice, multi-phase τεχνική | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ορθοπεδικό πακέτο (Orthopedic imaging) |  |
|  | Ισοτροπική απεικόνιση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Προγράμματα διόρθωσης λόγω κίνησης (ακτινική λήψη του k-space) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πακέτο απεικόνισης κοιλίας (Body Imaging) |  |
|  | Απεικόνιση Χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Δυναμική απεικόνιση ήπατος με τεχνική DIXON (ή παρόμοιας) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Απεικόνιση συγκέντρωσης σιδήρου (iron overload) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Λήψη σε έναν αναπνευστικό κύκλο (breath-hold) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ανίχνευση και διόρθωση αναπνευστικής κίνησης στην κοιλιά (respiratory triggering/gating) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πακέτο μαστογραφίας (Breast imaging) |  |
|  | Δυναμική 3D Τ1 απεικόνιση μαστού με αμφίπλευρη καταστολή λίπους | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Φασματοσκοπία μαστού | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ογκολογικό πακέτο (Oncology imaging) |  |
|  | Ολοσωματική απεικόνιση διάχυσης (Whole-Body Diffusion-Weighted Imaging) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Επεξεργαστής Εικόνας και Κονσόλα χειρισμού |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Συχνότητα λειτουργίας, GHz | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Χωρητικότητα κεντρικής μνήμης (RAM), GB | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Ταχύτητα ανασύνθεσης ανά δευτερόλεπτο, μετρημένη σε εικόνες μήτρας 256x256, στο μέγιστο FOV | ≥ 10.000 |
|  | Μέγιστη μήτρα | 1024x1024 |
|  | Αποσπώμενα αποθηκευτικά μέσα (DVD-RW) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Παράμετροι ενίσχυσης ροής εργασίας (workflow) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Διασυνδεσιμότητα |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας πλήρες DICOM / υπηρεσίες | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ανεξάρτητη διαγνωστική κονσόλα |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Λειτουργικό σύστημα | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Χωρητικότητα κεντρικής μνήμης (RAM) | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης εικόνας | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | MPR, MIP, 3D volume rendering | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Επεξεργασία εικόνων αιμάτωσης εγκεφάλου (χάρτες CBV, CBF, MTT) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | 3D απεικόνιση και επεξεργασία των BOLD εικόνων από τις εξετάσεις functional MRI | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Επεξεργασία εικόνων διάχυσης (ADC mapping) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | 3D Απεικόνιση τανυστή διάχυσης και δεσμιδογραφία (Diffusion tensor imaging/Tractography) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Επεξεργασία φασματοσκοπίας | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Πρόγραμμα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καρδιολογικών εξετάσεων (3D reformat, stroke volume, ejection fraction, end-diastolic/end-systolic volumes, cardiac output, myocardial mass) | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Ολοσωματική ανασύνθεση | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |
|  | Παρατηρήσεις |  |
|  | 1. Το είδος και ο αριθμός των πηνίων θα καθορισθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Νοσοκομείου |  |
|  | 2. Η επιλογή των λογισμικών προγραμμάτων θα ανταποκρίνεται στις κλινικές απαιτήσεις του κάθε Νοσοκομείου |  |