ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ   ΧΡΗΣΗΣ

|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο μοντέλο του κάθε οίκου ,με δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων σε υψηλό διαγνωστικό επίπεδο και δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τις τεχνικές που διατίθενται. |  |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
|  | Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, αποτελούμενο από : - Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). - Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 2-5MHz, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας, η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. - Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 8-14MHz, κατάλληλη για εξετάσεις μαστού, η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. - Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 4-9MHz, κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων. - Ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 5-9MHz, κατάλληλη για ενδοκολπικές και διορθικές εξετάσεις. - Έγχρωμο laser printer για εκτύπωση σε σελίδα Α4 με απ’ ευθείας σύνδεση στον υπερηχοτομογράφο. Ασπρόμαυρο θερμογραφικό καταγραφικό |  |
|  | Ψηφιακος Διαμορφωτης Δεσμης |  |
| 4% | Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | ## Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής | Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό), κ.λπ. |
|  | ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |
| 2% | Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων απεικόνισης (2-17MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. |  |
|  | CONVEX Array | 2-9 MHz |
| 2% | LINEAR Array | 4 -17 MHz |
|  | SECTOR Phased Array | 2-7 MHz |
|  | Microconvex Ενδοκοιλοτική (Ενδοκολπική/Διορθική) κεφαλή | 5-9 MHz |
| 3% | LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι ή Τα (χειρουργικές και άλλες εφαρμογές) | 8-14 MHz |
| 7% | Matrix ή High Density Array | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Άλλες ηχοβόλες κεφαλές | Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. |
|  | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |
|  | B-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | M-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Color Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler | Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη |
|  | PW Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | CW Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας Β-ΜODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2% | Tissue Harmonic Imaging | ΝΑΙ (Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Convex, Linear, Microconvex & Sector). |
|  | Πανοραμική Απεικόνιση | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά , να αναφερθούν οι κεφαλές λειτουργίας) |
| 3% | Contrast Harmonic | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2% | Τραπεζοειδής σάρωση σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη απεικόνιση | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5% | Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου 4D, με ειδικές ογκομετρικές κεφαλές Convex και ενδοκολπική χρήση. | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 2% | Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
| 2% | Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Τεχνικές υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και μικροαγγειώσεων σε ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου. | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά) |
| 5% | Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική αυτή να λειτουργεί οπωσδήποτε σε μία από της προσφερόμενες στην βασική σύνθεση Linear κεφαλή. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 8% | Τεχνική απεικόνισης αρμονικών συχνοτήτων (contrast harmonics) από σκιαγραφικά με κατάλληλο μηχανικό δείκτη για μελέτη αιμάτωσης σε ποικιλία οργάνων (ήπαρ, μαστός, προστάτης, κλπ) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με την χρήση ενός μόνο πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασματικού Doppler όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες, γωνία Doppler κλπ. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2% | Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) | ΝΑΙ (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) |
|  | Σημεία ή ζώνες εστίασης ( focus points or focal zones) | ≥ 7 focus points ή ≥ 3 focal zones |
| 3% | Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) | ≥ 180 dB |
| 5% | Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) | ≥ 450 f/sec |
| 3% | Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών | ≥ 3 (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 4% | Βάθος σάρωσης | 28cm |
|  | Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι | ΝΑΙ (Να αναφερθούν) |
|  | ### Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης | Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση |
| 2% | Σύγχρονο πληκτρολόγιoι καθ’ ύψος ρύθμιση για μέγιστη εργονομία και αύξηση της παραγωγικότητας. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Έγχρωμη Οθόνη LCD | ≥19” |
| 2% | Μικρού όγκου και βάρους για ευκολία μετακίνησης σε απαιτητικές εξετάσεις (εξετάσεις σε φορείο) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης. | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης | Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: Β Mode + Β Mode, B Mode + B mode/CFM ή Power Doppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασμοί εφόσον διατίθενται. |
|  | Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) | ≥ 8 |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |
|  | Μονάδα σκληρού δίσκου | ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Οδηγός DVD/CD | ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | USB/Flash drive | ΝΑΙ,(Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ |  |
|  | Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Ασπρόμαυρο καταγραφικό | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Έγχρωμο καταγραφικό | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |
|  | Kit βιoψίας ηχοβόλων κεφαλών | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα άλλα διαθέσιμα kit βιοψίας) |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |
|  | Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών σώματος | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πακέτο Μαιευτικών/Γυναικολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Άλλα πακέτα εφαρμογών | ΝΑ Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών. (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
|  | Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες) |
|  | Διασυνδεσιμοτητα συστηματος |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας DICOM | ΠΛΗΡΕΣ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2% | Σύστημα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών από απόσταση | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Παρελκομενος Εξοπλισμος |  |
|  | Online UPS | Η μονάδα του online UPS να είναι κατάλληλη για υπερηχοτομογράφο |