ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

A.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων αναλυτών : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας αναλυτή : 12

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να εκτελεί αναλύσεις αιμόστασης με πηκτικολογικές και με χρωμογονικές μεθόδους

- Να είναι Random Access για όλες τις παραμέτρους της αιμόστασης (PT, aPTT, Ινωδογόνο, TT, AT III, Prot-C, Lupus Anticoagulant, Heparin, μεμονωμένους παράγοντες κ.α.)

- Φιλικό software, οθόνη εμφάνισης των αποτελεσμάτων και εκτυπωτής

- Αυτόματη αραίωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls

- Συνεχή φόρτωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων

- Θέσεις ψυχόμενες και μη ψυχόμενες

- Χρήση σωληναρίων αρχικής αιμοληψίας

- Barcode ανάγνωση

- Δυνατότητα μέτρησης επειγόντως δειγμάτων αίματος ανά πάσα στιγμή

- Ανοιχτό σύστημα αντιδραστηρίων

- Μικρές διαστάσεις (όλες μικρότερες των 60 cm)

- Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή

- Δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών

- Να έχει ταχύτητα εκτέλεσης πηκτικολογικών εξετάσεων μεγαλύτερη από 60 ανά ώρα

- Να έχει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου

- Ενσωματωμένο εκτυπωτή

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης

ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να

αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

B.   ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Να χρησιμοποιεί τεχνική gel test (γέλης)

  - Να εκτελεί τους κάτωθι προσδιορισμούς

  - Προσδιορισμός φαινοτύπων Rhesus D (Du), CcEe, Kell και υποομάδων

  - Προσδιορισμός D weak και D ποικιλιών

  - Προσδιορισμός μεμονωμένων αντιγόνων και profil αντιγόνων

  - Δοκιμασία συμβατότητας (προϋπόθεση να μην χρειάζεται πλύσιμο ερυθροκυττάρων)

  - Δοκιμασία Screening – ταυτοποίηση αντισωμάτων

  - Αμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων

  - Προσδιορισμός υποτάξεων IgG

  - Προσδιορισμός τίτλου αντισωμάτων

  - Δοκιμασία νυχτερινής παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας

  - Προσδιορισμός anti Heparin PF4 αντισωμάτων

  - Προσδιορισμός Parvovirus B19

  - Προσδιορισμός αντισωμάτων σύφιλης

  - Προσδιορισμός αντισωμάτων ελονοσίας

- Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια

- Να δίνει καθαρές, σταθερές αντιδράσεις

- Να μην δίνει ψευδείς αντιδράσεις

- Οι κάρτες και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσεως >1

έτους

- Τα ερυθρά να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30 ημερών

- Να εκτελεί όλο το φάσμα των εξετάσεων

- Να υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα

- Πελατολόγιο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (απαράβατος όρος)

- Ειδική φυγόκεντρος καρτών ( τεμ. 2)

- Ειδικός επωαστήρας 370 C με λειτουργία στα 220 V (τεμ. 2)

- Ειδικά στατώ εργασίας (τεμ. 2)

- Ειδικός δοσομετρητής σταθερού όγκου 0,5 mL (τεμ. 5)

- Αυτόματη πιπέττα επαναλαμβανόμενου όγκου των 10 μL, 12,5

μL, 25 μL, 50 μL με tips μιας χρήσεως (τεμ. 5)

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ME ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ

- Ο Αναλυτής να είναι πλήρως αυτόματος για προσδιορισμό ΑΒΟ/Rh ομάδων αίματος ,ανάστροφης ομάδας ,συμβατοτήτων ,επιβεβαίωση ομάδων αίματος ΑΒD,πλήρη φαινότυπο Rhesus,υποομάδων ,μεμονωμένων και συνδυασμένων αντιγόνων, πλήρους συμβατότητας, έλεγχο και ταυτοποίηση αντισωμάτων, άλλων ελέγχων σε κάρτες μικρομεθόδου γέλης με ενσωματωμένους αντιορούς μονοκλωνικής και ανθρώπειας προέλευσης.

- Να είναι εύκολος στη χρήση.

- Ο αναλυτής να είναι ολοκληρωτικά walk away(χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση χρήστη).

- Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και τυχαίας προσπέλασης (Random Access).

- Να επιδέχεται τουλάχιστον 40 δείγματα.

- Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα καθορισμού δειγμάτων σε προτεραιότητα.

- Να έχει αυτόματη ανίχνευση διαμέτρου σωληναρίων ,χωρίς τη χρήση ειδικών υποδοχέων.

- Να έχει αυτόματη αναγνώριση πήγματος αίματος.

- Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου των καρτών

- Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων:

α) Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίμα.

β)Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 0,8%,3-5% και 5%

γ) Ορό ή πλάσμα.

11.Να μην χρησιμοποιεί αναλώσιμα (θήκες εναιωρημάτων, μαγνητάκια ανακίνησης ερυθρών).

12. Να ξαναχρησιμοποιεί τις κάρτες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

13. Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων με δυνατότητα παρέμβασης σ΄αυτά.

14. Να παρέχεται η δυνατότητα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου.

15. Να συνδέεται με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του Νοσοκομείου (LIS) για την αμφίδρομη διακίνηση αρχείων.

16. Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.

17. Να στηρίζεται στην τεχνική της μικρομεθόδου γέλης και να διαθέτει προγράμματα για τις εξής δοκιμασίες:

- Καθορισμό ομάδων αίματος ΑΒΟ, πλήρους φαινοτύπου Rhesus πολυκλωνικών και μονοκλωνικών, υποομάδων ,ανάστροφη ομάδα επιβεβαίωση ομάδων ΑΒD, για μεμονωμένες διαδικασίες και συνδυασμούς αυτών.

- Προσδιορισμό μεμονωμένων και συνδυασμένων αντιγόνων Kell, k, Kpa, Kpb, M, N, Lewis a,b, kidd a-b, Lutheran a-b, Duffy a-b, S,s.

- Άμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων ,έμμεση δοκιμασία Coombs.

- Πλήρης δοκιμασία συμβατότητας(συμβατότητα ΑΒD δότη-δέκτη διασταύρωση σε Coombs. και ένζυμο και άμεση Coombs).

- Ποιοτικό έλεγχο του αυτόματου αναλυτή και της μεθόδου γέλης.

18. Να προσφερθούν απαραίτητα όλα τα ζητούμενα είδη εξετάσεων .

19. Το σύστημα να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με την περί In Vitro Διαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ

1.Τεχνική μικρομεθόδου γέλης για:

● καθορισμό ομάδων αίματος ΑΒΟ και  υποομάδων, ανάστροφης ομάδας πλήρους φαινοτύπου Rhesus D,ασθενούς D και ποικιλιών, πλήρους φαινοτύπου Rhesus με Kell,και Cw.Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος Rhesus και να είναι μονοκλωνικής και ανθρώπινης προέλευσης.

● Καθορισμό ομάδων αίματος για νεογέννητα με άμεση Coombs.

● Καθορισμό D ασθενούς και RhD ποικιλιών.

● Καθορισμό μεμονωμένων και πολλαπλών αντιγόνων με ενσωματωμένο αντιορό.

● Δοκιμασία συμβατότητας χωρίς να συνιστάται πλύσιμο ερυθροκυττάρων.

● Πλήρη δοκιμασία συμβατότητας ABD,ένζυμο ,άμεση/έμμεση Coombs.

● Δοκιμασία ανίχνευσης και ταυτοποίησης αντισωμάτων.

● Άμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων.

● Προσδιορισμό υποκλάσεων IgG

● Τιτλοποίηση IgG αντισωμάτων

● Δοκιμασία Δρεπάνωσης

● Δοκιμασία νυχτερινής παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας

● Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος ηπαρίνης και αιμοπεταλιακού παράγοντα 4

● Προσδιορισμό αντισωμάτων σύφιλης

● Να έχει υψηλή ευαισθησία , ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

2. Να δίνει καθαρές και σταθερές αντιδράσεις

3. Να μην δίνει ψευδείς αντιδράσεις

4.Οι αντιοροί να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης

5. Να διαθέτει ποιοτικό έλεγχο της μεθόδου και του εξοπλισμού

6. Να προσφέρονται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια

7. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30 ημερών

8. Να κατατίθεται πελατολόγιο και βιβλιογραφία

9. Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO.

ΚΩΔΙΚΟΣ:Ο601-05850

Δ. ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η λειτουργία του να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη (προετοιµασία δειγµάτων, πιπεττάρισµα, αναρρόφηση και διανοµή, επώαση, φυγοκέντρηση, ανάγνωση, ερµηνεία και έκπλυση)

- Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα συνεχούς φόρτωσης (continuous access) και τυχαίας προσπέλασης (Random Access)

- Να έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής ανάλυσης δειγµάτων µε διαφορετικούς συνδυασµούς (test profiles) και καθορισµού παραµέτρων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργαστηρίου (set up)

- Να χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους σωληναρίων µε αυτόµατη αναγνώριση µεγέθους

- Να υπάρχει οπτική επίβλεψη ώστε να προσδιοριστεί η

καταλληλότητα του δείγµατος για δοκιµασία σε σχέση µε τις µεθόδους και τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται για τα

παρακάτω:

- την παρουσία ορατής αιµόλυσης

- την παρουσία ορατής λιπαιµίας

- την παρουσία µιας άτυπα µεγάλης στοιβάδας λευκών

- την παρουσία πηγµάτων σε ένα δείγµα µε αντιπηκτικό

- ένα χαµηλό όγκο δείγµατος

- µια ασυνήθιστα υψηλή ή χαµηλή σχέση κυττάρων:

πλάσµατος (ορού)

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ταυτοποιηθεί, να µπορεί

να καταγράφεται και να πραγµατοποιείται κατάλληλη δράση

- Να εφαρµόζει την τεχνική παθητικής αιµοσυγκόλλησης σε µικροπλάκα

- Να εκτελεί τους κάτωθι προσδιορισµούς:

  - Προσδιορισµός οµάδος ABO/Rhesus

  - Προσδιορισµός ανάστροφης οµάδος µε Α, Β και Ο ερυθρά

  - Προσδιορισµός φαινοτύπου Rhesus (C, CW, c, Ε, e), Kell και σπάνιων αντιγόνων

  - Προσδιορισµός Dweak φαινοτύπου και ποικιλιών D

  - Έλεγχος διασταύρωσης

  - Άµεση Coombs

  - Έλεγχος αντισωµάτων έναντι CMV και Syphilis

  - Ποιοτικός έλεγχος

    - Να εφαρµόζει διαδικασίες οι οποίες θα είναι συµβατές µόνο µε σύγχρονες εκδόσεις των Standard Operating Procedures (SOPs)

    - Να µπορεί να ταυτοποιεί όλα τα δείγµατα, κασέτες, αντιδραστήρια µε κωδικοποιηµένα και διακριτά µε το µάτι νούµερα και να διαθέτει ενσωµατωµένη ανάγνωση barcodes

    - Να χρησιµοποιεί αντιδραστήρια, δοκιµασίες και εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή

    - Να µπορεί να εκτελεί >80 δοκιµασίες οµάδων αίµατος/ώρα

    - Να µπορεί να ταυτοποιεί θετικά και αρνητικά δείγµατα, να διαβάζει και να ερµηνεύει τα αποτελέσµατα. Ένα οπτικό ή ανάλυσης εικόνας σύστηµα να χρησιµοποιείται όπου είναι δυνατό για να ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών

    - Να ταιριάζει τα αποτελέσµατα µε την ταυτοποίηση του δείγµατος

    - Να εκτυπώνει τα αποτελέσµατα και να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόµατης σύγκρισης µε προηγούµενα καταχωρηµένα αποτελέσµατα

    - Να µπορεί να εκτελεί ηλεκτρονική µεταφορά των αποτελεσµάτων. Όπου υπάρχουν σύγχρονες εκδόσεις του λογισµικού και εξοπλισµού να εξασφαλίζονται και να είναι άµεσα διαθέσιµες

    - Να µπορούν να επιβλέπονται οι κασέτες συγκόλλησης για ενδείξεις φυσσαλίδων και ξηρότητας πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχει ένδειξη γι' αυτά να προβλέπονται και να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

    - Να µπορεί να εκτελεί δοκιµασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης σε κάθε παρτίδα αντιδραστηρίων και

δοκιµασιών, συµπεριλαµβανοµένου αριθµού παρτίδας και

ηµεροµηνίας λήξης

- Να δίνει τη δυνατότητα ιχνηλασιµότητας όλων των παρτίδων

αντιδραστηρίων και δοκιµασιών που χρησιµοποιούνται

- Αντιδραστήρια µε CE πιστοποίηση να χρησιµοποιούνται όπου

απαιτείται

- Να διαθέτει έγκυρα πρωτόκολλα για φύλαξη και προετοιµασία

αντιδραστηρίων και δοκιµασιών

- Όπου τα αντιδραστήρια χρειάζεται να αποθηκευτούν ή ο

εξοπλισµός να κινηθεί µέσα σε ορισµένο εύρος θερµοκρασίας,

τότε η θερµοκρασία περιβάλλοντος να µπορεί να ελέγxεται και

να καταγράφεται και να πραγµατοποιείται κάποια ενέργεια

όπου είναι απαραίτητο

- Να µπορεί να επανεκτιµηθεί ο εξοπλισµός µετά από κάθε

µηχανική µεταβολή ή αναβάθµιση λογισµικού

- Να προβλέπονται συµβόλαια συντήρησης και επισκευής για τη

διατήρηση του εξοπλισµού

- Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ISO, FDA, Ρ.Ε

- Να µπορεί να συνδεθεί στο πρόγραµµα µηχανοργάνωσης του

Τµήµατος. Η δυνατότητα σύνδεσης µε το εκάστοτε

πρόγραµµα µηχανοργάνωσης να επιβαρύνει την εταιρεία του

αναλυτή

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από µονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονοµίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

ΣΤ. AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ RANDOM ACCESS (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΑΣΘΕΝΩΝ)

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων αναλυτών : 2

- Ημερήσιες ώρες εργασίας αναλυτή : 12

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να λειτουργεί με τεχνολογία χημειοφωταύγειας

- Η επεξεργασία των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας (RANDOM ACCESS) και αμέσου προσπέλασης (IMMEDIATE ACCESS)

- Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 180 εξετάσεις την ώρα

- Να μπορεί να εκτελεί άμεση μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT), χωρίς την αφαίρεση των δειγμάτων ρουτίνας

- Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις

- Να δέχεται αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση, τα οποία να είναι σε συσκευασίες τουλάχιστον των 100 tests

- Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο αντιδραστηρίων τουλάχιστον 20 θέσεων για τη διατήρησή τους στην κατάλληλη θερμοκρασία όλο το 24ωρο

- Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης αντιδραστηρίων και δειγμάτων καθώς επίσης φυσαλίδων και πηγμάτων

- Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης και προσδιορισμού όλων των προς χρήση αντιδραστηρίων που προσφέρονται μέσω διάταξης ανάγνωσης BAR CODE

- Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των controls σε γραφική παράσταση

- Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται οπτικοακουστικά και με ενδείξεις επί της οθόνης, με σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος

- Να μπορεί να δέχεται τουλάχιστον 120 δείγματα ταυτόχρονα κατά την έναρξη της λειτουργίας του

- Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού βλαβών

- Η διαχείριση των λειτουργιών του συστήματος να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο να μπορεί να αποθηκεύει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων και να είναι εύχρηστο

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

- Να εκτελεί απαραιτήτως τις κάτωθι εξετάσεις

1)    HBsAg

2)    Anti-HBc

3)    IgM Anti-HBc

4)    Anti-HBs

5)    HBeAg

6)    Anti-HBe

7)    Anti-HCV

8)    HIVAg/Ab

9)    HCV Ag

10)  HTLV I,II

11)  Ποσοτική μέτρηση HBsAg

  - Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός 24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

  - Ο προμηθευτής θα πρέπει να προβαίνει στην αντικατάσταση όποιου από τους δύο αναλυτές, εάν και εφόσον του ζητηθεί, με νέο, πιο σύγχρονης τεχνολογίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Ζ.    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA & RNA)

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας αναλυτή : 8

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, χωρίς την ανάγκη

παρουσίας προσωπικού για τη λειτουργία του

- Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης απομόνωσης από τουλάχιστον 12 δείγματα

- Να απομονώνει νουκλεϊνικά οξέα από πλήρες αίμα, ιστούς, ορό, πλάσμα (να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα διαθέσιμα πρωτόκολλα).

- Να απομονώνει ιϊκό DNA και ιϊκό RNA με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου

- Να έχει υψηλή ευαισθησία και καθαρότητα νουκλεϊνικών οξέων

- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αρχικού όγκου δείγματος και

τελικού όγκου έκλουσης

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός

24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Η.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ HBV

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων: 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας: 8

- Εβδομαδιαία εργασία: 7 ημέρες

- Να λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ο οποίος να φέρει φιλικό προς το χρήστη λογισμικό παρακολούθησης των εργασιών του συστήματος, καθώς και τη διάγνωση πιθανών δυσλειτουργιών

- Να διαθέτει θερμοκυκλοποιητή, ο οποίος

  - Να βασίζεται στην τεχνολογία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) για την ενίσχυση και την ανίχνευση των νουκλεϊνικών οξέων

  - Να διαθέτει φιλικό προς το χρήστη λογισμικό με δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης δεδομένων

  - Να δέχεται δείγματα των οποίων η απομόνωση έχει γίνει και χειροκίνητα

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός

24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Θ.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ

HCV

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων: 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας: 8

- Εβδομαδιαία εργασία: 7 ημέρες

- Να λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ο οποίος να φέρει φιλικό προς το χρήστη λογισμικό παρακολούθησης των εργασιών του συστήματος, καθώς και τη διάγνωση πιθανών δυσλειτουργιών

- Να διαθέτει θερμοκυκλοποιητή, ο οποίος

  - Να βασίζεται στην τεχνολογία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) για την ενίσχυση και την ανίχνευση των νουκλεϊνικών οξέων

  - Να διαθέτει φιλικό προς το χρήστη λογισμικό με δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης δεδομένων

  - Να δέχεται δείγματα των οποίων η απομόνωση έχει γίνει και χειροκίνητα

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός

24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Ι.    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C, HTLV & HIV

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας αναλυτή : 8

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να είναι ειδικό για πλήρη αυτοματοποίηση μοριακών και ορολογικών τεχνικών ανοσοαποτύπωσης σε strips

- Να είναι πλήρως ανοικτό σύστημα

- Να διαθέτει θέσεις επώασης υπό ανάδευση με ακρίβεια της επιλεγμένης θερμοκρασίας ±0,5ο C

- Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό, μέσω του οποίου να καθορίζονται από το χρήστη όλες οι παράμετροι λειτουργίας του

- Οι πλάκες στις οποίες θα γίνεται ο υβριδισμός να είναι μιας χρήσης

- Το σύστημα να υποστηρίζεται από μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή)

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός 24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Κ.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας: 12

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να διαθέτει μηχάνημα αδρανοποίησης ιών στο πλάσμα το οποίο να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να αδρανοποιεί μονάδες πλάσματος σε κλειστό σύστημα με τη χρήση κυανού του μεθυλενίου (Methylene Blue)

- Να διαθέτει λαμπτήρες εκπομπής ορατού φωτός με υψηλή ενέργεια και σε χαμηλή πίεση

- Να αδρανοποιεί, αναδεύοντας συνεχώς, τουλάχιστον τέσσερεις ασκούς σε κάθε κύκλο και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από είκοσι λεπτά

- Κατά την αδρανοποίηση η θερμοκρασία θαλάμου να συντηρείται συνεχώς στους 200 C περίπου.

- Να συνοδεύεται από υπολογιστή, σύστημα bar code και λογισμικό μέσω του οποίου να ελέγχεται η διαδικασία αδρανοποίησης.

- Να συνοδεύεται από συσκευή συγκόλλησης σωληνίσκων των ασκών υπό άσηπτες συνθήκες

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την προμήθεια κάθε αναλωσίμου υλικού που απαιτείται για την αδρανοποίηση (φίλτρα, Methylene Blue, διακόπτες, λεπίδες συγκόλλησης, κ.λπ.)

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,  χωρίς καμιά επιβάρυνση του Νοσοκομείου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, εορτών και αργιών μη εξαιρουμένων.

  - Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται, εντός

24ώρου το αργότερο, μη εξαιρουμένων των αργιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Λ.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας: 12

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να διαθέτει μηχάνημα παραγωγής μιας μονάδας συμπυκνωμένων λευκαφαιρεμένων ερυθρών, μιας μονάδας λευκαφαιρεμένου πλάσματος και μιας μονάδας λευκαφαιρεμένων αιμοπεταλίων από έναν ασκό ολικού αίματος όγκου 450 mL

- Η χρονική διάρκεια της παραγώγισης να μην υπερβαίνει τα δέκα λεπτά

- Η συσκευασία ασκών συλλογής παραγώγων αίματος να διαθέτει τα εξής

χαρακτηριστικά

- Να είναι διαφανής και πλαστικοποιημένη.

- Να φέρει ετικέτα, στην οποία να αναγράφονται τα αναγκαία στοιχεία για τη χρήση της Τράπεζας Αίματος, το είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού και του συντηρητικού διαλύματος καθώς επίσης και ο αριθμός παρτίδας (Lot No).

- Ο αρχικός ασκός συλλογής αίματος να έχει χωρητικότητα 450 mL με 63 mL αντιπηκτικού CPD.

- Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας βελόνας φλοβοκέντησης και ασκό δειγματοληψίας.

- Να φέρει σύστημα λήψεως δείγματος υπό κενό αέρος με προστατευτικό.

- Να φέρει ειδικό ασκό επεξεργασίας.

- Να διαθέτει ασκό με διάλυμα (SAG-M) για τη συντήρηση των ερυθροκυττάρων επί 42 ημέρες.

- Να φέρει ενσωματωμένο φίλτρο για τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση. λευκοκυττάρων από τα συμπυκνωμένα ερυθρά.

- Να διαθέτει ασκό συντήρησης του λευκαφαιρεμένου πλάσματος.

- Να διαθέτει ασκό συντήρησης των συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων επί 5

Ημέρες.

- Κατά την παράδοση να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18 μήνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0601-05850

Μ.    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

# ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός ζητούμενων συστημάτων : 1

- Ημερήσιες ώρες εργασίας: 12

- Εβδομαδιαία εργασία αναλυτή : 7 ημέρες

- Να διαθέτει μηχάνημα εκλεκτικής συλλογής διπλής μονάδας ερυθροκυττάρων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι κατά το δυνατόν μικρό στις διαστάσεις ώστε να μεταφέρεται εύκολα

- Να λειτουργεί με σετ μονής φλεβοκέντησης

- Να πραγματοποιεί εκλεκτική συλλογή παραγώγων αίματος με τεχνολογία συνεχούς φυγοκέντρησης

- Να έχει τη δυνατότητα συλλογής δύο μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών (360ml απόλυτα συμπυκνωμένων ερυθρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης) από τον αιμοδότη εντός 25 λεπτών.

- Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των σετ να γίνεται εύκολα και γρήγορα.

- Το μηχάνημα να πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο της ορθής τοποθέτησης του σετ, να ειδοποιεί με συναγερμό το χρήστη για πιθανό λάθος και να υποδεικνύει που εντοπίζεται το σφάλμα

- Η αμφίδρομη επικοινωνία με τον χρήστη να γίνεται στα Ελληνικά μέσω οθόνης αφής,  και να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη.

- Να διαθέτει οπτικοακουστικά μηνύματα συναγερμού, τα οποία να συνοδεύονται από οδηγίες αντιμετώπισης και οθόνη βοήθειας.

- Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στοιβάδας διαχωρισμού, σύστημα παρακολούθησης του αιματοκρίτη των συλλεγόμενων ερυθρών και σύστημα παρακολούθησης της καθαρότητας του πλάσματος

- Η διαχείριση των υγρών (αίματος – παραγώγων – αντιπηκτικού – προσθετικού – πλάσματος – ορού) να παρακολουθείται συνεχώς, ώστε το μηχάνημα να έχει πλήρη έλεγχο της εξέλιξης της συνεδρίας ανά πάσα στιγμή

- Να διαθέτει πολλαπλά συστήματα ασφαλείας για τον αιμοδότη. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: Να διαθέτει σύστημα το οποίο να ελέγχει συνεχώς την ποσότητα του αντιπηκτικού που επιστρέφεται στο δότη και να ρυθμίζει αντίστοιχα τη ροή επιστροφής, ώστε να μην υπερβεί συγκεκριμένο όριο ποσότητας κιτρικού ανά ml και ανά kg σωματικού βάρους. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης φυσαλίδων στη γραμμή επιστροφής

- Να διαθέτει κουμπί άμεσης διακοπής και τερματισμού της συνεδρίας.

- Πριν από την έναρξη της συνεδρίας να απαιτεί την εισαγωγή του φύλου, του ύψους, του βάρους και του αιματοκρίτη ή της αιμοσφαιρίνης του αιμοδότη ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα του αιμοδότη

- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης φυσαλίδων αέρα στις σωληνώσεις και

αυτόματο σύστημα εξαέρωσης

- Να ρυθμίζει αυτόματα τη ροή λήψης και επιστροφής αν εντοπίσει δυσκολία στη φλέβα

- Η προσθήκη του προσθετικού διαλύματος στα συλλεγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια να γίνεται αυτόματα με ειδική αντλία, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή αναλογία και επομένως σταθερός αιματοκρίτης σε κάθε τελική μονάδα.

- Το στάδιο της λευκαφαίρεσης να πραγματοποιείται αυτόματα από το μηχάνημα αμέσως μετά τη συλλογή,  και να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

- Μετά το πέρας της συνεδρίας, να παρέχει μία αναφορά της διαδικασίας, όπου θα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά των τελικών μονάδων, το ολικό αίμα που επεξεργάστηκε, το αντιπηκτικό που χρησιμοποιήθηκε, η ανάκτηση των ερυθρών και πιθανές αστοχίες στη συλλογή ή στη λευκαφαίρεση των προϊόντων.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, στην οποία να καταγράφονται οι παράμετροι των συνεδριών και να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης και εκτύπωσης τους μέσω εξωτερικού υπολογιστή.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική μπαταρία, η οποία να εξασφαλίζει τη διατήρηση των δεδομένων της συνεδρίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

- Να διαθέτει CE-mark και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας

- Η εταιρία να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, ικανό να υποστηρίξει πλήρως το μηχάνημα και τις εφαρμογές του.

- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους

- Η εταιρία υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο χρήστες στη λειτουργία του μηχανήματος και να παρέχει βεβαίωση εκπαίδευσης των χειριστών μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

- Τα σετ αναλωσίμων του ανωτέρω μηχανήματος να περιλαμβάνουν

- Αυλό αιμοληψίας ο οποίος να καταλήγει σε ειδική αποστειρωμένη ατραυματική αιμοληπτική πεταλούδα 18G λεπτών τοιχωμάτων, η οποία να φέρει και προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας.

- Ενσωματωμένο σύστημα δειγματοληψίας με το οποίο τα δείγματα να λαμβάνονται με σωληνάρια κενού από ειδικό μικρό ασκό χωρητικότητας έως 50ml, στον οποίο συλλέγονται τα πρώτα ml του αίματος πριν από την κυρίως λήψη για την αποφυγή μολύνσεων στο αίμα ή στα παράγωγα του από τη φυσιολογική χλωρίδα και ιστούς του δέρματος.

- Κλειστό κύκλωμα φυγοκέντρησης και διαχείρισης του αίματος και των παραγώγων του, ώστε αυτά να μην έρχονται ποτέ σε επαφή με το μηχάνημα εκλεκτικής συλλογής παραγώγων αίματος.

- Ενσωματωμένους έναν ασκό ο οποίος να περιέχει αντιπηκτικό διάλυμα ACD-A  και έναν ο οποίος να περιέχει προσθετικό διάλυμα SAG-M. Και οι δύο ασκοί να διαθέτουν ενσωματωμένη θραυόμενη ασφάλεια για την αποφυγή ακούσιας εισόδου των υγρών στο σετ.

- Γραμμή εισόδου φυσιολογικού ορού, η οποία να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο.

- Ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης δύο μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων, το οποίο να διασφαλίζει αριθμό υπολειπομένων λευκών αιμοσφαιρίων μικρότερο από 1x106 ανά μονάδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Δύο ασκούς συλλογής συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων, από υλικό κατάλληλο για την αποθήκευση και διατήρηση τους τουλάχιστον 42 ημέρες.

- Το σετ να είναι αποστειρωμένο και συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία.

- Να διαθέτει σήμανση CE-mark.

- Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 και έγκριση από το FDA.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια του Τμήματος Αιμοδοσίας

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής στην οικονομική προσφορά του θα πρέπει να δώσει

- Το κόστος του συνόλου των tests για κάθε είδος χωριστά

- Το κόστος της μονάδας (δηλ. εκάστου test)

- Τον αριθμό των tests ανά συσκευασία

- Τα αναλώσιμα που απαιτούνται (είδος, αριθμός και κόστος), για την διεξαγωγή του συνολικού αριθμού των tests που ζητούνται για κάθε αναλυτή

Στα αναλώσιμα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως υγρά λειτουργίας του αναλυτή που προτείνεται, πλην αντιδραστηρίων ή ασκών.

Ακόμη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι κυβέττες αντίδρασης και κάθε ανταλλακτικό υλικό που απαιτεί ο αναλυτής κατά τη λειτουργία του και δεν εμπεριέχεται στη δωρεάν συντήρηση του μηχανήματος του αναλυτή.

Τα αναλώσιμα υγρά των αναλυτών, πρέπει να παρέχονται σε ποσότητα που αληθώς αντιστοιχεί στην κατανάλωση τπου αναλυτού για τον προσδιορισμό των ζητουμένων και προσφερομένων tests.

Υπερβάσεις στις καταναλώσεις αυτών, από τις ποσότητες που προσεφέρθησαν για ορισμένο αριθμό εξετάσεων και εφ’ όσον αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε ευθύνη των χειριστών, θα καλύπτονται χωρίς χρέωση από τον προσφέροντα.